揭西县人民医院采购医疗设备项目                          445222-202001-192024-0001                 

揭西县人民医院采购医疗设备项目

招

标

文

件

项目编号：445222-202001-192024-0001

广东泽盛咨询有限公司
2020年1月

目   录

第一部分:投标邀请函………………………………………………… 3

第二部分: 采购项目内容………………………………………………5

第三部分: 投标人须知…………………………………………………57
第四部分: 合同书格式…………………………………………………71
第五部分：投标文件格式………………………………………………76
第一部分

投 标 邀 请 函

投 标 邀 请 函

各供应商:

广东泽盛咨询有限公司（以下简称“采购代理机构”）受揭西县人民医院（以下简称“采购人”）的委托，对揭西县人民医院采购医疗设备项目进行公开招标采购，欢迎符合资格条件的供应商投标。
一、采购项目编号：445222-202001-192024-0001
二、采购项目名称：揭西县人民医院采购医疗设备项目
三、采购项目预算：人民币21,261,090.00元

四、符合资格的供应商应当在2020年1月21日至2020年2月1日9:00-12:00；下午14:30-17:30（法定节假日除外）到广东泽盛咨询有限公司报名及获取招标文件，招标文件每套售价150元（人民币），售后不退。

五、投标截止时间：2020年2月18日上午9:30（北京时间）(注9:00开始受理投标文件)

六、投标文件送达地点：揭阳市榕城区揭阳大道以东、东升路以北富源汇1302号（广东泽盛咨询有限公司）                

七、开标时间：2020年2月18日上午9:30（北京时间）
八、评标时间：2020年2月18日上午10:00（北京时间）
九、开标评标地点：揭阳市榕城区揭阳大道以东、东升路以北富源汇1302号（广东泽盛咨询有限公司） 

十、采购人、采购代理机构的名称、地址和联系方式
1、采购人名称：揭西县人民医院
采购人地址：揭西县
采购人联系人： 张先生
采购人联系电话：0663-5592821
2、采购代理机构名称：广东泽盛咨询有限公司
   采购代理机构地址：揭阳市榕城区揭阳大道以东、东升路以北富源汇1302号
   采购代理机构联系人姓名：陈小姐
采购代理机构联系电话：0663-3322666
采购代理机构传真：0663-3299090
十一、购买标书、退保证金事宜联系方式
联系人：陈小姐

联系电话：0663-3599090
广东泽盛咨询有限公司
2020年1月

第二部分

采 购 项 目 内 容

采购项目内容

一、供应商资格：

1、投标人应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件；

2、投标人必须具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织；

3、投标人必须具有医疗器械生产或经营（经营范围内）资格证书；
4、投标人在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网站（www.ccgp.gov.cn）没有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

5、本项目不接受联合体投标。
二、采购项目技术规格、参数及要求：

（1）采购项目需求一览表：
	包号
	名称
	单位
	数量
	采购预算

（万元）

	包1
	电子支气管镜（允许进口）
	套
	1
	309

	包2
	骨科全电动液压手术床（允许进口）
	张
	1
	143

	
	纤维输尿软镜（允许进口）
	套
	1
	

	包3
	便携式彩色多普勒超声系统
	套
	1
	202.6

	
	血液透析.血液透析滤过装置（允许进口）
	台
	6
	

	包4
	球管（允许进口）
	套
	1
	82.5

	包5
	耳鼻喉头颈外科综合治疗台
	台
	2
	1389.009

	
	等离子射频手术系统
	套
	1
	

	
	耳鼻喉动力系统（允许进口）
	套
	1
	

	
	内窥镜附属设备
	套
	1
	

	
	医用内窥镜摄像系统
	套
	1
	

	
	手术鼻窦镜（允许进口）
	套
	1
	

	
	手术显微镜（允许进口）
	套
	1
	

	
	医用LED头灯
	套
	4
	

	
	中耳分析仪（允许进口）
	套
	1
	

	
	耳声发射分析仪（允许进口）
	套
	1
	

	
	麻醉机
	套
	2
	

	
	呼吸机
	套
	3
	

	
	呼吸机（允许进口）
	套
	3
	

	
	脉动真空灭菌柜
	台
	1
	

	
	高档彩色多普勒超声系统 
	套
	1
	

	
	ICU吊塔
	套
	10
	

	
	神经肌肉低频电刺激仪
	套
	2
	

	
	经颅磁脑病生理治疗仪
	套
	1
	

	
	电脑恒温电蜡疗仪
	套
	1
	

	
	肌电生物反馈刺激仪
	套
	1
	

	
	手摇式病床
	张
	200
	

	
	ICU电动病床
	张
	10
	

	
	监护仪
	台
	5
	

	
	高配监护仪（允许进口）
	台
	1
	

	
	中央监护工作站（32床位）
	套
	1
	


注：1、本项目包2核心产品为“骨科全电动液压手术床”，包3核心产品为“便携式彩色多普勒超声系统”，包5核心产品为“高档彩色多普勒超声系统 ”。

    2、投标人可对个别包或全部包投标，但应对包内所有的内容进行投标，不允许只对包内部分内容进行投标。

（2）技术参数：

包1：

电子支气管镜（允许进口）：

一.影像处理中心：
1、支持HDTV、SDTV、数字信号输出、图像可采用1080P线图片信息有效扫描线（可选择RGB、YPbPr、SDI、DVI输出），保证输出高保真图像。
2、窄波光成像功能：可将光源输出的窄波光照射粘膜得到的特殊光影像信息自动分配到监视器的R、G、B通道形成窄波光影像；可凸现粘膜下毛细血管和粘膜表面腺管开口等结构；可模拟染色效果。
3、自体荧光成像功能：可将光源输出并经粘膜反射的绿光和自体荧光自动分配到监视器的R、G、B通道形成自体荧光影像；可识别肿瘤性病变和正常组织。
4、血色素指数IHb色彩强调功能，强调粘膜细微色彩改变，从而更易查明细微的病变改变。
5、IHb色图，计算内镜图像中每一个像素的IHb值，并以模拟颜色显示。
6、IHb色彩强调，基于内镜图像的IHb值来强调色彩的轻微差异。
7、自动增益功能（AGC），自动调整图像亮度。
8、测光模式分为三种，平均、峰值、全自动三种，保证任何时候都可获得良好的观察环境。
9、构造强调功能：能突出病变部位的图案和构造。
10、轮廓强调功能：能突出病变范围和轮廓。
11、电子放大功能：能将正常显示的光学图像放大≥1.8倍。
12、快速实时冻结功能：能从按下冻结之前的图像中挑选色差最少的图像显示出来。
13、彩虹现象修正功能：减小由于信号之间的时间滞后而造成的色差，确保稳定、无闪烁图像。
14、图像记录和回放：可选择在监视器上来自内镜的图像或来自其他周边设备的图像。
15、具备自动白平衡功能。
16、影像处理中心与冷光源分体，具备独立的电源系统及散热系统。
17、患者数据录入功能：使用键盘可以存贮≥50名患者资料数据。
18、数据存储功能：可通过机器缓存存储或者便携存储工具存储图片。       
二.冷光源：
1、氙气光源，300瓦氙气短弧灯，无臭氧；可持续照明500小时，应急灯评价寿命500小时。
2、具备窄波光输出技术：可经滤光片过滤后输出415nm和540nm两种波长的窄波光用于照射黏膜以获得窄波光成像画面。
3、输出的窄波光波长：共两种波长，415nm/540nm。
4、照明光线颜色转换：通过切换专用滤光片得以实现，通过面板按键进行切换。
5、散热模式：强制冷空气散热，前方进冷风后方排出热风。
6、自动亮度调节模式：伺服光圈模式。
7、自动曝光：17档。
8、气泵具备4级压力开关(关,高,中,低)。
9、调光电缆在机器的后端，可通过数字信号输出模式与主机连接，减少信号的衰减。
10、可在有效降噪的同时，提高图像由暗到明的转化速度。
11、为可拆卸式水瓶加压，实现送水。
三、监视器：
1、液晶面板：26.0寸，可与全数字信号兼容，提供稳定、无闪烁的超高清晰图像；
2、显示设备：TFT有效矩阵；
3、输入/输出信号：3G、SD、HD、SDI、合成（BNC接口）、Y/C（S）、video信号接口；
4、纯平薄型设计，屏幕长宽对比16:9、高亮度、高对比度、高质量图像；
5、多种显示模式：PIP、POP、克隆输出，能够同时查看不同的实时图像;
6、FLIP功能：可上下、水平（180度）翻转，为诊疗过程提供合适的图像显示和监视器布局;
7、分辨率：1920*1080点全HD;
8、对比度：1400:1；
9、色量：10.7亿；
重量约：7.8KG.
四、电子支气管镜
1、视野角：120度；
2、视野方向：0度（直视）；
3、景深：2-100mm；
4、先端部外径：4.8mm；
5、插入部外径：4.9mm；
6、弯曲角度：向上210度、向下130度；
7、有效长度：600mm；
8、钳子管道：2.0mm；
9、最短可视距离：2mm；
10、具有插入管旋转功能，即可向左向右旋转120度；
11、具备NBI功能；
12、防水的一触式插头；
13、高频电兼容；
14、激光兼容；
15、内镜信息记忆：内置记忆芯片，可存储相关参数及白平衡信息，可提示器械伸出方向；
五、电子支气管镜

1、视野角度：120度；

2、视野方向：直视；

3、景深：2～100mm；

4、最小可视距离：距先端1.5mm；

5、尖端部外径:5.9mm；

6、插入部外径:6.0mm；

7、弯曲部角度：上180度、下130度；

8、钳子管道内径:3.0mm；

9、插入部有效长度:600mm；

10、防水的一触式接头；

11、高频兼容、激光兼容：可以；

12、具有窄带成像（NBI）功能；

13、具有插入管旋转功能；
14、具有内镜信息记忆功能；

六、台车
1、内镜专用台车；
2、可固定液晶显示器，可从上下左右四方向调整监视器角度；
3、可升降支架，可同时悬挂两根镜子；
4、可调节底板，随时调整主机放置高度，以便放置周边设备；
可拉伸键盘托盘，可将键盘固定于台车的最上层，方便从不同角度操作；
七、纤维气管插管镜

1、具有便携内置光源；
2、超长景深清晰图像；
3、具有整体浸泡防水设计；
4、能与传统光源兼容；
5、专门的吸引管道，有效地进行吸痰；
6、光学系统：视野90度，景深3-50 mm
7、先端部：外径5.1mm，
8、插入部：外径5.2mm，
9、吸引管道内径2.6mm，
10、弯曲部：弯曲角度：上180度/下130度，
11、工作长度：600 mm，
总长度：855 mm。
八、卤素冷光源：

功率250W卤素冷光源；
2、灯泡连续使用寿命大于50小时；
3、色温大于等于3200K；
4、具有手动调光功能。
九、微型内窥镜视频系统
	设备主要用途
	主要用于纤维软镜的电子化升级，可将传统目视观察的纤维软镜影响实时显示在屏幕上，并具备拍照与录像记录功能。用于内窥镜检查和手术的实时观察、记录与回放。

	设备工作原理
	通过二百万像素高性能CMOS图像传感器将纤维内窥镜下的光学图像转变为电子信号，再由图像处理器完成视频处理、视频编解码等工作，最终将视频存储于SD卡并显示在机身LCD屏幕上，实现纤维软镜可视化、电子化升级功能。本产品设计高度集成供电、成像、显示与存储于一体，具有性能高、便携性好等优势，是纤维内镜电子化升级的绝佳选择。

	设备主要性能
	1.▲通过配置不同的光学接口，可与各类纤维软镜配接使用；
2.具有实时观察、记录和回放功能；
3.▲可翻转屏幕，保证最佳观察角度；
4.1,080P全高清成像；
5.一体化紧凑设计，集成像与显示于一体。

	
	光学接口
	C-mount标准接口

	
	显 示 屏
	3.5英寸，分辨率800*480

	
	▲  屏幕可翻
转角度
	0°-120°

	
	传 感 器
	200万像素高性能传感器

	
	图像格式
	JPG

	
	视频格式
	1,080P , MOV

	
	白 平 衡
	自动白平衡

	
	增    益
	自动增益

	
	曝光控制
	自动曝光

	
	存储介质
	Micro SD, 最大支持32GB

	
	外部电源
	AC100-240V 50/ 60Hz , DC5V

	
	电池参数
	可充电锂电池1,900mAh, 3.7V, 可拆换

	
	续航时间
	≥4小时以上

	
	▲  整机重量
	≤210g


十、配置清单：
	编码
	名称
	数量

	1
	图像处理装置
	1

	2
	内窥镜冷光源
	1

	3
	高清晰度液晶监视器
	1

	4
	台车套组1
	1

	5
	电子支气管内窥镜
	1

	6
	电子支气管内窥镜
	1

	7
	测漏器
	1

	8
	箱镜
	2

	9
	高清图文工作站
	1

	10
	纤维气管插管镜
	1

	11
	内窥镜冷光源
	1

	12
	导光束,M号，3m，CF型
	1

	13
	微型视频系统
	1


包2：
骨科全电动液压手术床（允许进口）：

一、基本要求：

▲1.骨科全电动液压手术床：1套；（带水平移动功能）

二、具体规格和要求、配置：

▲2．1电动液压，采用非齿轮式联动系统，无外露连接件，以保证使用过程中的安全，术后清洁方便。

2．2床台面升降，头脚倾，左右侧倾，一键式折刀位，一键式沙滩位由3个独立电动液压缸液压驱动。

2．3手术床电动控制系统：

遥控器为夜光型触摸键盘（适用于内窥镜手术低亮度环境），光信号显示功能，遥控器具有一键回“0”功能，开锁状态下键盘自动保护。其中：

a.台柱控制面板（标准配置），用于应急或辅助控制手术床调节；

▲b.有线夜光型遥控器（适用于内窥镜手术低亮度环境，标准配置），提供相关彩页或照片；

c.可选配脚踏控制系统；

d.具有两套独立电子操作系统，一套为有线控制，另一套为手术床床体备用操作控制系统（面板）， 

二套系统独立运行，确保手术床在线控发生故障时仍能可靠地运行。每套系统均设置手术床的各种体位及电池电量状态等功能。

2．4手术床供电方式：采用高质量特制充电电池提供电能，正常情况下无需带电工作，充电一次至少可用一周（约50-80次手术），确保手术床长时间无电源线状态下工作。充电电池无需保养和维护可长时间使用。

2．5手术床材料：

▲a.  床板：由头板、背板、延长背板（背板与延长背板规格相近，便于实现一键胸桥或肾桥）、坐板、分腿板组成，头板可拆卸，便于安装神经外科头架。腿板可拆卸，便于安装悬空式骨科牵引架、妇产科、泌尿科冲洗设备，所有床板均可透过X光线。

b.  床面骨架和升降柱外壳及侧导轨为高含量镍铬合金不锈钢。

c.  底座外壳由不锈钢或强化玻璃纤维复合材料制成，采用多层渗漆工艺，防破裂，抗撞击，耐腐蚀，易清洗，永不生锈。

▲d.床垫：采用分层特殊泡沫海棉芯制成，可依照病人体温和体形重新自然塑型，避免病人点受力，有效防止长时间手术病人褥疮形成。接缝采用焊接工艺，密封性能好。具有X光可透，导静电，不漏液体,模块式，可拆卸等特性。厚度≥80mm。

▲2．6手术床具有水平移动功能，水平移动≥310mm。

▲2．7床板均可透过X线，床板下全程可插入X光片盒。电动背板，腿板所有关节均带弹性阻尼缸支撑结构。

2．8手术床配有4个双盘大直径转向轮：直径≥125mm，具有良好转动和移动特性，中央锁定机构确保手术床牢固稳定，同时不额外占用床下空间。

2．9手术床技术参数：

▲手术床最大载重量:   ≥360 Kg

纵向倾斜(头脚倾):     ≥+25º/-25º

侧向倾斜(左右倾):     ≥+15º/-15º

背板(上下):           ≥+70º/-40º

腿板上下折:           ≥ 0º/-95º

床面最低高度:         ≤600mm

手术床长度(含有头板)  ≥2140 mm

手术床宽度            ≥590mm 

手术床底座长度        ≤1000 mm

平移后头侧床下空间为≥1100mm，平移后脚侧最大床下空间为≥1200mm，便于脊柱手术C臂使用

所有附件均可通用。

骨科牵引架：1套


牵引架构成：

（1）骨科牵引架：由座板，小车，牵引架，连接器及相关附件组成。座板为碳纤结构，可透X线。

（2）活动性：牵引架两侧长度不同，并可进行长度调节，以满足不同身高病人需求。牵引架为双关节结构，可反向折叠≥150度，满足上肢牵引手术需求。

 
操作性能：

（1）采用手动操作模式。牵引器可万向调节，满足不同方向手术操作要求。会阴反力柱位于左侧或右侧，避免中置反力柱对病人造成的损伤。

（2）牵引架角度可多向调节，并有自动调节支撑装置，满足术中C臂使用及稳定性的要求。

纤维输尿软镜（允许进口）：

一、技术要求：

视野角85度；

▲灌流通道: 多个，灌流量是同类型单通道镜子的2.8倍；

▲弯曲角度：上270度．下270度；

先端硬性部径：6Fr；

软性插入管部径：9.9Fr；

▲工作通道：2 * 3.3Fr；

工作通道长度680mm；

▲具有光纤位移器，可以锁紧光纤位置；

具有制动装置，可以固定镜子前端的形状；

超清晰画面技术； 

二、配置：

1.双通道镜子 1条

包3：

便携式彩色多普勒超声系统：
系统技术规格：

▲≥15寸无缝纯平电容屏

▲机器内置3个可激活探头接口

≥4个USB接口

数字波束增强器

多倍波束合成

二维灰阶模式

组织谐波成像模式

宽带频移谐波

组织特异性成像

频率复合成像

空间复合成像

斑点抑制成像

彩色多普勒成像（包括彩色、能量、方向能量多普勒模式）

频谱多普勒成像：脉冲多普勒（标配）、高脉冲重复频率（仅支持相控阵）

M型模式

独立角度偏转

扩展成像（要求凸阵、线阵可用，提供证明图片）

实时双幅对比成像

一键自动优化（包括应用于二维、彩色及频谱模式，彩色多普勒自动识别，包括ROI框位置、角度自动改变）

全屏放大

局部放大（支持前端、后端放大）

回波增强技术

▲智能血流跟踪（自动随探头移动，取样框自动角度偏转、自动跟踪血流显示情况，无需手动调节）

▲多普勒自动识别功能

▲支持锁屏功能

▲自动唤醒功能

常规测量软件包

标配腹部、心脏、血管、小器官，神经测量软件包（可选配产科、妇科、泌尿、急诊测量软件包）

图像后处理

支持手动触摸屏上注释

支持手动触摸屏上包络测量

▲支持手势操作（图像调整、测量和注释、图像浏览）

▲穿刺针增强技术，要求具有双屏实时对比显示，增强前后效果，并同时支持增强平面多角度可调

▲屏幕中位引导线

体位图

测量/分析和报告

常规测量

距离测量、椭圆及描迹测量面积周长、体积测量

多普勒测量（自动或手动包络测量，自动计算测量参数）

全科测量包，自动生成报告

急诊、神经、肌骨、腹部、产科、妇科、小器官、泌尿、血管

心脏功能专用测量及分析

电影回放和原始数据处理

所有模式下可用

支持手动、自动回放

支持向后存储和向前存储，时间长度可预置(向后：最大时间480s；向前：120s)

图像后处理，可对回放图像进行参数调节。

▲支持同步存储(支持单帧图像文件包含： DCM、TIFF、BMP、JEPG单帧，电影文件包括： AVI)，即后台存储或导出图像数据的同时前台可以完成实时扫描。直接一键存储至硬盘，突然关机或未结束检查关机资料不丢失

检查存储和管理（内置超声工作站）
检查存储

▲≥120GB SSD硬盘、内置超声工作站

多种导出图像格式：动态图像、静态图像以PC格式直接导出，无需特殊软件即能在普通PC 机上直接观看图像。导出、备份图像数据资料同时，可进行实时检查，不影响检查操作

检查管理

iStation专用于病人信息管理

连通性要求

支持网络连接

有线网络

无线网络

iStorage网络存储
安全和认证

经CE、FDA及SFDA认证
系统技术参数及要求

≥15寸无缝纯平电容屏

主机重量≤6.2Kg

机器内置可激活探头接口3个

≥4个USB 3.0

二维灰阶模式

数字化声束形成器

数字化全程动态聚焦，数字化可变孔径及动态变迹

接收方式：发射、接收多通道，多倍信号并行处理

扫描线：超声线可调

发射声束聚焦：发射≥8段

扫描频率：

电子凸阵：超声频率范围
1.3-6.0MHz

电子相控阵：超声频率范围1.3-4.6MHz

电子线阵：超声频率范围
4.4-13.5MHz（L14-6Ns 5.4-16.2MHz）

电子凸阵经阴道：超声频率范围2.6-12.8 MHz

预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳图像检查条件

最大显示深度:≥39cm（提供图片证明）

TGC: ≥6段

▲动态范围: ≥230（可视可调，提供图片证明）

增益调节: B/M/D分别独立可调，≥100

伪彩图谱: ≥8种

彩色多普勒成像

包括速度、速度方差、能量、方向能量显示等

显示方式：B/C、B/C/M、B/POWER、B/C/PW

▲取样框偏转: ≥±30度 (线阵探头)

支持B/C 同宽（提供图片证明）

频谱多普勒模式

包括脉冲多普勒、高脉冲重复频率

显示方式：B,PW，B/PW, B/C/PW,等等

显示控制：反转、零移位、B刷新、D扩展、B/D扩展等

最大速度: ≥7.13m/s

最小速度: ≤0.6mm /s（非噪声信号）

取样容积: 0.5-20mm 

偏转角度: ≥±30度 (线阵探头)

零位移动：≥8 级

快速角度校正

支持频谱自动测量

具备穿刺针增强功能（提供图片证明）

具备屏幕中位引导线

探头规格

可选配探头类型：凸阵、线阵、腔内、相控阵；

探头频率：

频率带宽1.3-16.2MHz（依赖不同探头）

所有探头均为宽频变频探头,二维、谐波、彩色及频谱多普勒模式分别独立变频，≥3段

穿刺引导

凸阵、线阵、相控阵具备多角度穿刺引导功能

凸阵探头频率范围: 1.3- 6.0MHz

腔内凸阵频率范围: 2.6-12.8 MHz

线阵探头频率范围: 5.4-16.2MHz

相控阵探头频率范围: 1.3- 4.6MHz

B/M、彩色、能量多普勒输出功率可选择分级调节

系统输入和输出

9.1.HDMI: 1个

9.2.USB: 4个

9.3.网口: 1个

外设和附件

台车（包括：耦合剂杯套组、储物篮、打印机架、AC电源及电源线、辅助输出电源线、纸巾架）

血液透析.血液透析滤过装置（允许进口）：

技术参数 

▲1总体要求：15英寸彩色液晶显示屏，可作碳酸氢盐、醋酸盐常规透析。耗材（含血路管）、原液配方、消毒液配方全开放。

2透析液

▲2.1透析液流量: 300～800ml/min, 1ml可调  


2.2透析液温度控制范围: 33℃～40℃

2.3透析液导电率监测范围: 12.5～16ms/cm

3血压监测: 可选装原装在线电子血压计监测模块,有实时自动血压监测与报警功能

3.1动脉压监测和显示范围:  -400～＋400  mmHg

3.2动脉压监测精度: ±10  mmHg

3.3静脉压监测和显示范围: -400～＋400 mmHg

3.4静脉压监测精度: ±10  mmHg

4跨膜压监测 TMP Monitor

4.1跨膜压监测范围: ﹣100mmHg～﹢700 mmHg

4.2跨膜压监测精度：±10  mmHg

5血泵流量 Blood Pump

5.1双针模式: 0～600ml/min可调

6肝素注射: 0～10ml/h可编写停止时间，读数累积肝素容量，肝素泵有自动注入和追加功能

7漏血检测与报警: 超声或光学原理检测 

8超滤控制 UF control

▲8.1超滤方式: 容量式平衡腔控制（可探测膜位移）

8.2超滤率: 0～4L/h

8.3超滤精度: ±1.0%

9超滤曲线: 可设定，内置曲线，可存储设定曲线功能

10钠离子曲线功能提供个性化透析方案 

11碳酸盐曲线功能提供个性化透析方案

12肝素曲线功能提供个性化透析方案

13透析液流量曲线功能提供个性化透析方案

▲14透析液温度曲线功能提供个性化透析方案

15 消毒及清洗: 具备化学方式消毒，热消毒，可脱钙消毒

16血压稳定监测及自动控制功能（可选）

▲17配有透析液过滤器及支架，提供超纯透析液。每支透析液过滤器可使用150人次或900小时

▲18标配透析充分性监测装置: 实时持续监测尿素清除率；有实时曲线显示功能及预测功能; 允许随时修改治疗参数，从而优化治疗方案。

19水供应，水压：0.5-6.0bar，入水温度：10-30度。

20水质: 必须符合当前的国家或国际标准，如ANSI/AAMI

21具有完备的自检功能，自身具有维修菜单，故障自我诊断

▲22安全要求: 

符合EN60601-1、EN60601-2-16、EN60601-1-2安全标准

具有欧盟CE认证   CE certification acquired

具有美国食品药品管理局（FDA）认证  FDA certification acquired

23电源: 交流230V±10%(或220V),频率50～60Hz

24后备电池: 标配内置电池,保证机器停电后最少使用≥15分钟,并且不丢失数据;同时压力监测，漏血和气泡检测正常工作。

包4：

球管（允许进口）:
	项目
	参数要求

	1
	球管为全新球管，管芯管套均为全新,出厂日期不大于6个月。 

	2
	球管安装后符合国家食品药品监督管理局SFDA原机整机注册证要求，需提供原机整机注册证复印件。

	3
	投标人须提供基于宽带接入的、可动态远程监测设备的整机及球管使用的的远程监测系统，实时监测球管使用情况，球管故障预报警。

	4
	投标人必须能合法获得使用在有效期内的原厂故障诊断软件及诊断Service Key，并保证不违反国家有关知识产权的法律规定。

	5
	投标人需配备有≥3名全职的原厂CT工程师，且须获得CT设备有效期内原厂技术培训认证的技术资质证明（提供证明复印件加盖主机生产厂商公章)、并提供工程师的姓名、联系方式。

	6
	投标人必须能及时合法获取原厂系统安全性完善性软硬件升级通知，保证所有系统软件运行稳定及安全性。

	7
	球管质保期： 20万秒次。

	8
	投标人需提供投标球管的原版技术白皮书（DATA SHEET）。

	9
	球管参数要求：

	
	阳极热容量：4.7MJ

	
	管套热容量要求不小于7.4MJ

	
	焦点数量：≥两个

	
	焦点尺寸（IEC 336/2005）：小焦点≤0.9mm*0.7mm；大焦点≤1.2mm*1.1mm

	
	焦点功率要求最大≥53.2KW

	
	120KV时最大毫安输出≥440mA

	
	管套出线窗口FOV（Field of View）尺寸：20mm

	
	支持0.5秒每圈的高速旋转

	
	球管最大额定电压≥140KV

	
	阳极靶面角度：7度


包5：
耳鼻喉头颈外科综合治疗台：

电源电压：AC220V 50Hz    整机功率：1.8KW      负压压力：700mmHg                         正压压力：1.2-2.0kgf/c㎡

2、▲操作台面：治疗台台面采用高级的双层夹胶玻璃材料制作，箱体采用钣金折弯工程及喷漆工艺；坚固程度远优于人造大理石，不吸色、不生锈、防划痕，颜色与台面协调。台面尺寸：940×570mm，书写台台面尺寸：1020×570mm。

3、▲药喷枪：2直1弯，可拆卸。枪体轻巧且手感好，喷雾均匀。无滴水现象，有残液回收功能故不易堵塞。采用双动开关且提起工作时噪音≤50dB。

4、吸枪：吸力0-700mmhg，吸力可调。防回流装置，安全环保，易清洁，配2支3mm、3支2.5mm吸引管。噪音≤40dB。

5、吹枪：正压：0*0.28Mpa，有压力调节功能，噪音≤50dB。

6、▲除雾装置：450W，加湿时间9S、15S、20S可分三级调节时间显示，全电脑控制。12V弱电，有电安全保护。

7、LED照明灯：色温3200-3500K，光照度≥1200LX、9V、6W，使用寿命10万小时，光色柔和局束光线，无热辐射，无发热感，带阻力平衡支臂，操作移动可在任意位置固定。

8、内置式冷光源：LED光源：3.7V：50W，为设备扩展功能，预留空间

9、独立智能控制系统：控制整机电源及治疗台所有工作单元，强电转弱电。工作单元包含：照明灯，阅片灯、喉镜预热装置、冷光源（内置）、排污系统装置带系统预警灯提示等。

10、排污清洁装置：主、副污物瓶设计，欧美安全环保标准要求设计，集中式污物处理方式，严格按照CMD IS09001/13485及欧盟CE对医疗产品的捧放要求设计。并有污物容量上限及自动预警指示灯提示功能。

11、正压力泵：75W，进口空压机，性能稳定，噪音小≤50dB，使用寿命长，泵高压力为3Kg/c㎡以上。

12、负压力泵：350W，性能稳定，噪音小≤40dB,使用寿命长，最高吸引力为700mmHg。

13、观片灯（LED）：LED广源。可调亮度：无发光死点，无需更换灯管。

等离子射频手术系统：

一、主机

1、具有射频消融功能（双极射频电极消融）和等离子消融切割功能

 1）射频消融适合做精准细微的消融手术，如声带手术等；

▲2、具有内镜下消融切割和止血功能，通过了国家医疗器械检测部门对电极在内镜下使用的相关国家标准要求的检测。

3、可选鼻咽喉镜、纤支镜下专用电极，可通过内镜钳道进行手术。

4、时间可控制在500毫秒内。

5、工作频率100KHz

6、最大功率不低于360W。

7、自动检测附件及刀头功能：能在连接好脚踏和手柄后主机根据不同刀头自动设置默认功率大小。

8、安全可控：低温控制：工作温度仅为40-70℃，创面无碳化，对周边组织损伤小。

9、操作精确：消融作用在靶组织表面，离子作用仅为130微米。

10、创伤轻微：黏膜损伤小、出血少、疼痛轻、恢复快。

二、一次性双极射频等离子体手术电极（射频等离子刀头）

1、临床用途：用于软组织切割、消融、凝血和干燥。

2、适配参数：交流0(360Vrms，100KHz(5MHz、额定电压：500V

3、部分刀头含有吸引软管和滴注生理盐水功能。

▲4、电极（刀头）为已灭菌一次性无菌产品。

5、根据不同手术部位，不同的病症配备不同长短、粗细、弧度、能量级的治疗刀头

6、在同一支刀头、同一个输出接口输出，能同时实现消融、凝固、止血、切割功能，避免了手术操作过程中频繁更换治疗刀头的麻烦。
7、具备多极吸引切割功能及配置，适合开展扁桃体、腺样体、乳头状瘤、息肉、CAUP、UPPP等

三、系统配置要求：

1、系统主机（ 声光数字显示及控制系统）

2、三脚踏控制器（脚踏开关可以调节功率大小）

3、流量控制器

4、等离子手柄连线

5、电源电缆

6、打孔消融射频等离子电极——黏膜下打孔、切割、止血、消融

7、切割消融射频等离子电极——切割、吸引、止血、灌注、消融(UPPP、CAUP、扁桃体、腺样体等)

8、颅底、喉肿瘤等离子刀头的配备。

9、选配内镜刀头。

10、选配耳科专用等离子刀头。

耳鼻喉动力系统（允许进口）：

一、主机

一体化可分别连接鼻咽喉吸切器、高速耳钻和显微耳钻手柄；

钻速显示；

可手动控制钻的开始和停止；

能自动识别手柄的种类；

有错误代码显示；

手术模式选择；

冲冼泵内置式；

8）▲可连接手术导航系统；

9）▲主机电脑面板菜单显示，可控制注水泵和鼻内窥镜术中清洗器；

二、鼻科手柄

握笔直排引式设计，吸引、切割、排出为一直线，更少的堵塞和容易清洗；

手柄重量轻，小于200g；

往复最大钻速不小于5000转/分，单向最高转速不小于12000转/分；

▲可连接30种以上专用刀头和钻头，用于鼻科、喉科和整形科手术，并有极大的升级空间。

三、耳科手柄

水冷式

转速≥80000RPM

专用高速水冷式电钻电机一个，水冷方式采用循环水冷却，在高速下有效降低手柄的温度

超轻，超短的钛合金手柄，极大的减轻医生负重的手部疲劳状态

可配备带注水管的钻头套（保证手术中自动冲水）

6)可连接直`弯钻头磨头


四、刀头、钻头

直径4.0mm   0度刀头，1根；

直径4.0mm  40度刀头，1根；

直径4.0mm  腺样体刀头，1根；

直径4.0mm  60度刀头,1根；

直径4.0mm  12度筛房,1根；

耳科钻头

直径3.0mm长度54mm,切割切头；

直径5.0mm长度47mm,切割切头；

直径6.0mm长度546mm,切割切头；

直径2.0mm长度72mm金刚沙磨钻头；

直径3.0mm长度78mm金刚沙磨钻头；

直径4.0mm长度72mm金刚沙磨钻头；

	配置清单

	序号
	产品描述
	数量

	1
	主机（双泵——注水泵和冷却泵）
	1

	2
	脚踏开关（单功能）
	1

	3
	 鼻咽喉科吸切器手柄
	1

	4
	鼻息肉刀头（5／盒）
	1

	5
	额窦及上额窦刀头（5／盒）
	1

	6
	小儿腺样体刀头
	1

	7
	筛房刀头
	1

	8
	额窦及上额窦刀头（5／盒）
	1

	9
	高速水冷式耳钻电机
	1

	10
	 长钻头套，有注水
	1

	11
	 短注水套
	1

	12
	 注水管 (4条/包)
	1

	13
	 马达冷却管 (2条/包)
	1

	14
	球形不锈钢钻头
	3

	15
	金刚磨钻头
	3


内窥镜附属设备：

一、食管镜及配套手术器械

1、窥视管、钳杆和吸引管等与人体接触部的零件采用1Cr18Ni9Ti材料制造，钳头采用3Cr13材料制造。

食管镜外表面应进行亚光镀铬处理；窥镜头端应圆滑，表面刻度应准确、清晰；窥镜、

钳、吸引管的外表面应光滑圆整，管和杆应平直，不得有锋棱、毛刺、无明显的碰伤和划痕等缺陷。

食管镜各部件的联接部位应牢固可靠，焊缝应平整光滑、无脱焊或堆焊现象。

带灯芯食管窥镜的照度不低于1500lx，带光纤食管窥镜的照度不低于3000lx。

食管镜的配合性能：

灯芯应能顺利插入窥镜灯芯槽内，不得有卡塞现象；

导光束插头与插座之间配合应良好，无过紧过松现象；

食管钳在窥视管内应插拔自如，无卡滞现象。

食管钳的机械性能：

钳头经热处理后，其硬度为435～510HV0.2。剪切钳应有良好的剪切性能，在2/3处应能顺利地剪切下21支或42支脱脂纱布二层；直碗口钳在全部刃口内应能咬切新闻纸直端面一层；

钳子开闭应轻松灵活，钳头二片应相互吻合，不得有错口、偏摆和咬口现象，钳齿应清晰完整，不得有缺齿、烂齿及崩刃和卷刃的现象；

钳头张开度应不小于40°。

钳子应有一定的弹性和夹持力。

食管镜应具有良好的耐腐蚀性能。在常规条件下，经药物消毒不得产生腐蚀现象。

食管镜的安全要求应符合GB9706.1-1995的规定。

二、支气管内窥镜技术参数
设计光学工作距d0：10mm

视场角／(°)：30°-10%
视向角／(°)：0° ±4°
视场中心角分辨力：2.9C/C0) ﹣10%

有效景深范围：3~100mm

在A标准照明体下的显色指数Ra：92.9

在D65标准照明体下的显色指数Ra：88.6

照明镜体光效ILe：0.530

综合镜体光效OLeR：0.264

综合边缘光效SLe-Z：0.145

有效光度率DM：4000

单位相对畸变VU-Z的控制量：﹣14.6%

三、检耳镜技术参数

1、 LED 3.7V照明灯使用寿命为普通氙灯的1000倍；

2、由玻璃纤维增强塑料制成；

3、灯头有螺旋装置，可替换的；

4、手柄上的夹子附件可安全地扣在医生的衣服上；

5、可通过把手上的滑动开关来简单地开关；

6、3倍放大图像，可旋转的观察窗，不可拆卸的观察窗。

医用内窥镜摄像系统：

一、高清摄像机技术参数

摄像头具有三组传感器，每组都是1080P          

像素： 1920（水平）×1080（垂直）（207.3万像素）

扫描标准： 1125线，50场，25帧           

同步系统： 内部，可自动切换

视频输出： BNC插座×2

               RGB/YPbPr输出：BNC插座×3

高清视频输出输出： HDMI×1（输出1080P信号）

最低照度： 5Lx at F5.5, 

   电子快门： AUTO：可调范围1/50-1/10000S

                          STEP：可调范围1/50（OFF），1/120，1/250，1/500，1/1000，1/2000，1/4000，1/10000S

信噪比: ≥54dB

视频输出清晰度：1080P         

白平衡：   AWC（自动白平衡控制）和手动控制

增益选择：  AGC增益提高可选择

电源：        AC100～240V，FUSE 2*2A

功率：        25VA

尺寸约：       400×360×132mm（L×W×H）

使用环境温度：0℃～ +45℃

使用环境湿度：30%～90%

▲主机前面板7寸液晶屏幕，实时显示图像

▲具有图像冻结和2.5倍电子放大功能。

摄像头IPX8防水性能，可浸泡消毒

摄像头具有四种遥控手柄功能键

二、LED冷光源参数

1、▲主机前面板带5寸LCD显示、参数可追溯；
2、光源照度：≥1100000Lx

3、光源色温： ≤6500K

4、光输出孔规格:∮10

5、光源功率：100VA

6、光源使用寿命：约40000小时

7、光源按键：LCD轻触式

8、参数一键还原功能，方便医生操作。

三、高清监视器

1、显示器尺寸:26英寸（IPS-Pro）

2、背光:LED

3、视角:178度（水平&垂直）

4、解像度:1920×1080

5、长宽比:16:9

6、显示色:10.7亿色

7、对比度:1400:1

8、亮度:500cd/m2

9、输入端子:3G-SDI×1;DVI-D×1;总成:×1;D-Sub:15×1;S摄像机（Y/C）×1;  

10、输出端子:3G-SDI×1;DVI-D:×1;总成×1;         

11、防水:IPX2

15、显示器重量:约7.7Kg

四、鼻窦镜、耳镜

鼻窦镜技术参数

内窥镜视野角度分别有：0°、30°、70°；

内窥镜规格：Ф4mm×175mm；

可与进口各大品牌光源连接；

内窥镜镜体全部采用进口不锈钢管；

窥镜采用光学玻璃、光钎、光锥；

采用棒状透镜专利技术，图像清晰，视场明亮；

带有方向标，蓝宝石镜头，永不磨损；

可选购耐高温高压消毒内窥镜；

手术器械采用不锈钢材料，无镀层，防腐性能好，可低温等离子消毒；

耳镜技术参数
内窥镜视野角度分别有：0°、30°、70°；

内窥镜规格：Ф2﹒7mm×110mm；

可与进口各大品牌光源连接；

内窥镜镜体全部采用不锈钢管；

窥镜采用德国光学玻璃、光钎、光锥；

采用棒状透镜专利技术，图像清晰，视场明亮；

带有方向标，蓝宝石镜头，永不磨损；

可选购耐高温高压消毒内窥镜；

手术器械采用不锈钢材料，无镀层，防腐性能好，可低温等离子消毒；

鼻窦镜技术参数

1.高清内窥镜，高品质多层镀膜光学系统；

2.内窥镜采用原材料：空心管（内窥镜镜体外管）、光导纤维束、光学玻璃、黑色实心棒（目镜罩），光学玻璃。
3.鼻窦内窥镜配置有0°、30°、70°三种角度的内窥镜（三种可选）
4. 鼻窦内窥镜可以匹配所有进口\国产的摄像机系统互换使用。
5. 鼻窦内窥镜规格：直径4mm, 
6. 鼻窦内窥镜工作长度175mm
7. 鼻窦内窥镜分辨率：9 lp/mm
8. 鼻窦内窥镜放大倍率≥1.5倍

手术鼻窦镜（允许进口）：

（一）高清摄像主机  
1、信号输出：RGB：3路；YC：3路；COMP（复合视频信号）：3路；HDTV（RGB或YPrPb）：2路；DV(IEEE 1394)：1路；SD-SDI：1路；HD-SDI：1路；
2、HDTV高清信号输出分辨率达到1080i（模拟信号RGB或YPrPb；数字信号HD-SDI）；
3、▲具有窄波成像功能和荧光动力诊断功能；
4、图像强调功能：结构强调A（0－8档）；结构强调B（0－8档）；轮廓强调功能（0－8档）；
5、色彩强调功能:R±７；B±７；C(色彩增强) ±７；
6、具有色彩/噪声过滤功能；
7、测光功能：具有峰值测光和自动测光；
8、电子快门：自动（±8）；
9、▲图像冻结功能，具有FILED/FRAME方式；
10、图像电子放大功能：×1，×1.2，×1.5；
 11、具有图像注释功能；
12、图像索引功能：关闭/2s/4s/全程；
13、画中画功能，可外接B超、CT、MR等图像，外接图像的大小（1/4或1/9）和位置均可调节；
14、内镜信息交流：内镜信息（使用具有ID功能的内窥镜时），内镜信息存储功能（用户名/ID/评价/检查时间），自动白平衡；
15、次屏幕显示功能：静态图像和动态图像同时显示；
16、▲兼容电子腹腔镜、电子膀胱镜、电子支气管镜、电子鼻咽喉镜等；
17、可接软、硬性内镜摄像头，摄像头可高温高压消毒，具有卡式连接器；
18、具有4个内镜遥控键，可选择遥控27种功能；
19、脚踏功能设定：4（27种功能选择）；
20、具有直接数码存储功能；
21、主机分辨率为1080×1920。
（二）光源  

1、功率为300W高辉度疝气冷光源；
2、灯泡寿命：连续使用500小时以上（配有灯泡寿命计时器），具有后备应急灯系统（即一个光源带2种灯）；
3、▲特殊光观察模式（NBI窄波成像功能和PDD荧光动力诊断功能）；
4、自动调光和手动调光功能（17级）；
5、具有待机功能：灯泡开关，照明开关；
6、灯泡自动点亮功能；
7、光亮模式存储器；
8、具有广泛的兼容性，适合于任何内镜使用的高级照明设备；
9、▲可连接电子腹腔镜、普通光学视管等。
（三）鼻窦镜
1、视野方向0度关节镜1条，直径4mm，长度160mm；
▲2、全屏显示图像，周边图像无任何失真，广角，景深长;视野周边不扭曲（平面），视野清晰；
3、可高温高压消毒

（四）鼻窦镜
1、视野方向30度关节镜1条，直径4mm，长度160mm；
2、全屏显示图像，周边图像无任何失真，广角，景深长;视野周边不扭曲（平面），视野清晰；
3、可高温高压消毒

手术显微镜（允许进口）：

    主镜部分

主光学为复消色差光学系统，达到消除色差、相差和球面差，获得高质量的对比度和清晰度。

配置：双人四目，主刀镜、侧面助手镜各壹套。

电动变倍系统，变倍系数6:1，也可手动调节。

主目镜配30-150度可折叠角度人体工学双目镜筒，左右倾角可调。

目镜10x，12.5x，目镜屈光补偿±5D。

助手镜可立体空间旋转。

▲单一可变物镜，无需更换物镜，通过电动连续调焦，工作距离必须同时满足最小≤210mm，最大≥460mm。

▲视野：10X目镜下最大视野≥180mm。

    支架

落地式头控支架，新电动平衡系统，随时平衡，方便调节各种角度。
支架伸展：水平范围≥1692mm。

手柄功能：可对调焦/变倍/光斑等功能进行控制。

支架占地面积比较小，≤608*608mm，方便摆位。

    照明

▲内置式双氙灯光源：主灯≥180瓦氙灯，备用灯≥180瓦氙灯。主备用光源具有各自独立的供电系统，一键快速切换。

▲光强调节：光亮度可随工作距离的变化而自动调节，而无须原来的手动电动调节，提高安全性。

▲光圈调节：光斑大小不仅为连续无级调节，且可随放大倍数的变化自动调节，而无须原来的手动电动调节。

    控制系统和其它

控制器：液晶触摸屏智能化控制，控制器可存储多套医生参数。

▲配物镜保护镜，保证术中清晰无菌的视野，可反复消毒使用。

▲预留导航接口，备用数据接口可连接各种品牌手术导航系统，无需升级。

医用LED头灯：

	设备主要用途
	专为诊断检查照明所需设计，操作简便、续航时间长，适于全科普及使用。 

	设备主要

性能
	1.低功耗智能恒流控制实现超长的续航能力；

2.灯头直径小，卓越实现无遮挡的同轴照明；

3.头带强韧轻薄。

	主要技术

参数
	最高照度
	18,500Lux@200mm

	
	光斑直径
	65mm@400mm

	
	亮度调节
	两档

	
	电量提示
	蜂鸣器报警提示

	
	灯头直径
	18mm 

	
	灯头调节

范    围
	任意角度

	
	续航时间
	高亮6h、低亮20h

	
	色温范围
	5,500k~6,500k

	
	LED寿命
	100,000小时

	
	电池参数
	可充电聚合物锂电池,1,200mAh,3.7V

	
	整机重量约
	130g（含电池）


中耳分析仪（允许进口）：

功能：

自动/手动鼓室图/鼓室图均值/平滑鼓室图

咽鼓管功能（完好鼓膜/穿孔鼓膜）

自动/手动声反射（同侧/对侧刺激）

声反射衰减（同侧和对侧），声反射潜伏期（可定标）

声反射阈（同侧/对侧），气导测听功能和Gelle`s测试

▲具有仿真耳腔，2CC偶合腔

▲换能器和探头可固定在耳机头绷上，测试时不需用手扶住探头，便于双手操作仪器

可外接打印机或连接电脑打印

技术参数：

声顺测试系统：

探测音:226Hz,85dB SPL

▲ 声顺值范围:0.1ml～8.0ml

反射范围:—375ul至375ul

鼓室图显示范围:自动扫描
定义正/负/双向

 0～1.5ml 0～3.0ml 0～4.5ml
气压系统

范围:正常:+200～-400daPa 
扩展:+400～-600daPa

精确度:±10%或±10daPa

气泵速度：50—400daPa/秒

压力释放：机械、手动和自动

声反射

对侧刺激：纯音:0.5、1、2、4kHz  频率精确度:±0.5%

        

白噪及纯音步进:1、2、5、10dB

        

正常范围:50～110dB HL  扩展范围:50～125dB HL

同侧刺激：纯音:0.5、1、2、4kHz  频率精确度:±0.5%

        
 
步进:1、2、5、10dB

     正常范围:50～115dB SPL(0.5、1、2kHz)  50～90dB SPL(4kHz)

纯音测试

频率精确度:±0.5%

纯音频率:0.25、0.5、1、2、3、4、6、8kHz

步进:1、2、5、10dB

正常范围:0～110dB HL

扩展范围:0～125dB HL

内存

▲可储存72个患者的测试数据
可与听力计连接打印听力曲线图

耳声发射分析仪（允许进口）：

	名称
	技术参数

	工作模式
	连续

	便携性
	便携式设备

	预期寿命
	距制造日期10年

	标准
	

	安全
	Class I (IEC 60601-1); Type BF (IEC 60601-1); IPXO - Ordinary Equipment (IEC 60601-1)

	操作环境
	

	温度
	+15°C to +35°C (59°F to +95°F)

	相对湿度
	15% to 90% at 40°C 不结露

	存储环境
	

	温度
	0°C 至 +50°C (32°F 至 +122°F)

	相对湿度
	< 95%, 不结露

	电子规格
	

	额定输入电流
	0.5 A

	额定输入电压
	一般: +5 V DC; 可接受范围: 4.30 V to 5.50 V

	PC连接端口
	USB连接

	技术规格：ER-10D探头
	

	连接器
	8 针微型 DIN

	电缆长度
	6 英尺 ( 1.83 米）

	净重
	约3.6 盎司 (100 克)

	最大输出量
	109 dB SPL - 64 dB SPL (与频率相关) ，在Zwislocki耦合腔中测得

	允许的噪声
	2 kHz 时为 40 dB SPL

	技术规格-OAE放大器
	主机内的 OAE 放大器包含用于获取专用软件的 ER-10D OAE 探头的耳声发射记录的低通滤波器、 高通滤波器和增益设置。

	常规规格
	

	频率范围
	500 Hz - 10000 Hz (DPOAE); 450 - 5000 Hz (TEOAE/SOAE)

	 L1/L2范围，强度范围
	0-75 dB SPL(DPOAE)；40-90 dB SPL（TEOAE）

	L1/L2步进
	1dB (DPOAE)

	频率步进
	1Hz

	每倍频程测试点（PPO）
	高达10 PPO（基于采样率）

	频率精度
	所选值 5% 上下

	测试精确度
	 +/- 1dB SPL

	放大 (x1000)
	 100 DPOAE， 100 - 10,000 TEOAE

	DPOAE 标准获取特征
	

	采样率
	40064 Hz( 获取和刺激)

	FFT 点数
	8192

	FFT 分辨率
	4.89 Hz

	获取时间
	204.27 ms

	噪声计算
	跳过 2 个谱点然后在 DP 频率的每一侧测试 5 个谱点： ( DP-7、 DP-6、 DP-5、 DP-4、 DP-3、 DP+3、 DP+4、 DP+5、 DP+6、 DP+7)

	硬件组件
	

	D/A 转换器
	LTC1609( 16 位， +/- 5 V)

	A/D 转换器
	AD1866( 16 位， +/- 5 V)

	数字衰减器
	16 位转换器

	输入
	麦克风 > 放大器 X100 增益 > A/D

	输出
	D/A > 驱动程序 > 扬声器

	预设和用户自定义正常值
	用户可自定义正常值范围

	PrecisePoints™
	快速设置测试频率范围和每倍频程测试点 (Points Per Octave, PPO)，自动填充精确的测试频率

	TEOAE刺激声类型
	Tone-burst 和Click声可选

	校准
	改良后的原位校准法

	探头适配
	测试前和测试后都进行探头适配，并可储存用于历史对比

	显示
	可双耳同时显示；DP可选择显示F1, F2, GM or DP测试图形

	自定义设置
	可自定义通过/转诊标准；最小DP幅值，DP比率和图层


麻醉机:

整机要求： 

机器一体化设计，抽屉是工作台节约空间，具备顶光灯以满足内窥镜手术模式

提供2个以上辅助电源输出，更好的管理线缆

呼吸机：

2.1采用稳定高端呼吸机采用的气动电控通气方式

▲2.2通气模式：具备手动、VCV 、PCV，适合小儿及复杂手术麻醉，可选配SIMV、PSV等高级通气模式

2.3潮气量：VCV模式下20-1400 mL，具有实时动态潮气量补偿功能，适合低、微流量麻醉
2.4呼吸频率：4～80 bpm
2.5吸呼比：4：1～1：8

2.6 PEEP：OFF，4～30 cmH2O

2.7吸气暂停：5%～60%

屏幕显示：

▲3.1彩色TFT屏幕，屏幕大小≥12英寸，触摸屏及旋钮双重操作模式

3.2中、英文操作界面

3.3波形显示：压力—时间、流速—时间、容量—时间、二氧化碳波形（具备呼末二氧化碳监测功能时）及提供肺功能环显示

监测功能：

4.1可监测潮气量、分钟通气量、气道压力（峰压、平台压、平均压、PEEP）、吸呼比、呼吸频率、肺顺应性、气道阻力、吸入氧浓度

4.2报警参数：潮气量、分钟通气量、气道压力、呼吸频率、吸入氧浓度、呼末二氧化碳浓度（具备呼末二氧化碳监测功能时），报警上下限可调，声、光双重报警

▲4.3麻醉机内置插件槽且配置呼末二氧化碳监测模块并可升级麻醉气体、脑电双频指数（Bis）等高级监测功能

供气：

5.1可选氧气、空气、笑气三气源

▲5.2采用电子流量计，适合低微流量麻醉；具有笑氧联动装置，保证氧浓度不低于25%，保障手术安全；
5.3具有快速充氧功能：35～75 L/min

呼吸回路：

6.1回路整体容积≤2.8 L

6.2具有整体回路加热功能

6.3可选配术中更换钠石灰罐功能

6.4回路采用高品质进口PPSU材料，并有耐130℃以上高温高压消毒标识

6.5可选配新鲜气体共同出口，可方便连接特殊回路，适合小儿麻醉

挥发罐：

▲7.1标配与麻醉机统一品牌挥发罐，便于保养维护，安氟醚、七氟醚、异氟醚可选
  7.2可选配双罐位，具有安全互锁功能

电池：内置可充电锂电池，供电时间≥90 min

配有主动排污系统

呼吸机:

基本要求

适用于成人、小儿和婴幼儿进行通气辅助及呼吸支持的呼吸机，机型新颖。

电动电控呼吸机，涡轮驱动产生空气气源，方便进行转运。

主机重量小于9.8千克（不含台车），方便手提转运。

采用12.1英寸彩色TFT触摸控制屏，分辨率1280*800。

中文操作界面、中文报警、操作提示信息、参数调节防错确认。具备便利的锁屏功能。

不小于120分钟内置后备可充电电池（1块电池），可选配电池延长至不小于240分钟（2块电池）。电池总剩余电量能显示在屏幕上。

▲吸气安全阀组件可拆卸，并能高温高压蒸汽消毒（134℃），以防止交叉感染。

呼气阀组件一体化设计可拆卸，内置金属膜片压差流量传感器，精度高，寿命长，并能高温高压蒸汽消毒（134℃），以防止交叉感染。

具备开机自检，可进行系统顺应性补偿并检测系统泄漏量，检查系统管道阻力，测试流量传感器、呼气阀和安全阀等部件。

具备待机模式、有创通气、氧疗模式，可选无创通气。

可通过病人类型及体重进行参数设置。

病人数据、屏幕截图、机器设置等数据可通过USB接口导出。 

呼吸模式及功能

常规模式：容量控制通气下的辅助控制通气A/C和同步间歇指令通气SIMV、压力控制通气下的辅助控制通气A/C和同步间歇指令通气SIMV、持续气道正压通气和压力支持CPAP/PSV、窒息通气模式及SIGH叹息模式。

可选配高级模式：双相气道正压通气（例如BIPAP或Bi-vent或Bilevel），可选配自动适应性压力调整容量控制通气（例如AUTOFLOW或PRVC或VC+）及其同步间歇指令通气SIMV（例如SIMV-PRVC）、可选配压力释放通气APRV。

可选配无创通气模式：具备无创通气NIV。

▲氧疗模式：具备高流速氧疗功能，氧疗流速和氧浓度可设，具有湿化器，加湿加温后氧疗效果更佳。

其他功能：具备手动呼吸、吸气保持、呼气保持、同步雾化、纯氧灌注、智能吸痰、内源性PEEP、口腔闭合压P0.1和最大吸气负压NIF的测定。

▲具备可选配低流速P-V工具，帮助确定最佳PEEP设置值。

设置参数要求

潮气量：20ml-2000ml

呼吸频率：1-100次/min

SIMV频率：1-60次/min

吸/呼比：1:10-4:1 

最大峰值流速：≥210L/min

吸气压力： 5-80 cmH2O

压力支持：0-80cmH2O

呼气末正压PEEP：0-45 cmH2O

压力触发灵敏度： -10 - 0.5cmH2O

流量触发灵敏度： 0.5-15L/ min

呼气触发灵敏度：Auto, 10-85%

氧浓度：21-100%

压力上升时间：0-2s

吸气时间：0.2-10s  (0.2-30s @ DuoLevel)

监测参数要求
气道压力参数：呼气末正压PEEP、气道峰压、平台压、平均压。

分钟通气量参数：总的分钟呼出通气量、自主呼吸分钟呼出通气量、泄露的分钟通气量。

潮气量参数：吸入潮气量、呼出潮气量、▲理想体重输送的潮气量（例如TVe/IBW或VT/PBW）。

呼吸频率参数：总的呼吸频率、自主呼吸频率、机控呼吸频率。

氧浓度参数：吸入氧浓度。

肺力学参数：吸气阻力、呼气阻力、静态顺应性、动态顺应性、呼气时间常数。

其他参数：具备浅快呼吸指数、呼吸功监测。 

波形显示：压力/时间、流速/时间、容量/时间，CO2/时间。最多可同屏显示4道波形，波形的颜色可调。

具备压力/容量、容量/流速、流速/压力环3种呼吸环监测。

呼吸波形及呼吸环可冻结，呼吸环可存储、对比。支持波形、环图、监测值同屏显示。

趋势记录：提供72小时的全部监测参数的趋势图、表分析。

日志记录：提供最多5000条历史事件信息的记录。

报警要求

智能化分级报警、声光报警

气道压力：过高报警

呼出每分钟通气量：过高/过低报警

自主呼吸频率：过高报警

呼出潮气量：过高/过低报警

呼气末正压：过高/过低报警

吸入氧浓度：过高/过低报警

EtCO2：过高/过低报警 

窒息报警，时间可设置（5-60s）

智能识别呼吸管路脱落、泄露、阻塞，关键器件故障

电源、气源中断报警

电池低压报警

其他功能要求

自动漏气补偿功能。最大漏气补偿流速：65 L/min（成人） , 45 L/min （儿童）

▲智能同步技术IntelliCycle：呼吸触发灵敏度自动调节，提高病人自主呼吸时的舒适度和人机同步性，无需医护人员频繁手动调节参数。

电源方案：提供交流和直流（12V）两种供电方式。

气源方案：提供高压氧气气源和低压氧气气源两种方式。

信息互连：能够和同一品牌模块化监护仪连接，把呼吸机的监测信息实时显示到监护上，继而连接中央站和CIS系统，满足科室信息化的需求。

具备护士呼叫功能。

具备VGA扩展显示功能。

可配附件：台车、呼吸管路、湿化器、模拟肺。

软件易升级：支持U盘和网络升级，支持选配功能试用。

认证及标准符合

通过CFDA和CE认证。

符合EMC标准 YY0505-2012。

符合IP21防水标准。
呼吸机（允许进口）:

一）基本要求：

1、适用于儿童和成人的呼吸机，全中文操作界面，可同屏显示三道波形、两个呼吸环及肺功能监测参数。

2、流量自适应系统，非接触式超声波流量传感器监测，高精度的采样频率﹥2000次/秒。

3、时间常数阀门控制技术，将病人呼气开始时做功减到最低，伺服反馈控制系统跟踪病人细微的变化。

4、超声流量传感器，非耗材，独立式气体呼出部分可拆卸并能高温消毒（≥134℃）。

5、≥12英寸彩色触摸控制屏幕，屏幕视角可调整，带有环境光自动感应功能自动调节屏幕显示亮度。

6、可开机自检，进行系统顺应性补偿。

7、≥60分钟内置后备可充电电池，电池总剩余电量能显示在屏幕上。

二）呼吸模式

1、控制模式：流量自适应容量控制（Flow-adapted VC）、压力控制（PCV）、压力调节容量控制呼吸模式（PRVC）

2、支持模式：持续气道正压（CPAP）、压力支持模式（PSV）.

3、同步间歇指令通气（SIMV），该模式应能叠加VCV、PCV、PSV。

4、智能吸痰模式和窒息后备通气（Back-up Ventilation）

三）呼吸机参数要求

1、吸入潮气量(ml)：容量控制100～2000ml，压力控制0～2000ml

2、分钟通气量(l/min)：0.5-60L/min

3、压力范围(cmH2O)：0～120 cmH2O；持续正压通气压力：2-20

4、PEEP(cmH2O)：0～50cmH2O

5、呼吸频率：4～100次/分（控制时），1～60次/分（SIMV）

6、吸呼比：1：10～4：1；吸气时间(s)：0.1-5；平台时间(s)：0-1.5；SIMV周期下平台时间（占呼吸周期百分比）：0-30%

7、触发方式：流量触发灵敏度：0～2L/min

压力触发灵敏度：-20～0cmH2O

8、吸气上升时间：0～20%（一个呼吸周期）或0～0.4S

9、吸气终止切换时间：1～70%（压力支持时峰值流量）

10、窒息时间(s) ：15-45

11、SIMV呼吸周期(s) ：1-15

12、高于PEEP的压力支持水平：0-（120-PEEP）

13、吸入氧浓度(%)：21-100

四）监测要求

1、压力、容量、流量波形；压力—容量环、容量—流量环，能同屏显示。

2、呼吸频率、峰压、平均压、平台压、呼气末压力、呼气末流速、（吸入和呼出）潮气量、（吸入和呼出）呼出分钟通气量、自主吸气时间/呼吸周期、吸呼比、O2浓度、气源压力、电池电量、大气压力。

五）报警要求

1、智能分级（声光提示）报警系统，提示产生报警原因及排除故障建议。

2、气道压力上下限报警。上限：16-120cmH2O；呼气末压力上限：0-55cmH2O

3、分钟呼出通气量过高0.5-60l/min、过低报警0.5-40l/min。

4、窒息报警15-45s。

5、呼吸频率过高、过低1-160b/min报警。

6、O2浓度报警。

7、供气压力报警：低于200kpa/2.0bar/29PSI和高于650kpa/65bar/94PSI。

8、电池报警：电池电量不足：10分电池电量用尽：小于3分。

9、技术报警。

脉动真空灭菌柜:

	序号
	参数及要求

	1
	灭菌柜内室尺寸：1500X680X1180  外形尺寸：1760X1450X2000(LXWXH)mm
容积：1.2m3

	2
	主体结构
	采用环形加强筋结构，内腔强度和稳定性更高

	
	
	夹套采用多点进汽，多段加热，温度梯度便于内腔蒸汽对流，温度分布更均匀；

	
	
	节省蒸汽消耗；灭菌器整体重量更轻

	
	
	底部带有凹槽，利于冷凝水快速集中到柜体最低点后排放

	
	
	排水口处采用100目丝网进行过滤排放，过滤网清洗方便（不允许采用孔板作为滤网）

	3
	焊接工艺
	全自动焊接保证焊缝质量

	
	
	氩气保护，自动控制无过烧现象

	
	
	能有效消除不锈钢晶体间腐蚀倾向，极大地延长使用寿命。

	8
	材质：内壳SUS304 不锈钢,6mm，夹套Q345R 碳钢， 6mm。

	9
	设计压力：-0.1/0.25Mpa

	10
	设计温度：139℃

	12
	夹套数量：环形加强筋结构，环形加强筋个数7个。夹套间互相连通，利于蒸汽的加热

	13
	主体保温：岩棉，厚度50mm

	14
	门数量：前后各一个门

	15
	材质：门板SUS304不锈钢，10mm，齿板SUS304不锈钢25mm。

	16
	结构：与主体啮合齿数14个，门板加强筋板数量两边有不低于20mm的竖加强筋，中间采用6根槽钢加强。

	17
	动力方式：电机齿轮链条驱动门板上下移动，侧开门式开启柜门。开门方式为：面对操作面时进柜面为右开门、出柜面为左开门

	18
	安全联锁：压力安全联锁装置：必须符合《压力容器安全技术监察规程》，门只有关闭到位，门密封槽达到密封压力后，才能接通蒸汽；内室有正压或负压压力，门无法打开。

	19
	双门互锁，一个门处在非关闭状态下，另一个门无法进行门动作。仅适用于双扉灭菌器

	20
	密封槽为方形结构，采用燕尾形耐高温的高强度医用硅橡胶密封条进行压缩空气密封。

	21
	具有密封条保护控制程序，降低密封条的损坏

	22
	所有不锈钢管道件的连接处需进行焊接，防止滴水现像的发生

	23
	管路材质：采用304不锈管道进行焊接，采用卡箍快开式进行连接。

	24
	阀门数量：脉动真空灭菌柜配备5个气动阀，1个电磁阀

	25
	单极水环真空泵：采用德国SIHI水环真空泵，并配有消音装置

	26
	气动阀：原装进口气动阀和电磁阀。气动阀采用宝帝或盖米品牌保证400万次无故障运行。蒸汽减压阀减压范围在5kg以内（在有外接蒸汽源时才配备，采用日本耀希达凯品牌）

	27
	压力变送器：采用丹麦DAFOSS品牌，夹套、内室各一个。精度为±0.5%

	28
	蒸汽源：设备需有外置蒸汽发生器，电功率不低于54KW,蒸汽供给方便快捷。在使用设备前可以先运行预热程序，使蒸汽发生器进行预先工作，前省灭菌操作时间。

	29
	降噪系统：在真空管路上配置泵消音器

	30
	水回收装置：对自带蒸汽发生器的灭菌柜可以自动把夹套内的冷凝水自动回收，以节约电的耗量。(仅适用于内置蒸汽发生器时使用)

	31
	电器控制系统
	外壳（电器控制箱）：采用不锈钢材质，强度韧性高，抗干扰性强  

	32
	
	程序容量：程序容量512K，数据容量512K(带电池备份)

	33
	
	控制原理：温度、压力采用模拟量信号输出控制

	34
	
	功耗：极低的功耗，最大5W，极低的对外电磁干扰（EMI）

	35
	
	通讯协议：采用RS422通信方式

	36
	
	工作温度：工作温度在0℃～+55℃范围内，可在恶劣的工业环境中稳定工作

	37
	触摸屏
	系统权限：系统可靠，操作分权限管理，更安全；

	38
	
	屏幕颜色：彩色触摸屏；

	39
	
	屏幕尺寸：7寸；

	40
	
	分辨率为640 × 480；

	41
	
	容量：32M Flash和32M RAM；

	42
	
	防护等级：前面板 IP 65；

	43
	
	辅助功能： 拥有主内存、用户内存，支持对U盘、移动硬盘等移动存储设备的数据读取；

	44
	
	通讯协议：支持RS-232、RS-422、RS-485、TCP/IP通讯。

	45
	记录方式
	触摸屏记录：相关报警信息存储在触摸屏中，可随时查看； 

	46
	
	色带微型打印机记录：程序运行过程中的相关信息通过内置色带打印机打印出来；（不允许配备热敏纸打印机）   

	47
	
	记录仪记录：设备需带有记录配备，实时记录灭菌柜运行的温度参数或压力参数，记录的参数可通U盘拷贝后进行打印，数据确保无法修改。   

	48
	记录内容
	灭菌过程参数：灭菌过程的温度、压力、时间、过程阶段、预置参数等均在微型打印机和记录仪中存储；

	49
	
	报警信息：程序运行过程中相关关键报警信息可在打印纸上打印。

	50
	数据保存：
	打印纸：所打印和记录的参数纸在适宜的环境下可保存5年；

	51
	
	电子数据：设备电子数据可永久保存、重复打印、随时查看。 

	52
	权限管理
	操作员：具有设备操作相关权限； 

	53
	
	工艺员：具有设备操作和相关程序工艺参数调整的权限；

	54
	
	管理员：具有设备操作、程序参数调整和系统参数调整的所有权限。

	55
	安全保护
	超压保护：内室压力超过程序运行允许压力，程序自动退出转入故障状态下处理； 

	56
	
	门关位检测保护：门开关在程序运行过程中检测异常，程序自动退出转入故障状态下处理。

	57
	程序种类及数量：灭菌类程序：5套（织物、器械、液体、自定义一、自定义二）； 测试类程序：2套(BD、泄露测试)；辅助类程序：1套(预热程序)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

	58
	程序名称：织物、器械、液体、自定义一、自定义二、BD、泄露测试和预热程序。

	59
	程序运行时间：标准循环≦55分钟。

	60
	脉动次数：3次，0～99次可设。

	61
	灭菌温度：121℃和134℃，105～134℃可设。

	62
	灭菌时间：121℃  20分钟，

134℃  5分钟，

 0～166分钟39秒可设。

	63
	干燥时间：8分钟和10分钟，0～166分钟39秒可设。

	64
	物品装载方式
	标配一辆304材质的灭菌车，分配2层，可根据用户需求在合理范围内调整层间距。

	
	
	双扉门配有搬运车2辆，材质为304

	65

66
	材质
	灭菌车材质为304。

	
	
	标配的搬运车材质为SUS304.

	67
	腔体尺寸：1500X680X1180(LXWXH)mm

	68
	外形尺寸：1760X1450X2000(LXWXH)mm

	69
	设备重量约： 1950KG

	70
	设备功率：3.5 Kva

	71
	灭菌柜主体1个

	72
	灭菌车轨道2根

	73
	灭菌车1辆

	74
	压缩气管：长度≥5米，直径≥8mm，材质为PU

	75
	快插接头：1个，连接形式一端为R1/4，一端为快插形式

	76
	棘轮扳手：1个，可顺时针和逆时针切换，实现手动开关门


高档彩色多普勒超声系统:
用途：

高端全身应用型彩色超声诊断仪:腹部、产科、妇科、心脏、小器官、泌尿、血管、儿科、急诊、麻醉、其它。
要求为2015年最新版本及最新机型，以首次注册证为准,具有用户现场升级能力，可满足将来临床应用扩展需求。
系统技术规格：

全数字化彩色多普勒超声诊断系统主机

≥21寸高分辨率彩色液晶显示器

≥12寸高灵敏度防反光彩色触摸屏，支持手势操作，触摸屏角度可调

控制面板可独立旋转、升降

▲全域动态聚焦技术，即全程发射及全程接收聚焦技术，提高全场图像均匀性 

组织特异性成像预设，针对不同脏器预设最佳声波传播速度用于计算成像，减少因成像声速值与实际声速值偏差导致图像失真

▲声速匹配技术，可根据人体组织真实情况，一键实时自动匹配至最佳成像声速，并以具体数值（SSI值）在屏幕上显示

探头接口≥5个

二维灰阶模式

谐波成像模式

M型模式

彩色M型模式

解剖M型模式 (≥2条取样线)

彩色多普勒成像（包括彩色、能量、方向能量多普勒模式）

频谱多普勒成像（包括脉冲多普勒、高脉冲重复频率、连续波多普勒）

组织多普勒成像

自由臂三维成像

宽景成像（要求所有探头可用，支持彩色宽景，扫描速度提示）

空间复合成像，最高可达9线偏转

斑点抑制成像

频率复合成像

独立角度偏转

扩展成像（要求凸阵、线阵、心脏探头可用）

实时双幅对比成像

高分辨率血流成像

精细血流自动识别成像

一键自动优化，要求一键快速优化造影图像、二维图像、彩色图像、彩色取样框位置、频谱图像、频谱取样门大小、取样门位置、偏转角度及造影图像

全屏放大

局部放大（支持前端、后端放大）

▲支持应变式弹性成像：具备组织硬度定量分析软件、压力曲线提示图标，直方图等分析工具；具备肿块周边组织与正常组织、肿块周边组织与肿块内组织弹性定量分析功能 

穿刺针增强技术，要求具有双屏实时对比显示，增强前后效果，并同时支持增强平面多角度可调

支持语言，英语,中文（包括键盘输入、注释、操作面板等）

支持手动触摸屏上注释

支持手动触摸屏上包络测量

体位图

测量/分析和报告

常规测量，多普勒测量，自动频谱测量

全科测量包，自动生成报告：包括腹部、妇科、产科、心脏、泌尿、小器官、儿科、血管、神经、急诊科

血管内中膜自动测量，可同时进行血管前、后壁的内中膜一段距离的自动描记、自动生成测量数据结果，并具备ＩＭＴ评估曲线分析 
▲支持血管内中膜自动实时测量,自动获取≥4组IMT厚度值,并实时更新（提供证明图片）

支持血管体位图手动编辑功能，通过手动编辑体位图，直观显示病变的位置。

胎儿心脏评估软件：用于胎儿心脏发育异常产前筛查评估，支持心脏15个测量项目，并同时获得心脏发育评分。

▲心功能自动测量工具，可自动识别四腔心或两腔心切面中，在心动周期中左室最大和最小面积，并自动描记完成测量和计算，得出EF值。
电影回放和原始数据处理

所有模式下可用，支持手动、自动回放，支持4D 电影回放，支持向后存储和向前存储，时间长度可预置，向后存储≥5分钟的电影，支持图像对比（动态、静态）

原始数据处理，支持动、静态图像冻结后，最大可进行36项参数调节。

检查存储和管理（内置超声工作站）

检查存储:≥1T硬盘， 内置超声工作站，支持多种导出图像格式：动态图像、静态图像以PC格式直接导出，无需特殊软件即能在普通PC 机上直接观看图像。导出、备份图像数据资料同时，可进行实时检查，不影响检查操作

连通性要求

支持网络连接

DICOM 3.0 

视频/音频输入、输出

支持ECG/PCG信号

≥5个USB接口

DVD R/W 刻录光驱

系统技术参数及要求

二维灰阶模式

预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳图像检查条件

最大显示深度:≥38cm 

TGC: ≥8段

LGC: ≥8段

动态范围: ≥160 （可视可调）

增益调节: B/M/D分别独立可调，≥100

伪彩图谱: ≥8种

彩色多普勒成像

包括速度、速度方差、能量、方向能量显示等

显示方式：B/C、B/C/M、B/POWER、B/C/PW

取样框偏转: ≥±30度 (线阵探头)

频谱多普勒模式

包括脉冲多普勒、高脉冲重复频率、连续多普勒

显示方式：B, PW，B/PW, B/C/PW, B/CW, B/C/CW等等

显示控制：反转、零移位、B刷新、D扩展、B/D扩展等

取样容积: 0.5-30mm ,支持所有探头

偏转角度: ≥±30度 (线阵探头)

零位移动：≥8 级

快速角度校正

支持频谱自动测量

组织多普勒成像（包括组织速度图、能量图、M型、频谱成像4种模式）

探头规格

可选配探头类型：相控阵、电子扇扫、凸阵、线阵、腔内、容积探头

探头频率：所有探头均为宽频变频探头,二维、谐波、彩色及频谱多普勒模式分别独立变频，≥3段

穿刺引导：凸阵、线阵、相控阵具备多角度穿刺引导功能

单晶凸阵探头，带宽: 1.5-6.0MHz

高频线阵探头，带宽: 6.6-14.0 MHz 

单晶相控阵探头：带宽1.5- 4.5MHz

声功率输出调节

B/M、彩色、频谱多普勒输出功率可选择分级调节

外设和附件

耦合剂加热器

专业腔内探头放置架

专业探头放置槽≥7个

支持内置DVR（内置数字录像机, 每次最大存储长度:≥30 min）

配置要求

主机壹套、单晶腹部探头壹个，高频浅表线阵探头壹个，单晶心脏探头壹个
ICU吊塔:

1、工作电源： AC220V、50Hz；输入功率:6KVA；

2、桥身长2000～3000mm（实际尺寸以用户现场实测为准）；照明灯2个；

▲5、吊塔水平横臂具有安全承载装置，吊塔具有中轴旋转装置，吊塔电气分离设计装置，吊塔四倍承重系数安全负载装置（提供中国权威机构证明材料），采用欧进口气体管道；

▲6、吊塔通过IP6X级别的防尘测试，吊塔通过防撞和地震抗震测试。具备同品牌供氧系统氧气吸入器，负压吸引装置原配件框架式结构设计， 1个（采用精密直线导轨滑动可左右移动距离500mm）。

配置如下：

⑴仪器平台2层（高度可调），圆角防撞设计；

⑵气体终端标准配置：氧气1个，负压吸引1个；

a、接口颜色及形状不同，具有防接错功能；

b、插拔次数2万次以上；

c、采用二次密封，带三状态（通、断、拔），可带气维修； 

⑶电源插座：框架两侧带各三个电源，共六只。220V/10A（兼容国际各制式插头）； 

⑷接地端子2个；

⑸托盘2层；

⑹抽屉1个；带悬臂输液架1套

⑺旋转角度：0～340°；

⑻阻尼刹车制动;

⑼干段塔净载重量：70～150kg；

 ⑽箱体内电、气分离，确保设备使用安全。

干段塔：框架式结构设计， 1个（采用精密直线导轨滑动可左右移动距离500mm）。

配置如下：

⑴仪器平台2层（高度可调），圆角防撞设计；

⑵气体终端标准配置：氧气1个，负压吸引1个；

a、接口颜色及形状不同，具有防接错功能；

b、插拔次数2万次以上；

c、采用二次密封，带三状态（通、断、拔），可带气维修； 

⑶电源插座：框架两侧带各三个电源，共六只。220V/10A（兼容国际各制式插头）； 

⑷接地端子2个；

⑸托盘2层；

⑹抽屉1个;

⑺旋转角度：0～340°；

⑻阻尼刹车制动;

⑼干段塔净载重量：70～150kg；

 ⑽箱体内电、气分离，确保设备使用安全。

9、主体材料采用高强度铝合金型材；顶式安装，稳定牢固。

神经肌肉低频电刺激仪:

▲电刺激通道数量2个，可同时治疗2个部位或者同时治疗2个病人。

恒流负载：最高可达1000Ω。

刺激电流（幅度）/通道：0-99.5mA（负载电阻1000Ω）在1000Q的负载电阻下，各通道的输出电流范围为0-99.5mA。在此范围内，可以每一增量为0.5mA断续调节。
刺激电流波形：双相脉冲波。
脉冲频率：1-400Hz。
脉冲宽度：50-1000us。

▲预置治疗程序数量7个，方便医生和病人使用。

▲配套计算机管理软件，可添加、管理及编制病人信息及治疗方案，同时可根据病人情况进行个体化方案设计并下载到设备。

治疗时间定时范围为1-60分钟，可以每一增量为1min断续调节。治疗结束后5分钟内，无任何按键操作，自动关机，以节省电池电源。

10、可使用2节5号（AA）1.5V碱性电池或2节1.2V镍氢可充电电池作为电源，经济方便，可反复使用。

11、外观小巧精致，方便携带，操作简单，可供床边或移动使用。

经颅磁脑病生理治疗仪:

▲1、本机由主机、超声治疗头、耳后一次性电极、肢体一次性电极和相应输出线构成，主机对各治疗组分别控制显示。彩色触摸屏操做模式。
▲2、设备配置要求：一组超声+一组耳后电刺激+ 一组肢体电刺激输出。设备具备两种操作模式：处方模式(内置36个专家处方)和自定义模式。

3、超声输出部分基本参数：

3.1 超声治疗头：每组由3个带有编号的治疗头组成，外径尺寸为40mm，误差：±4mm。

3.2 工作模式:固定模式和循环模式

3.3超声额定输出功率为0.3W，误差：±20%；输出指示（0-4档）

3.4  最大有效声强不大于3.0W/ cm²,有效辐射面积：3-4 cm²；

3.5 超声治疗头输出设定1min～60 min, 开机预设置时间为30min，步进1min，定时误差±5%。

4、电疗输出部分基本参数：

▲4.1耳后低频电脉冲性能（模式一：缺血性脑血管疾病、模式二：精神系统相关疾病、模式三：小儿脑瘫相关疾病、模式四：颅脑损伤相关疾病）；

4.2电刺激输出最大电压峰峰值：80V±20％，分60 级可调。其最小输出值不超过最大设定值的2％；输出设定1min～60 min, 开机预设置时间为30min，步进1min，定时误差±5%。

电脑恒温电蜡疗仪:
1、电源：AC220V±10%  50Hz

2、额定输入功率：1900VA±10%

3、熔蜡槽熔蜡温度范围：58℃～99℃可调，级差±1℃，允差±3℃；

4、升降行程：200mm
5、外形尺寸：950×460×（580～780）mm±5%

6、上班前预开机及自动关机功能；

7、可设定一周的工作参数；

8、设定参数，可长期保存；

9、具有防漏电功能及漏电保护装置；

10、蜡电分离(防电墙技术)；

▲11、具备电动升降功能，设计更加人性化；

12、微电脑控温控时，熔蜡温度58～99℃可调，熔蜡时间1～2小时；

13、无水化蜡技术（融蜡无需加水清洗方便），隔离加热化蜡使用更安全；

14、豪华外观设计，配备豪华脚轮，方便移动；

15、具有过滤装置。
16、强制加热和停止功能，应对非常规条件下使用。

▲17、具有温度保护：温度保护开关启动后，当第一路保护失效时，温度达到60℃停止加热，并有声音提示，提示音不低于65dB(A)。
肌电生物反馈刺激仪:

适用范围：产后神经肌肉功能障碍的康复治疗，如子宫复旧、尿潴留、腰背痛、腹直肌分离等。
硬件参数：
▲内置彩色触摸屏，可在触摸屏上直接操作；
电刺激波形：双向平衡波，刺激舒适，增强患者依从性；
▲物理通道数：4独立通道，每个通道可以实现电刺激和生物反馈；
▲AD采样率：≥4096Hz；
AD采样位：16位；
▲刺激强度：0mA～100mA；
刺激频率：2Hz～100Hz；
脉冲宽度：50μs～400μs；
肌电测量范围：1μV～999μV（r.m.s）
最高分辨率：小于0.2μV（r.m.s）；
输入噪声：小于1μV（r.m.s）；
通频带：30Hz～450Hz;
差模输入阻抗：大于5MΩ；
共模抑制比：大于100dB；
移动推车+手提箱的完美设计，满足床边和出诊的不同需求。
内置电源+外接电源，双供电模式，满足不同临床应用场景。
软件参数：
1、▲多种产康方案，满足产后常见症状的治疗，包括：子宫复旧、产后尿潴留、乳腺疏通、腹直肌分离、腰背痛、肌肉酸痛等。
2、▲腰背痛评估，采用表面肌电方法评估腰背部肌肉是否出现过度紧张，并给出报告。
3、▲生物反馈治疗，通过采集腰背部肌肉的肌电信号，反馈至患者，指导患者高效放松腰背部肌肉，改善疼痛症状。
4、自定义方案，客户可以自行编辑电刺激参数，设置方案，满足个性化和多样化的治疗。
5、采用肌电触发电刺激，结合运动疗法，有效改善腹直肌分离。
6、▲采用IC卡存储治疗方案，支持一键式刷卡治疗，极大提高临床操作效率。
7、对腰背痛评估数据进行数据管理，包括查看、修改、查找、报告预览和打印等。
8、常用方案设有电极片的粘贴示意图，方便客户操作。
手摇式病床:

病床主要技术要求：

（一）、ABS手动双摇病床
规格：2120*970*485mm；

背部可升降角度：0-80°±5°，腿部可升降角度：0-45°±5°；

床框加厚用材，采用30×60×1.8mm矩形钢管，床体可承受载重≥250kg；

▲整床床板不少于10块面板组成强度不少于每平方200kg载重力，床板宽≥L750*W840mm，臀部床板长≥L215*W840mm、大腿部床板长≥L315*W840mm、小腿部床板长≥L540*W840mm，床板采用1.2mm宝钢冷轧钢板，一次模压成型；背部增加钢管加固结构，受力均衡，抗压力强，永不变形；并带透气孔，兼防滑功能；板面分为四张板，第一板为背板有9个透气孔，第二板为固定背有3个透气孔，第三板有3个透气孔，第四板有6个透气孔，由汽车钣金生产技术整体模压成型，四角平滑完整加固结构，增强抗压，带模压凹槽和透气孔，拥有完整的床板模具滚压流水线、冲压自主加工设备。

背部床板采用双支撑卸力结构，835*Φ32*2.5mm无缝钢管，双支撑材料规格：240*51*2mm，一体冲压成型并具有加强筋功能有效转移床板的部分承重于床梁，最大限度减少螺管受力，有效延长病床使用寿命，背部同时具有手提式易清洁装置。

流线型ABS内挂式床头尾板，两套模具分别成型；床头尾板（含包角）宽≥970mm、高≥470mm、上端厚≥47mm、下端厚≥70mm；暗藏锁定钢制开关、拆卸方便，可兼做CPR急救。进口ABS工程塑料注塑成型，硬度高，易清洁；内置钢管固定结构，牢固结实；暗藏锁定开关.，操作简单，拆卸方便可兼做CPR急救功能；床尾板外侧设患者信息卡插槽；

全新整体加固型清洁式护栏，加厚型开关上下座为航空全锌合金材质平均料厚2.8mm和尼龙材质护栏上座，联结处采用双重固定结构，“Φ”字加强型不锈钢Φ19*1.2，304材质支柱，卧式C型加强防晃装置，配以3.5mm以上厚冷扎钢板护栏下座，同时具有防夹手防静音装置弹簧垫，直径Φ28*45MM,放置第三条立柱之间；护栏可承重110KG，

脚轮采用豪华脚轮，内有ABS防震安装结构，具有开关功能，方便床在推动过程中容易掌控，更轻松省力；通过了ROHS环保认证标准。φ125mm，高耐磨、无噪音、防酸耐碱、容易维修。

矩形对称底盘，30×60×1.8mm方钢管V字型结构。内置式刹车系统直径：13*26*0.8MM矩形刹车装置，结构力强。

摇手采用纯正ABS工程塑料含件注塑成型，内置钢芯，摇手开关为专业POM耐磨材料，经久耐磨不折断；摇手柄椭圆形防滑设计，加长加粗用材，180mm操作半径；

6六个点滴架插座，孔径≥20mm，由金属材质冲压成型，固定焊接插入无破裂之忧；另配四个可360°旋转引流袋挂钩，多体位输液引流。

床底配置金属杂物架一个，方便放置杂物；

不锈钢双段式点滴架，直径≥19mm，结实耐用，前端Φ16*60mm椭形缩口，紧密配合不晃动

“双向到位无极限保护”螺杆，内置精铜螺母，静音耐磨；

背部床板双支撑卸力结构，均匀分散压力，可卸压力三分之二于床梁，最大限度减少螺杆受力，有效延长螺杆及病床的使用寿命；

表面处理工艺：采用双重涂层处理技术。除经过去油、除锈、磷化等工艺外，还通过电泳技术在金属管材内壁及表面均匀电泳上一层环氧树脂保护膜，再进行静电粉末喷涂，真正达到内外防锈，能延长病床的使用寿命, 整床金属表面喷涂粉末采用抗菌粉末

集群焊接工艺：采用自有焊接机器人集群焊接

病床配置：ABS床头尾板1付、铝合金护栏1付、不锈钢输液架1支、ABS病历卡1个、钢喷塑引流钩4个、豪华型脚轮4个、木制餐板，杂物架1个，二组手摇系统
病床配件技术参数及技术要求

床头柜

规格：480×480×760mm（L×W×H）；

采用ABS全新纯正工程塑料，用料正宗，不得使用二手混合料，单面左右门板最少不低于承重80kg。

加厚板材，结实耐用；

功能：一柜一屉，配内嵌式水壶座：水壶座外径150mm、高125mm（不含插杆）、壁厚2.5mm，边缘加厚为5mm；插杆长30mm，插杆外径30mm，隐藏式毛巾架、隐藏式杂物挂钩、拉伸式PE吹塑加厚餐桌板（托物板）；储物柜内中间隔板可调节高度；储物柜内中间隔板可调节高度，灵活运用；

弧线型柜门设计，美观大方；

整体ABS注塑成型，防潮防水，易清洁，可冲洗，适用于医院经常消毒清洁的工作环境；


柜体柜面颜色与床体颜色协调一致（或根据需求分色）。

床垫

规格：厚度80mm，长度根据病床大小匹配；

面料：防水耐磨布；

内褥：高密度海绵+椰棕，使用舒适，久用弹力依旧；

床垫两侧设多个透气孔，透气防褥疮；

床垫套易清洁，可拆洗。

ICU电动病床:

▲1、规格：（2150×1050×450-780mm）±50mm。

▲2、体位调节功能：背部上升0-75°±5°；腿部上升0-35°±5°；高低升降450-650mm；前后倾斜0-13°±3°，背腿联动，具备角度调节用符合方框式装置。

▲3、整机床板具有交互式连接装配装置，确保整机结构稳定，牢固可靠

5、配有手持线型遥控器，大图标显示，操作自如；护栏选配有专用控制器，可控制病床的各种体位活动。

▲6、床面板为优质冷轧钢一次性冲压成型，具有椭圆造型通透设计床板；符合IEC规格美式护栏，更加安全美观。

7、采用（电泳＋粉末）复式喷涂，确保管壁内也有油漆保护，保证产品内外品质达到一致。

8、采用链式国产优质医用马达，VO级防火材料，光滑表面易于清洁维护。具有低噪音，长寿命特点。

9、中控刹车双面脚轮125mm三段式（锁定、自由、定向）中控锁树脂双面脚轮，防腐蚀、耐酸性佳。

10、病床两侧设附属吊架，可悬挂药剂袋、引流袋及污物袋。

11、床体头尾两侧标配有4个输液架插孔。

12、底框采用方弧角管设计，美观大方，周身边缘光滑，无积尘现象。

13、可拆卸式床头、尾护板。带有锁扣式自动锁定装置，在紧急时能方便拆卸抢救、特殊护理及安全搬运病人。
14、背腿联动，背部升降时，腿部自动快速配合升降。有效预防褥疮，减少医护人员工作强度。

▲15、病床具有先进的旋转支架升降结构装置，确保升降平稳，无晃动。
监护仪:

▲显示屏：

尺寸≥10.1”，观察波形通道≥10道。

可选触摸屏。
标准配置：心电(ECG)、呼吸(RESP)、无创血压(NIBP)、血氧饱和度(SpO2)、脉率(PR)、双体温(TEMP)、锂电池、双有创压力(2×IBP)监测功能；

可选配置：呼末二氧化碳(EtCO2)；可选触控屏、记录仪。

监护的病人类型包括：成人、小儿、新生儿。
低耗能，无风扇设计。

显示界面：提供常规界面与大字体、7导联同屏、他床观察.

▲心电、呼吸、无创血压、血氧、体温参数的医用电气安全级别高于BF级，达到CF级，患者漏电流不超过0.01mA.

心电：

心电3/5导可选；

具有监护、手术（滤波）和扩展（诊断）等3种以上的滤波模式；

心电扫描速度扫描速度 6.25/12.5/25/50 mm/s。
在5导的情况下，支持同屏心电7导联显示，需同屏显示肢体导联Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ，肢体加压导联AVR、AVL、AVF，及任意一个胸导联V1~V6。

心律失常分析和ST分析功能：

可选配“增强”心律失常分析功能，最多分析心律失常种类≥24种，包括“房颤”“房颤终止”等高级分析功能。

▲具有ST分析功能，ST测量范围达到-2.5mV~+2.5mV或更宽。
心率：

具有起搏检测功能，可检出并滤过起搏器信号，避免被记作正常的QRS波群和心率。

具备心率变异分析功能，可对病人心率在一定时间内周期性改变情况进行分析，并对心率变异分析结果进行统计，以饼状图形式显示。
无创血压：

具备动态血压分析功能，可自动统计分析24小时内血压变化，自动显示平均血压、白天和夜间平均血压、血压高于正常百分比等参数，并以柱状图形式显示，为降压药的用量起指示作用。
具有收缩压和舒张压的血压差报警功能。

NBP测量结束时，提供提示音。

血氧：

标配具有灌注度指数(PI)的进口血氧技术： FAST血氧技术，具有良好的抗运动和弱灌注能力，并客观反馈监测部位灌注状态。

血氧脉率范围30-300bpm。

呼吸：

常规使用阻抗法进行呼吸 (RESP) 监测。

呼吸导联选择模式：自动。

可选双通道有创压力(IBP)测量功能，测量范围-50 mmHg ~ 400 mmHg。

数据存储与回顾：

无需存储卡或中央站，监护仪存储1500组NIBP数据列表。 
无需存储卡或中央站，监护仪趋势存储回放时间1000小时。  

无需存储卡或中央站，监护仪可存储200组ARR事件或报警信息。

通讯：

提供标准的HL7数据输出，以此对接第三方系统。

标配VGA视频输出接口、护士呼叫接口和除颤同步输出接口。
标配多种计算功能：通气计算、血液动力学计算、药物浓度计算和氧合计算。

记录仪：内置，可打印波形通道≥3通道。

锂电池：标配高容量锂电池，≥4800mAh，≥11.1V。

整机净重≤3.5kg。

高配监护仪（允许进口）:

▲1、监护仪主机屏幕9英寸彩色WSXGA+ TFT医用专业触摸屏显示器, 分辨率1280*768，16:10 高精密医用宽屏显示。

2、八种科室常用监护屏幕，并可自定义屏幕显示配置（多种参数显示方式，如大字，趋势，波形等）。
▲3、监护仪具有智能屏幕光控技术，可根据环境光线情况自动调节屏幕显示亮度，减少光污染:
4、监测成人，儿童，新生儿，并具备相应软件

5.测量参数模块化设计，，模块可在同品牌任意一台监护仪上直接插拔互换使用，无需添加其他外接设备，节约科室成本：

▲6、具有水平趋势图分析功能，可将患者生命体征绘制成图像，直观查看患者各项测量值的改变、程度、变化趋势、偏离方向程度，指导临床用药，治疗，复苏等。

7、监测参数：每台监护仪具有5导、12导联心电、呼吸、血氧饱和度、脉搏、无创血压、Picco连续心排量、右心热稀释法心输出量(C.O.) 、双有创压力监测。

▲8、心电监测时可用≤5个电极获得12导联心电，测量准确，操作简便，病人舒适，节省科室成本；

9、血氧饱和度监测采用"傅立叶伪差抑制技术"，具有防运动/低灌注的血氧饱和度监测技术, 提供灌注指示。血氧探头采用指套式，提高测量准确性和病人舒适度。

▲10、无创血压具有听诊法和动脉内法双参考点进行校正，具有 ≥ 4种监测模式：除手动、自动、快速测量外，还具有序列测量模式（根据患者的病情设定测量次数与时间）。

11、智能动态通道，具备自动调整各波形显示大小从而平均分配显示空间， 无需手动调节波形幅度或改变屏幕显示，节约操作时间

12、报警：采用声光色报警，报警上下限可调，具有机器故障报警，全部报警均可回顾。

13、具有48小时表格与图形趋势, 趋势图包含垂直趋势图和水平趋势图分析，可直观地表达病人的治疗/监测目标、当前状态，及变化趋势（改善或恶化）。

▲14、每台设备配置多导联高级心律失常分析(≥22种)，包含房颤分析功能；连续QT/QTc测量或报警，提供QT/QTc数值和可配置的报警从而满足临床的需求并降低危险。

▲15、ST-环状图分析系统，可动态观察ST段变化趋势，心肌缺血定位，指导临床治疗。

▲16. PICCO连续心排量监测和右心热稀释法心输出量(C.O.)监测可由一个高级模块整合，无需分别通过单参数测量模块实现。

17.心输出量可监测血温（Tblood）、心输出量（C.O./C.I.）、连续心输出量（CCO/CCI）、全身血管阻力（SVR/SVRI）、每搏量/每搏指数（SV/SI）、每搏输出量变异（SVV）、左室收缩力指数（dPmax）、心功能指数（CFI）、脉压变异（PPV）、胸内血液容积（ITBV/ITBVI）、血管外肺水（EVLW/EVLWI）、总体舒张末期容积（GEDV/GEDVI）、肺血管通透性指数（PVPI）、总体射血分数（GEF）等。

18. 有创压力：具备测量所有有创压力功能，并能以相应的标识分别注明。

中央监护工作站（32床位）:
中央监护仪从床边病人监护仪获取实时监护数据，可监测3/5/12导心电，温度, etCO2, 无创血压, 有创血压, 心率, 脉率,心律失常, 呼吸率, C.O./Tblood, RRa, SpHb, SpOC, SpCO, ST

可对接最多64床的床边监护，支持有线，无线联网

基于ePHI（电子保护健康信息）的独立专用网络

基于TCP/IP协议的有线网络连接，或通过基于802.11a/b/g 标准的无线网络进行连接

可支持双屏，双屏显示情况下，每个屏幕可独立显示不同的监护和报警信息。

床位布局支持8页显示，每页显示布局可定制化，支持每页独立显示不同内容。

单屏可最多显示16个床位

重点监护界面下医护人员可将需要重点监护的病人监护数据进行半屏或全屏显示，关注特殊病人更为全面的信息。

▲标配宽屏显示器，显示器≥23寸，分辨率1920*1080。

三级声光报警，报警信息自动存储以便回顾。

报警事件联动功能将报警事件，可显示报警时刻的全部波形（多达30+波形可选），每个波形20秒波形以及报警发生时的相关参数进行关联并同屏显示，方便医护人员全面快捷了解病人的状态。

可直接通过中央站对联网的床旁监护仪NBP模式，自动测量间隔，启动/停止NBP测量等进行控制，提高工作效率，减少工作量。

▲中央监护系统可存储所有波形的全息波形数据的存储回顾功能≥240小时，并支持无期限的患者数据存储。

▲中央监护系统每个病人可存储3000组所有报警信息，并支持无期限的患者数据存储。

中央监护系统每个病人可存储最少240小时趋势表，用户可选择的1秒至2小时的时间间隔，并支持无期限的患者数据存储。

中央监护系统每个病人可存储240小时趋势图，分辨率为1秒，并支持无期限的患者数据存储。

▲中央监护系统每个病人可存储最少3000组所有NBP数据，并支持无期限的患者数据存储。

支持20秒（前7秒+后13秒）实时数据和波形、存储数据和波形打印，支持打印报警事件列表。

▲打印20秒（前7秒+后13秒）的实时波形，方便医护人员在发现病人异常状况时第一时间对病人信息进行打印归档，减少后续数据和波形检索的麻烦。

外置扬声器，报警声音更清晰。

▲支持查房模式/巡房模式，支持生成体温单及交班报告▲支持动态血压分析，支持NBP及IBP结果分析，支持结果打印输出

▲支持心率变异分析，支持结果打印输出

采用国际通用标准HL7协议，可与医院各种信息系统联网无缝对接。

中央监护系统支持20,000个病人数据

中央监护系统支持条形码扫描用于病人信息录入

中央监护系统支持病人数据10 天、30 天或者无期限的患者数据存储支持在线帮助（支持两个帮助文件）

中央站取得CFDA、CE、FDA注册认证

本软件运行环境为：Microsoft嵌入式Windows7
▲电子狗支持系统状态的声光报警（网络中断、死机等）

三、采购项目商务要求：
1.供货要求：货物为本次招标前原制造商制造的非淘汰类全新产品整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。应附关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等，设备使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。进口产品必须具备原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明。                    

2.经验要求：列出同类项目近三年业绩介绍，业绩是必须以投标人名义的项目。                                    

3.报价要求：报价应包括供货方设计、安装、随机零配件、标配工具、运输保险、调试、培训、质保期服务、各项税费及合同实施过程中不可预见费用等。            

4.完工期：合同签订后60日内通过验收并交付使用。

5.交货地点：采购人指定地点。                

6.质保期（服务期）：货物保修期一年，保修期内，出现故障，须派出技术工程师到达现场处理故障，并承担一切费用。
7.验收要求：交付验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合采购文件和响应承诺的配置、参数及各项要求；③货物来源国官方标准。

8.售后服务：

⑴按厂家承诺进行；⑵免费送货上门，免费安装调试合格。须派出有相应资格的技术工程师到现场负责设备安装调试，直至正常使用；⑶接故障通知2小时内给予答复，12小时内到达现场提供服务（保修期内为免费服务），提供终身维护和保养服务。⑷提供免费培训计划，直至操作人员正常使用。         

9.付款方式：

⑴采购人、中标人共同协商，以合同签订为准。 

⑵付款方式：采用支票、银行汇付（含电汇）等形式。

⑶款项支付时，卖方同时向买方提供相应金额的正式发票。

第三部分

投 标 人 须 知
投标人须知
一、说  明

1．适用范围

1.1本招标文件适用于本投标邀请中所述项目的政府采购。

2. 定义

2.1 “采购人”是指：揭西县人民医院。

2.2 “监管部门”是指：揭西县财政局。

2.3“政府采购代理机构”是指：广东泽盛咨询有限公司。

2.4“招标采购单位”是指：采购人，政府采购代理机构。

2.5合格的投标人 

1) 符合《政府采购法》第二十二条规定的供应商。

2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

3）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

4) 符合招标文件规定的资格要求及特殊条件要求。
2.6 “中标人”是指经法定程序确定并授予合同的投标人。

3. 合格的货物和服务

3.1 “货物”是指投标人制造或组织符合招标文件要求的货物等。招标文件中没有提及招标货物来源地的，根据《政府采购法》的相关规定均应是本国货物，优先采购节能、环保产品。投标的货物必须是其合法生产的符合国家有关标准要求的货物，并满足政府招标文件规定的规格、参数、质量、价格、有效期、售后服务等要求。
3.2 根据财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》【财库〔2019〕9号】，依据财政部、发展改革委、生态环境部发布的品目清单（最新一期）属于政府强制采购节能产品、环境标志产品的，供应商必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，否则，视为无效投标。

★投标供应商报价的产品如涉及：台式计算机，便携式计算机，平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，液晶显示器，制冷压缩机，空调机组，专用制冷、空调设备，镇流器，空调机，电热水器，普通照明用双端荧光灯，电视设备，视频设备，便器，水嘴等产品为政府强制采购节能产品，供应商必须按照上述要求提供资料。
3.3 “服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象,其中包括：投标人须承担的运输、安装、技术支持、培训以及招标文件规定的其它服务。

4．投标费用

4.1 投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，政府采购代理机构和采购人均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标向中标人收取的中标服务费。

中标供应商在收取《中标通知书》时应向采购代理机构交纳中标服务费，收费金额按差额定率累进法计算，具体收费标准按下表计算:

	                  费率

中标金额（万元）
	货物

	100以下
	1.5%

	100－500
	1.1%

	500-1000
	0.8

	1000-5000
	0.5


例如：某货物中标金额为400万元，计算中标代理服务费收费额如下：

100万元×1.5％＝1.5万元

（400－100）万元×1.1％＝3.3万元

合计收费＝1.5＋3.3＝4.8万元

中标服务费以人民币支付。

中标服务费支付方式：一次性以电汇、支票或现金等形式支付。

中标服务费不在报价中单列。

报价人如果不按规定交纳中标服务费，采购代理机构将在中标人的报价保证金中抵扣服务费。

二、招标文件

5. 招标文件的构成

5.1招标文件由下列文件以及在招标过程中发出的修正和补充文件组成：

1) 投标邀请书

2) 采购项目内容

3) 投标人须知

4) 合同书格式

5) 投标文件格式 

6) 在招标过程中由招标采购单位发出的修正和补充文件等

5.2投标人应认真阅读、并充分理解招标文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等。）。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标没有对招标文件在各方面都做出实质性响应是投标人的风险，有可能导致其投标被拒绝，或被认定为无效投标或被确定为投标无效。
6. 招标文件的澄清

6.1任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应以书面形式在投标截止时间十五日以前通知招标采购单位。招标采购单位将组织采购人对投标人所要求澄清的内容均以书面形式予以答复。必要时，招标采购单位将组织相关专家召开答疑会，并将会议内容以书面的形式发给每个购买招标文件的潜在投标人（答复中不包括问题的来源）。

6.2投标人在规定的时间内未对招标文件澄清或提出疑问的，招标采购单位将视其为无异议。对招标文件中描述有歧意或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

7. 招标文件的修改

7.l在投标截止时间十五日以前，无论出于何种原因，招标采购单位可主动地或在解答投标人提出的疑问时对招标文件进行修改。

7.2修改后的内容是招标文件的组成部分，将以书面形式通知所有购买招标文件的潜在投标人，并对潜在投标人具有约束力。潜在投标人在收到上述通知后，应立即以书面形式向招标采购单位确认。

7.3为使投标人准备投标时有充足时间对招标文件的修改部分进行研究，招标采购单位可适当推迟投标截止期，但应在投标截止时间三日前发布公告并书面通知所有购买招标文件的潜在投标人。

三、投标文件的编制和数量

8．投标的语言

8.1投标人提交的投标文件以及投标人与招标采购单位就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标人提交的支持文件或印刷的资料可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件的修改内容时以中文翻译本为准。对中文翻译有异议的，以权威机构的译本为准。

9．投标文件的构成应符合法律法规及招标文件的要求。

10. 投标文件编制

10.1投标人对招标文件中多个包（组）进行投标的，其投标文件的编制应按每个包（组）的要求分别装订和封装。投标人应当对投标文件进行装订，对未经装订的投标文件可能发生的文件散落或缺损，由此产生的后果由投标人承担。

10.2投标人应完整、真实、准确的填写招标文件中规定的所有内容。

10.3投标人必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受招标采购单位及政府采购监督管理部门等对其中任何资料进行核实的要求。投标人必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

10.4如果因为投标人投标文件填报的内容不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，由此造成的后果，其责任由投标人承担。

11. 投标报价

11.1投标人所提供的货物和服务均应以人民币报价，若同时以人民币及外币报价的，以人民币报价为准。

11.2投标人应按照“第二部分” 采购项目技术规格、参数及要求”规定的内容、责任范围以及合同条款进行报价。并按《开标一览表》和《投标明细报价表》确定的格式报出分项价格和总价。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评标时不予核减。投标总价中也不得缺漏招标文件所要求的内容，否则，其投标将可能被视为无效投标或确定为投标无效。

11.3《投标明细报价表》填写时应响应下列要求：

1) 对于报价免费的项目必须标明“免费”；

2) 所有根据合同或其它原因应由投标人支付的税款和其它应交纳的费用都要包括在投标人提交的投标价格中；

3) 应包含货物运至最终目的地的运输、保险和伴随货物服务的其他所有费用。

11.4每一种规格的货物只允许有一个报价，否则将被视为无效投标。

12. 备选方案

12.1只允许投标人有一个投标方案，否则将被视为无效投标。（招标文件允许有备选方案的除外）

13. 联合体投标

13.1本项目不接受联合体投标。

14. 投标人资格证明文件

14.1投标人应按招标文件的要求，提交证明其有资格参加投标和中标后有履行合同能力的文件，并作为其投标文件的组成部分，包括但不限于下列文件：

1) 投标人必须具有健全稳定的组织机构，具备履行合同所需的人力、财力、物力和技术（包括设计、生产和服务等）能力，并提供相关证明文件；

2）投标人应按要求提供有关证明其信誉、资格的文件复印件或其他证明文件（包括经过年审合格的营业执照、税务登记证、组织机构代码及其他有关经营、安装资质证书、生产许可证（仅适用于国内制造商）等）；

3）如果招标文件要求，投标人提供的主要货物不是投标人自己制造的，投标人应得到货物制造商同意其代理或在本次投标中提供该货物的有效授权（提供有效的代理证书或按招标文件提供的格式出具授权函）；

4）如果招标文件有特别注明允许联合体投标，联合体投标的必须按照招标文件规定提供联合体共同投标协议书，联合体各方并就该项目向采购人负责有连带的和各自的法律责任；

5）如果招标文件有特别注明允许、且投标人拟将本招标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成（分包）的，投标人应在投标文件中载明，并按要求提交证明分包人合格的文件，且分包人不得再分包。

如果投标人中标并将项目分包，其就分包项目向采购人负责，分包人就分包项目承担连带责任。 

14.2资格证明文件必须真实有效，复印件必须加盖单位印章。

15. 证明投标标的的合格性和符合招标文件规定的文件：

15.1投标人应提交证明其拟提供的货物及相关服务符合招标文件规定的文件，包括投标报价表中对货物原产地的说明，并作为其投标文件的一部分。

15.2证明货物及相关服务与招标文件的要求相一致的文件，可以是文字资料、图纸、数据和实物，包括如下：

1）货物的型号、规格；

2）货物主要技术指标和性能的详细说明（提供有关部门出具的检验报告，如果招标文件有要求的话）；

3）详细的合同项下提供货物及相关服务的执行时间表及其实施措施，明确标注出影响合同执行的关键时间及因素；

4）采购人在正常、连续地使用货物所必需的备品备件、专用工具的清单，包括其货源及现行价格；

5）对照招标文件要求的技术规格，投标人逐条说明所提供的货物及相关服务已对招标文件中的技术规格作出了实质性的响应；或申明与技术规格条文的偏差和例外。特别是对于有具体参数要求的指标，投标人必须提供所投货物的具体参数值。

15.3按招标文件要求提供行政主管部门或行业协会授予的经销许可证；

16. 投标保证金

16.1投标人必须按招标文件规定的金额和期限提交投标保证金：包1：人民币叁万元整（￥30,000.00元）包2：人民币壹万肆仟元整（￥14,000.00元）包3：人民币贰万元整（￥20,000.00元）包4：人民币捌仟元整（￥8,000.00元）包5：人民币壹拾叁万元整（￥130,000.00元）；，并作为其投标文件的一部分。
16.2投标保证金交纳形式和时间：         

1）通过电汇、银行转账、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。
收款人：广东泽盛咨询有限公司
账号：2019002719200063628

开户银行：中国工商银行股份有限公司揭阳东山支行

财务联系人：陈小姐

财务联系电话：0663-3599090
[递交投标保证金请注明：项目编号 :445222-202001-192024-0001                      包号： ]

2）投标保证金作为供应商投标的组成部分，与投标文件一同递交。
16.3凡未按规定交纳投标保证金的投标，为无效投标。

16.4如无质疑或投诉，未中标的投标人保证金，在中标通知书发出后五个工作日内不计利息原额退还；如有质疑或投诉，将在质疑和投诉处理完毕后不计利息原额退还。

16.5中标人的投标保证金,在中标人与采购人签订采购合同后5个工作日内不计利息原额退还。

16.6有下列情形之一的，投标保证金将被依法没收并上缴同级国库：

1) 中标后无正当理由放弃中标或不与采购人签订合同的；

2) 将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，违反招标文件规定，将中标项目分包给他人的。

17. 投标的截止期 

17.1 投标的截止时点为2020年2月18日上午9:30（北京时间），超过截止时点后的投标为无效投标。

18. 投标文件的数量和签署

18.1 投标人应编制投标文件一式八份，其中正本一份和副本七份，投标文件的副本可采用正本的复印件。每套投标文件须清楚地标明“正本”、“副本”。若副本与正本不符，以正本为准。

18.2 投标文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由法定代表人/负责人或经其正式授权的代表签字。授权代表须出具书面授权证明，其《法定代表人/负责人授权书》应附在投标文件中。

18.3 投标文件中的任何重要的插字、涂改和增删，必须由法定代表人/负责人或经其正式授权的代表在旁边签章或签字才有效。

四、投标文件的递交

19. 投标文件的密封和标记

19.1 为方便开标时唱标，投标人应将《投标一览表》一份单独密封提交，并在信封上清晰标明“投标一览表”字样。投标人应将投标文件正本和所有的副本分别单独密封包装，并在外包装上清晰标明“正本”、“副本”字样。

19.2 信封或外包装上应当注明采购项目名称、采购项目编号和“在（招标文件中规定的开标日期和时点）之前不得启封”的字样，封口处应加盖投标人印章。

19.3如果未按要求密封和标记，招标采购单位对误投或提前启封概不负责。

20. 投标文件的修改、撤回及有效期

20.1投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知招标采购单位。补充、修改的内容应当按招标文件要求签署、盖章，并作为投标文件的组成部分。在投标截止时点之后，投标人不得对其投标文件做任何修改和补充。

20.2 投标人在递交投标文件后，可以撤回其投标，但投标人必须在规定的投标截止时点前以书面形式告知招标采购单位。

20.3投标文件应在投标截止日后  60 天内有效。

20.4投标人所提交的投标文件在评标结束后，无论中标与否都不退还。
五、开标、评标定标

21. 开标

21.1 招标采购单位在《投标邀请书》中规定的日期、时间和地点组织公开开标。开标时原则上应当有采购人代表和投标人代表参加。参加开标的代表应签到以证明其出席。

21.2开标时，由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况，也可以由招标采购单位委托的机构检查并见证，经确认无误后由招标工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标价格、价格折扣、投标文件的其他主要内容和招标文件允许提供的备选投标方案。

21.3 招标采购单位做好开标记录，开标记录由各投标人签字确认。

21.4采购人及采购代理机构依法对投标人的资格进行审查。

21.4.1在资格性审查时，如发现下列情形之一的，投标文件将确定为无效投标：
1）不具备招标文件中规定资格要求的；
2）投标函、法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书不符合招标文件要求的；
3）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中有重大违法记录的；

21.4.2采购人及采购代理机构对各投标人进行资格性审查过程中，对初步被认定为资格性审查不合格者应实行及时告知，由采购人或采购代理机构将意见现场及时告知投标当事人，以让其核证、澄清事实。
21.4.3合格投标人不足3家的，不得评标，作废标处理。
22. 评标委员会的组成和评标方法

22.1 评标由招标采购单位依照政府采购法律、法规、规章、政策的规定，组建的评标委员会负责。评标委员会成员由采购人代表和（技术、经济等）方面的评审专家组成，采购人代表人数、专家人数及专业构成按政府采购规定确定。评标委员会成员依法从政府采购专家库中随机抽取。

22.2 评标委员会将按照招标文件确定的评标方法进行评标。评标委员会对投标文件的评审分为符合性检查和商务评议、技术评议、价格评议。

22.3 本次评标采用（综合评分法）方法，具体见本部分“九 评标方法、步骤及标准”。

23. 投标文件的符合性检查

23.1 评标委员会对大小写金额不一致、单价汇总与总价不一致的，按以下方法更正：

    （一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

　　（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

　　（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

　　（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

    同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。如果投标人不接受对其错误的更正，其投标将被视为无效投标或确定为投标无效。
23.2 评标委员会将依法审查投标文件是否完整、总体编排是否有序、文件签署是否合格、投标人是否提交了投标保证金等。
23.3 在详细评标之前，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标文件应该是与招标文件要求的关键条款、条件和规格相符没有实质偏离的投标文件。评标委员会决定投标文件的响应程度只依据投标文件本身的真实无误的内容，而不依据外部的证据。但投标文件有不真实、不正确内容的除外。

23.4 投标人有下列情形之一的，其投标将被视为无效投标：

    实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离从而使其投标文件成为实质上响应的投标。

23.4.1 在符合性检查时，如发现下列情形之一的，投标文件将确定为无效投标：

1）投标总金额超过本项目采购预算的；

2）未按照招标文件规定提交投标保证金的；
3）投标有效期不足的；
4）未按照招标文件规定要求签署、盖章的；

5）投标报价明显低于其他投标人的报价且不能证明其报价合理性的；

6）投标文件对招标文件的实质性技术与商务（即标注★号条款）产生负偏离的；

7）招标文件中规定的被视为无效投标的其它条款的。
23.4.2评标委员会对各投标人进行符合性审查过程中，对初步被认定为符合性审查不合格或无效投标者应实行及时告知，由评标委员会主任或采购人代表将集体意见现场及时告知投标当事人，以让其核证、澄清事实。
24. 投标文件的澄清

24.1 评标期间，对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会专家签字）要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正，但不得允许投标人对投标报价等实质性内容做任何更改。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。有关澄清的答复均应由投标人的法定代表人/负责人或授权代表签字的书面形式作出。

24.2 投标人的澄清文件是其投标文件的组成部分。

25. 投标的评价

25.1 评标委员会只对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。

26. 授标

26.1 评标委员会按照招标文件确定的评标方法、步骤、标准，对投标文件进行评审，提出书面评标报告，按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人名单。

26.2 采购人在收到评标报告后的法定时间内，按照评标报告中推荐的中标候选人顺序确定中标人，也可以事先授权评标委员会直接确定中标人。

26.3 中标人确定后，招标采购单位将在政府采购监督管理部门指定的媒体上发布中标公告，并向中标人发出《中标通知书》，《中标通知书》对中标人和采购人具有同等法律效力。

27替补候选人的设定与使用。

根据广东省实施《中华人民共和国政府采购法》办法第四十四条规定，中标、成交供应商放弃中标、成交或者中标、成交资格被依法确认无效的，采购人可以按照排序从其他中标、成交侯选供应商中确定中标、成交供应商，没有其他中标、成交侯选供应商的，应当重新组织采购活动。 

六、质疑

28.质疑提出  

28.1供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。针对同一采购程序环节的质疑供应商必须在法定质疑期内一次性提出，否则，采购人、采购代理机构不予受理。
28.2提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。
28.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

　　（一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

　　（二）质疑项目的名称、编号；

　　（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

　　（四）事实依据；

　　（五）必要的法律依据；

　　（六）提出质疑的日期。

　　供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
28.4供应商可以委托代理人进行质疑。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

　　代理人提出质疑的，应当提交供应商签署的授权委托书。

29.质疑答复
29.1采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

30.接收质疑函地址和联系方式
地址：揭阳市榕城区揭阳大道以东、东升路以北富源汇1302号（广东泽盛咨询有限公司） 

联系电话：0663-3322666
传真：0663-3299090
七、 合同的订立和履行

31. 合同的订立

31.1  采购人与中标供应商自中标通知书发出之日起三十日内，按招标文件要求和中标人投标文件承诺签订政府采购合同，但不得超出招标文件和中标人投标文件的范围、也不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

31.2 签订政府采购合同后7个工作日内，采购人应将政府采购合同副本报同级政府采购监督管理部门备案。

32. 合同的履行

32.1政府采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。政府采购合同需要变更的，采购人应将有关合同变更内容，以书面形式报政府采购监督管理机关备案；因特殊情况需要中止或终止合同的，采购人应将中止或终止合同的理由以及相应措施，以书面形式报政府采购监督管理机关备案。

32.2 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商签订补充合同，但所补充合同的采购金额不得超过原采购金额的百分之十。签订补充合同的必须按照31.2条的规定备案     

八、适用法律

33. 采购人、政府采购代理机构及投标人的一切招标投标活动均适用《政府采购法》及其配套的法规、规章、政策。工程类项目适用《中华人民共和国招标投标法》及其配套的法规、规章、政策。

九  评标方法、步骤及标准

根据《政府采购法》的相关规定确定以下评标方法、步骤及标准：

34.评标方法
本次评标采用综合评分法，即是指在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为中标候选人的评标方法。

综合评分的主要因素是：价格、技术、财务状况、信誉、业绩、服务、对招标文件的响应程度，以及相应的比重或权值等。

35.评标步骤

评标委员会对投标文件的评审分为符合性检查、比较与评价： 

（一）符合性检查；
1、评标委员会对投标文件的符合性进行评审，只有对招标文件作出实质性响应的投标文件才能通过符合性评审。评标委员会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻找外部的证据。对是否实质性响应招标文件的要求有争议的投标，评标委员会将以记名方式表决，得票超过半数的投标人有资格进入下一阶段的评审，否则将被淘汰。

2、投标人数必须达到3家，否则作废标处理。 提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
　　非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。
3、无效投标的认定按本招标文件23.4.1条款的规定执行。

（二）比较与评价

1.商务评价；评标委员会就投标人对商务要求的响应程度、履约能力、销售业绩、制造商信誉、售后服务承诺等因素进行打分；

2.技术评价 ；评标委员会就投标人对技术要求的响应程度、产品技术水平、产品的可靠性及稳定性、售后服务、技术服务能力、安装维修的便利性等因素进行打分；

评标委员会将依据招标文件第二部分的“采购项目技术规格、参数及要求”逐条进行评审。

3.价格评估；
3.1根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的有关规定，按以下原则处理：

1）对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业（监狱企业视同小型、微型企业，监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位视同小型、微型企业，残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》。监狱企业、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。）产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

2）大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体2%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

3.2对属于优先采购品目清单的节能、环保标志的产品的价格给予2%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

3.3将评标委员会评审后的所有投标人的评标价格，取满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价作为评标基准价，其价格分为满分，其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值×100.

3.4评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
3.5投标报价有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

（五）对投标货物的关键、主要设备，投标人报价漏项的，作非响应性投标处理；

采购人需要的服务和附带备品、配件所需的费用，如果投标人是另外单独报价的话，评标时计入投标报价总价。 

4.综合比较与评价。

技术、商务及价格权重分配

	评分项目
	技术评分
	商务评分
	价格评分

	权    重
	50%
	20%
	30%


评标总得分=F1＋F2＋……+Fn

F1、F2、……Fn分别为各项评分因素的得分；

A1、A2、……An分别为各项评分因素所占的权重（A1+A2+……+An=1）

根据上述技术、商务及价格综合评价的权重分配计算进入详细评审的各投标人的综合得分，并按得分从高到低排名。综合得分相同的优先排列顺序如下 ：1）投标报价由低者；2)技术得分高者。综合得分最高的投标人为第一中标候选供应商，综合得分次高的投标人为第二中标候选供应商。

（三）推荐中标候选供应商名单·

评标委员会将出具评标报告，并按招标文件的规定推荐第一、第二中标候选人。

36.评标标准 
评分标准： 
1、技术评分

	序号
	评分项目
	评分参考及范围
	分值

	1
	技术响应
	完全满足采购项目技术要求的得满分，每项负偏离扣0.5分 ，带▲号每项负偏离扣1分 ，扣完为止。 
	30

	2
	技术先进性
	1、技术水平在同类产品中领先，技术性能明显优于同类产品，应用广泛得5分；

2、技术水平在同类产品中属于中等，性能一般，应用一般得3分；

3、技术水平在同类产品中较落后，性能较差，较少或未得到应用得1分。
	5

	3
	货物配置、选型的合理性、成熟可靠性
	1、所投货物配置、选型的合理性高、性能稳定性高、成熟可靠性强的得5分；

2、所投货物配置、选型较合理性、具有一定的稳定性、可靠性的得3分；

3、所投货物配置、选型、性能稳定性、可靠性一般的得1分。
	5

	4
	安装调试
	根据技术方案安装调试及验收方案具体、详细、可行，有利于项目实施等情况综合评价。

1、方案详细、合理，可操作性强，符合本项目需求的得10分；
2、方案基本合理，可操作，基本符合本项目需求的得7分；
3、方案一般，可操作性一般的得4分；
4、方案不全面的得2分。
	10

	合计
	50


2、商务评分
	序号
	评分项目
	评分参考及范围
	分值

	1
	商务响应
	完全满足采购项目商务要求的得满分，每项负偏离扣1分，扣完为止。
	4

	2
	售后服务
	根据各投标人的售后服务及培训计划，包括维修响应时间、服务范围、售后服务人员、应急处理方案等综合评价。
1、方案详细、合理，可操作性强，符合本项目需求的得8分；
2、方案基本合理，可操作，基本符合本项目需求的得5分；
3、方案一般，可操作性一般的得2分；
4、方案不全面的得1分。
	8

	3
	经营业绩
	投标商3年内有类似项目每个2分（须提供中标通知书或合同复印件，不能提供的不得分）。4个或以上此项得满分。
	8

	合计
	20


第四部分

合 同 书 格 式
合同书格式（货物类）

市（县、区）政府采购

合 同 书

（货物类）

	采购编号：                                     

	

	项目名称：                           

	


注：本合同仅为合同的参考文本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订。

甲    方：                   

电    话：           　   传  真：           地  址：

乙    方：                    


电    话：                传  真：           地  址：   

项目名称：                                   采购编号：               

    根据               项目的采购结果，按照《中华人民共和国政府采购法》、《合同法》               的规定，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同如下。

货物内容 

	序号
	商品名称
	品牌、规格型号、配置（性能参数）
	产地
	数量
	单价(元)
	金额(元)

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	  合计总额：￥       元；    大写：         


合同总额包括乙方设计、安装、随机零配件、标配工具、运输保险、调试、培训、质保期服务、各项税费及合同实施过程中不可预见费用等。

注：货物名称内容必须与投标文件中货物名称内容一致。

二、合同金额

合同金额为（大写）：_________________元（￥_______________元）人民币。

三、设备要求

1.货物为本次招标/谈判前原制造商制造的非淘汰类全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

2.交付验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合采购文件和响应承诺配置、参数及各项要求；③货物来源国官方标准。    

3.进口产品必须具备原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明。

4.货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。

5.乙方应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给甲方，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

四、交货期、交货方式及交货地点

1.交货期：

2.交货方式：

3.交货地点： 

五、付款方式

由甲方按下列程序在        内付款：

1.预付款：签订合同后，支付合同总价的      %。

2.设备安装调试结束，提交全部报告材料，调试完成并验收合格后，支付至合同金额的      %。

3.从验收合格之日起，正常使用     个月后，支付合同总价的    ％。

六、质保期及售后服务要求

1.本合同的质量保证期（简称“质保期”）为     年，质保期内乙方对所供货物实行包修、包换、包退、包维护保养，期满后可同时提供终身 (免费/有偿) 维修保养服务。

2.质保期内，如设备或零部件因非人为因素出现故障而造成短期停用时，则质保期和免费维修期相应顺延。如停用时间累计超过60天则质保期重新计算。

3.对甲方的服务通知，乙方在接报后响应时间要求在2小时内，12小时内到达现场，48小时内处理完毕。若在48小时内仍未能有效解决，乙方须免费提供同档次的设备予甲方临时使用。

七、安装与调试:乙方必须依照采购文件的要求和报价文件的承诺，将设备、系统安装并调试至正常运行的最佳状态。
八、验收：

1）货物若有国家标准按照国家标准验收，若无国家标准按行业标准验收，为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。 

2）进口产品必须具备原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明。评审小组在各投标人的报价有限期内有权要求投标人提供进口货物的报关单。

3）货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随设备的附件必须齐全。

4）乙方应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给甲方，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

5）甲方组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由甲方承担；否则鉴定费由乙方承担。

九、违约责任与赔偿损失

1) 乙方交付的货物、工程/提供的服务不符合采购文件、报价文件或本合同规定的，甲方有权拒收，并且乙方须向甲方支付本合同总价5%的违约金。

2) 乙方未能按本合同规定的交货时间交付货物的/提供服务，从逾期之日起每日按本合同总价3‰的数额向甲方支付违约金；逾期半个月以上的，甲方有权终止合同，由此造成的甲方经济损失由乙方承担。

3) 甲方无正当理由拒收货物/接受服务，到期拒付货物/服务款项的，甲方向乙方偿付本合同总价的5%的违约金。甲方逾期付款，则每日按本合同总价的3‰向乙方偿付违约金。

4) 其它违约责任按《中华人民共和国合同法》处理。

十、争议的解决

1)合同执行过程中发生的任何争议，如双方不能通过友好协商解决，按相关法律法规处理。

十一、不可抗力：任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后1日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

十二、税费：在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

十三、其它

1) 本合同所有附件、采购文件、投标文件、中标通知书通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

2) 在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。

3) 如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。 

4) 除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

十四、合同生效：

1）本合同在甲乙双方法人代表/负责人或其授权代表签字盖章后生效。

2）合同一式    份。甲乙双方各执    份，政府采购代理机构执一份，一份送采购监督部门备案。

甲方（盖章）：                         乙方（盖章）：

代表：                                 代表： 

签定地点：

签定日期：        年     月    日             签定日期：        年     月     日    

开户名称：

银行帐号：

开 户 行：

政府采购代理机构登记备案（盖章）：

第五部分
投 标 文 件 格 式

投标文件（货物类）

货物类项目投标文件

一、  自查表

二、  资格性文件

三、  商务部分

四、  技术部分

五、  价格部分

注：1. 请投标供应商按照以下文件的要求格式、内容，顺序制作投标文件，并请编制目录及页码，否则可能将影响对投标文件的评价。

    2. 唱标信封另单独分装，按以下顺序装订：
       2.1开标一览表

     2.2投标保证金复印件

       2.3法定代表人授权书；

2.4被授权人身份证复印件
市（县、区）政府采购

投标文件
（正本/副本）

采购项目编号（包、组号）：                       
采购项目名称：                              
投标供应商名称：                

日期：             年      月      日
一、自查表

	1.1资格性/符合性自查表

	评审内容
	采购文件要求
	自查结论
	证明资料

	资格性检查
	投标函
	按对应格式文件填写、签署、盖章(原件)
	□通过  □不通过
	见投标文件第（）

页

	
	法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书
	按对应格式文件签署、盖章(原件)
	□通过  □不通过
	见投标文件第（）

页

	
	准入条件         

(关于资格的声明函)
	能独立承担民事责任，具有从事本项目的经营范围和能力。(副本复印件加盖公章)
	□通过  □不通过
	见投标文件第（）

页

	
	其他要求
	参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录
	□通过  □不通过
	见投标文件第（）

页

	符合性审查
	保证金（投标保证金交纳凭证）
	人民币     元整（￥     元）（转帐、汇款的提供复印件加盖公章，支票、汇票、银行保函、投标担保函以现场递交为依据）
	□通过  □不通过
	见投标文件第（）

页

	
	技术要求
	实质性响应标书中“★”号参数的技术要求
	□通过  □不通过
	见投标文件第（）

页

	
	商务要求
	实质性响应标书中“★”号参数的商务要求
	□通过  □不通过
	见投标文件第（）

页

	
	报价要求
	报价方案是唯一确定
	□通过  □不通过
	见投标文件第（）

页


注：以上材料将作为投标供应商合格性和有效性审核的重要内容之一，投标供应商必须严格按照其内容及序列要求在投标文件中对应如实提供，对缺漏和不符合项将会直接导致无效投标！在对应的□打“√”。

法定代表人/负责人（或其授权代表）签字：                   

投标供应商名称（签章）：                        

日期：   年   月   日

1.2评审项目投标资料表
	评审分项
	评审细则
	证明文件

	
	
	见投标文件第（）页

	
	
	见投标文件第（）页

	
	
	见投标文件第（）页

	
	
	见投标文件第（）页

	
	
	见投标文件第（）页

	
	
	见投标文件第（）页

	
	
	见投标文件第（）页

	
	
	见投标文件第（）页

	
	
	见投标文件第（）页

	
	
	见投标文件第（）页

	
	
	见投标文件第（）页

	
	
	见投标文件第（）页

	
	
	见投标文件第（）页

	
	
	见投标文件第（）页


法定代表人/负责人（或其授权代表）签字：                   

投标供应商名称（签章）：                        

日期：   年   月   日

二、资格性文件

2.1 投标函

（政府采购代理机构）：

依据贵方（采购项目名称、编号) 招标采购货物及服务的投标邀请，我方代表（姓名、职务）经正式授权并代表（投标供应商名称、地址）提交下述文件正本___份，副本   份。

1. 自查表；

2. 资格性文件；

3. 商务部分；

4. 技术部分；

5. 价格部分。

在此，我方声明如下：

1.同意并接受招标文件的各项要求，遵守招标文件中的各项规定，按招标文件的要求提供报价。

2.投标有效期为递交投标文件之日起60天，中标人投标有效期延至合同验收之日。

3.我方已经详细地阅读了全部招标文件及其附件，包括澄清及参考文件(如果有的话)。我方已完全清晰理解招标文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。

4.我方已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。

5.我方承诺在本次投标文件中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均为真实和准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份，否则，愿承担相应的后果和法律责任。

6.我方完全服从和尊重评委会所作的评定结果，同时清楚理解到报价最低并非意味着必定获得中标资格。

7.我方同意按招标文件规定向招标代理机构缴纳采购服务费。

投标供应商：                              

地址：                                   

传真：                               
电话：                                
电子邮件：                           
法定代表人/负责人（或其授权代表）签字：             

投标供应商名称(公章)：                   

开户银行：                           

帐号：                               

日期：                                   

2.2法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书

（1）法定代表人/负责人资格证明书

致：政府采购代理机构：

               同志，现任我单位          职务，为法定代表人（负责人），特此证明。

签发日期：           单位：           （盖章）

附：代表人性别：            年龄：           身份证号码：

联系电话：

营业执照号码：                       经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

进口物品经营许可证号码：

主营：

兼营：

说明：1.法定代表人（负责人）为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

      2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3.将此证明书提交对方作为合同附件。
  (为避免废标，请供应商务必提供本附件)


（2）法定代表人/负责人授权委托书

致：政府采购代理机构：

兹授权             同志，为我方签订经济合同及办理其他事务代理人，其权限是：

                                                   。

授权单位：          （盖章）     法定代表人/负责人              （签名或盖私章）

有效期限：至        年       月      日       签发日期：

附：代理人性别：        年龄：       职务：         身份证号码：

  联系电话：

营业执照号码：                         经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

进口物品经营许可证号码：

主营：

兼营：

说明：1.法定代表人（负责人）为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

      2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3.将此证明书提交对方作为合同附件。

4.授权权限：全权代表本公司参与上述采购项目的投标响应，负责提供与签署确认一切文书资料，以及向贵方递交的任何补充承诺。

5.有效期限：与本公司投标文件中标注的投标有效期相同，自本单位盖公章之日起生效。

6.投标签字代表为法定代表人/负责人，则本表不适用。


2．3投标保证金交纳凭证

（政府采购代理机构）：
    （投标人全称) 参加贵方组织的、采购项目编号为           的采购活动。按招标文件的规定，已通过（转帐、银行汇款、支票、银行汇票、银行保函、投标担保函等）形式交纳人民币（大写）  　　  元的投标保证金。

投标供应商名称：                     
投标供应商开户银行：                 
投标供应商银行帐号：                 

说明：1.上述要素供银行转账及银行汇款方式填写，其他形式可不填。其他方式以现场递交为依据。

2.上述要素的填写必须与银行转账或银行汇款凭证的要素一致，（政府采购代理机构）依据此凭证信息退还投标保证金。

法定代表人/负责人（或其授权代表）签字：                   

投标供应商名称（签章）：                        

日期：   年   月   日
附： 

	粘贴转帐或汇款的银行凭证复印件


注：1.投标供应商投标响应时，应当按招标文件要求交纳投标保证金。投标保证金可以采转帐、银行汇款、银行汇票、银行保函、投标担保函等形式交纳。

2.代理机构在中标通知书发出后五个工作日内凭投标供应商归还的投标保证金收据退还未中标供应商的投标保证金，在采购合同签订后五个工作日内退还中标供应商的投标保证金。

2．4关于资格的声明函

致：（政府采购代理机构）
关于贵方采购项目名称:____________采购项目编号：        包(组)号：            ）投标邀请，本单位愿意参加投标响应，并按招标文件要求提交所附资格文件且声明和保证如下：

一、我方是依法注册的单位，在法律上、财务上和运作上完全独立于（采购人名称）及广东泽盛咨询有限公司 ；

二、我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：
  （一）具有独立承担民事责任的能力；

  （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

  （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

  （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

  （五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

  （六）法律、行政法规规定的其他条件。

   三、根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，本单位如为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，我方承诺不再参加该采购项目的其他采购活动。

   四、我方承诺单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

   五、我方提供本次招标文件中规定的货物及服务，并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的，并保证与原件一致。
1、营业执照副本或事业单位法人证书副本（提供三证合一或五证合一证书）；

2、开标日期上一年度（若注册未满一年的，提供自成立以来的月或季度）财务报表或其基本开户行出具的资信证明； 

3、开标日期前半年内任一个月份缴纳社会保障资金证明；

4、开标日期前半年内任一个月份缴纳税收证明；

5、医疗器械生产或经营（经营范围内）资格证书；
6、信用中国网站“信用信息”以及中国政府采购网“政府采购严重违法失信行为记录名单”查询结果打印页面。

（相关证明文件附后）

    本单位承诺在本次招标采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我单位承担。
特此声明！

备注：1.本声明函必须提供且内容不得擅自修改，否则视为无效投标。

      2.本声明函如有虚假或与事实不符的，作无效投标处理。
法定代表人/负责人（或其授权代表）签字：                   
投标供应商名称（签章）：                        

日期：          年      月     日

三、商务部分

3.1投标供应商综合概况

一、投标供应商情况介绍表

	单位名称
	

	地址
	

	主管部门
	
	法人代表
	
	职务
	

	经济类型
	
	授权代表
	
	职务
	

	邮编
	
	电话
	
	传真
	

	单位简介及机构设置
	

	单位优势及特长
	

	单位概况
	注册资本
	万元
	占地面积
	M2

	
	职工总数
	人
	建筑面积
	M2

	
	资产情况
	净资产
	万元
	固定资产原值           万元

	
	
	负债
	万元
	固定资产净值           万元

	财务状况
	年度
	主营收入

（万元）
	收入总额

（万元）
	利润总额（万元）
	净利润（万元）
	资产负债率

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


注： 1) 投标供应商提供近1年财务报表（损益表、资产负债表）的复印件（加盖公章）。

2）如投标供应商此表数据有虚假，一经查实，自行承担相关责任。
二、供货渠道与合作机构情况
	分项
	基 本 情 况
	联系人/联系电话/传真

	华南地区或

广东省总代理或中国总代理或生产厂家
	单位名称：

地    址：

销售负责人：
	Name:

Tel:

Fax:

	关键设备

合法来源渠道

（1）
	产品名称： 

制造/供应商：

生产地：            

经销总代理：

销售负责人：

产品介绍和报价的权威网站：

产品合法来源验证查询专线：

售后服务管理验证查询专线：
	Tel:

Fax:

	关键设备

合法来源渠道

（2）
	产品名称： 

制造/供应商：

生产地：            

经销总代理：

销售负责人：

产品介绍和报价的权威网站：

产品合法来源验证查询专线：

售后服务管理验证查询专线：
	Tel:

Fax:

	设在广东省内的

售后服务机构情况
	机构名称：

地    址：

负 责 人：

服务机构性质：企业自有 /委托代理
	Name:

Tel:

Fax:


三、同类项目业绩介绍

	序号
	客户名称
	项目名称及合同金额（万元）
	竣工时间
	联系人及电话

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


注：业绩是必须以投标供应商名义完成的项目。投标供应商必须提供合同复印件。

四、拟任执行管理及技术人员情况

	职责分工
	姓名
	现职务
	曾主持/参与的同类项目经历
	职称
	专业工龄
	联系电话/手机

	总负责人
	
	
	
	
	
	

	其他主要技术人员
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	
	


 五、履约进度计划表

	序号
	拟定时间安排
	计划完成的工作内容
	实施方建议或要求

	
	拟定  年  月   日
	签定合同并生效
	

	
	月   日—   月   日
	
	

	
	月   日—   月   日
	
	

	
	月   日—   月   日
	质保期
	


六、其它重要事项说明及承诺
(请扼要叙述)

法定代表人/负责人（或其授权代表）签字：                   
投标供应商名称（签章）：                        

日期：          年      月     日

3.2 DOCVARIABLE  商务条款响应表开始  \* MERGEFORMAT 

 DOCVARIABLE  商务条款响应表开始  \* MERGEFORMAT 商务条款响应表

（1）实质性响应商务条款（“★”项）响应表

	序号
	实质性响应商务条款要求
	是否响应
	偏离说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：1. 投标供应商必须对应招标文件“采购项目商务要求”的“★” 项内容逐条响应。如有缺漏，缺漏项视同不符合投标要求。打“★” 项为不可负偏离(劣于)的重要项。当招标文件未设置“★” 项商务条款时，应在表中第一行填写：本项目未设置“★” 项商务条款。
2.对于上述要求，如投标供应商完全响应，则请在“是否响应”栏内打“√”，对空白或打“×”视为偏离，请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况。

3.此表内容必须与实施方案中所介绍的内容一致。

4.本表内容不得擅自修改。

法定代表人/负责人（或其授权代表）签字：                   
投标供应商名称（签章）：                        

日期：          年      月     日

（2）一般 DOCVARIABLE  商务条款响应表开始  \* MERGEFORMAT 

 DOCVARIABLE  商务条款响应表开始  \* MERGEFORMAT 商务条款响应表

	序号
	一般商务条款要求
	是否响应
	偏离说明

	1
	完全理解并接受合同条款要求
	
	

	2
	完全理解并接受对合格投标供应商、合格的货物、工程和服务要求
	
	

	3
	完全理解并接受对投标供应商的各项须知、规约要求和责任义务
	
	

	  4
	可提供制造商出具的供货来源证明 或 供货渠道与品质的合法性证明（均为原件）
	
	

	5
	所提供的主要产品均可提供近期由市级以上法定技术/质检部门出具的检测报告
	
	

	6
	投标有效期：投标有效期为自递交投标文件起至确定正式中标人止不少于60天，中标单位有效期至项目验收之日
	
	

	7
	报价内容均涵盖报价要求之一切费用和伴随服务
	
	

	8
	所提供的报价不高于产品制造商权威网站目前的报价水平和广东省现市场零售价
	
	

	9
	主要关键设备均为本次招标前原厂生产的非淘汰类全新产品
	
	

	10
	交货完工期：合同生效后60天内完成并可交付验收
	
	

	11
	质保期：货物免费保修期    年。保修期内，出现故障，须派出技术工程师到达现场处理故障，并承担一切费用。
	
	

	12
	满足对售后服务的各项要求，在    设有已注册（或合作代理）的售后服务营业性机构
	
	

	13
	同意接受合同范本所列述的各项条款
	
	

	14
	同意按本项目要求缴付相关款项
	
	

	15
	同意采购方以任何形式对我方投标文件内容的真实性和有效性进行审查、验证
	
	


注： 1.对于上述要求，如投标供应商完全响应，则请在“是否响应”栏内打“√”，对空白或打“×”视为偏离，请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况。

 2.本表内容不得擅自修改。

法定代表人/负责人（或其授权代表）签字：                   
投标供应商名称（签章）：                        

日期：          年      月     日
3.3售后服务方案

售后服务须包括但不限于以下内容，主要根据招标需求的要求（格式自定）

1.免费保修期；

2.应急维修时间安排；

3.维修地点、地址、联系电话及技术服务人员（包括厂商认证工程师等人员）；

4.维修服务收费标准；

5.制造商的技术支持；

6.其它服务承诺；

7.培训计划。

投标供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：                   
投标供应商名称（签章）：                        

日期：          年      月     日

四、技术部分

4.1货物说明一览表

	货物名称
	规格及型号
	数量
	交货期
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：附以下材料：

1.设备技术性能条件说明和有关资料，包括产品技术性能说明书（中文）、检测报告及图片、系统软件操作简介等相关证明文件。

2.货物清单，包括备品备件、专用工具和软件。

3.如本表格式内容不能满足需要，投标供应商可根据本表格格式自行划表填写，但必须体现以上内容。

法定代表人/负责人（或其授权代表）签字：                   
投标供应商名称（签章）：                        

日期：   年   月   日

4.2技术条款响应表

（1）实质性响应技术条款（“★” 项）响应表

	序号
	招标规格/要求
	投标实际参数
	是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离）
	偏离简述

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	7
	
	
	
	

	8
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


注：

1.投标供应商必须对应招标文件“采购项目技术规格、参数及要求”的“★” 项内容逐条响应。如有缺漏，缺漏项视同不符合招标要求。打“★” 项为不可负偏离(劣于)的重要项。当招标文件未设置“★” 项技术条款时，应在表中第一行填写：本项目未设置“★” 项技术条款。
2.投标供应商响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。

3.本表内容不得擅自修改。
法定代表人/负责人（或其授权代表）签字：                   
投标供应商名称（签章）：                        

日期：   年   月   日

（2）一般技术条款响应表

	序号
	招标规格/要求
	投标实际参数
	是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离）
	偏离简述

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	7
	
	
	
	

	8
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


注：

1.投标供应商必须对应招标文件“采购项目技术规格、参数及要求”的内容逐条响应。如有缺漏，缺漏项视同不符合招标要求。
2.投标供应商响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。

3.本表内容不得擅自修改。
法定代表人/负责人（或其授权代表）签字：                   
投标供应商名称（签章）：                        

日期：   年   月   日

4.3技术方案

    技术方案设计必须科学合理、真实可行，能充分体现出自身技术和专业优势。其要点和主要内容为：
1.设备配置简介

2.货物技术特点说明及详细方案

3调试及验收

法定代表人/负责人（或其授权代表）签字：                   
投标供应商名称（签章）：                        

日期：   年   月   日

五、价格部分

5.1开标一览表

采购项目名称:____________               采购项目编号：        包(组)号：
	分项
	金额(元)

	总报价
	（大写）人民币                      元整（￥           元）

	备注：详细内容见《投标明细报价表》。


注：1.投标供应商须按要求填写所有信息，不得随意更改本表格式。

2.报价中必须包含货物及零配件的购置和安装、运输保险、装卸、培训辅导、质保期售后服务、全额含税发票、雇员费用、合同实施过程中应预见和不可预见费用等。所有价格均应以人民币报价，金额单位为元。

3.此表是投标文件的必要文件，是投标文件的组成部分，还应另附一份封装在一个信封中，作为唱标之用。

法定代表人/负责人（或其授权代表）签字：                   
投标供应商名称（签章）：                        

日期：   年   月   日

5.2投标明细报价表

采购项目名称:____________                             采购项目编号：        包(组)号：            

	： DOCVARIABLE  项目名称  \* MERGEFORMAT 
                                                                                            一、货物、设备及材料类详列

	序号
	分项名称
	品牌、规格型号 
	制造商
	数量
	单价
	合计（元）
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	。。。
	
	
	
	
	
	
	

	合     计
	数量合计：
	报价合计：  元

	二、施工安装工程与服务类详列

	序号
	分项名称
	具体施工工程与服务内容
	单位
	数量
	单价
	合计（元）
	广东省现市场零售价

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	。。。
	
	
	
	
	
	
	

	合     计
	数量合计：
	报价合计：  元

	三、其他费用

	序号
	分项名称
	具体内容
	单位
	数量
	单价
	合计（元）
	说    明

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	。。。
	
	
	
	
	
	
	

	合     计
	数量合计：
	报价合计：  元

	  四、报价汇总：人民币    元。 （以上各合计项与开标/报价一览表中的对应项均一致相符，如不一致以投标/报价一览表为准）

	五、其他参考费用  （下列报价不列入投标/报价总价内）

	分     项
	名      称
	规格型号
	制造商
	单价
	使用周期 /寿命

	常用易损件及配件
	
	
	
	
	

	质保期满后将要发生的必要服务项收费标准：


注：1.以上内容必须与技术方案中所介绍的内容、《开标一览表》一致。

法定代表人/负责人（或其授权代表）签字：                   
投标供应商名称（签章）：                          

日期：   年   月   日

中小企业声明函（投标供应商为中小企业时适用）

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为　（请填写：中型、小型、微型）　企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为　（请填写：中型、小型、微型）　企业。

2.本公司参加　　（采购人）　　的　　（采购项目）　　采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他　（请填写：中型、小型、微型）　企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司属于          行业，有从业人员        人，最近一年营业收入为          元。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：                        

日期：   年   月   日

残疾人福利性单位声明函（投标供应商为残疾人福利性单位时适用）
残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

                             单位名称（盖章）：

                                 日  期：

附件：
质疑函范本
一、质疑供应商基本信息
质疑供应商：                                        
地址：                          邮编：                                                   
联系人：                      联系电话：                              
授权代表：                                          
联系电话：                                            

地址：                         邮编：                                                
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：                                      
质疑项目的编号：               包号：                 
采购人名称：                                         
采购文件获取日期：                                           
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：                                         
事实依据：                                          
法律依据：                                          
质疑事项2
……
四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：                                               
签字(签章)：                   公章：                      
日期：    
质疑函制作说明：
1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。









法定代表人/负责人身份证正、反面复印件














代理人身份证正、反面复印件








广东泽盛咨询有限公司                                            16

