揭阳市揭东区中医医院医疗设备采购项目                     445221-202009-146005-0001 

揭阳市揭东区中医医院医疗设备

采购项目

项目编号：445221-202009-146005-0001
招

标

文

件
[image: image1.jpg]


 

   广东泽盛咨询有限公司

       Guangdong Zesheng Consulting Co. , Ltd.
2020年10月

目   录

第一部分:投标邀请函………………………………………………… 3

第二部分: 采购项目内容………………………………………………5

第三部分: 投标人须知…………………………………………………27
第四部分: 合同书格式…………………………………………………41
第五部分：投标文件格式………………………………………………46
第一部分

投 标 邀 请 函

投 标 邀 请 函

各供应商:

广东泽盛咨询有限公司（以下简称“采购代理机构”）受揭阳市揭东区中医医院（以下简称“采购人”）的委托，对揭阳市揭东区中医医院医疗设备采购项目进行公开招标采购，欢迎符合资格条件的供应商投标。
一、采购项目编号：445221-202009-146005-0001
二、采购项目名称：揭阳市揭东区中医医院医疗设备采购项目

三、采购项目预算：人民币9,970,000.00元
四、符合资格的供应商应当在2020年10月10日至2020年10月15日9:00-12:00；下午14:30-17:30（法定节假日除外）到广东泽盛咨询有限公司报名及获取招标文件，招标文件每套售价150元（人民币），售后不退。

五、投标截止时间：2020年11月3日下午14:30（北京时间）(注14:00开始受理投标文件)

六、投标文件送达地点：揭阳市榕城区揭阳大道以东、东升路以北富源汇1302号（广东泽盛咨询有限公司）                

七、开标时间：2020年11月3日下午14:30（北京时间）

八、评标时间：2020年11月3日下午15:00（北京时间）
九、开标评标地点：揭阳市榕城区揭阳大道以东、东升路以北富源汇1302号（广东泽盛咨询有限公司） 

十、采购人、采购代理机构的名称、地址和联系方式
1、采购人名称：揭阳市揭东区中医医院

采购人地址：揭阳市

采购人联系人：谢小姐
采购人联系电话：0663-3290893
2、采购代理机构名称：广东泽盛咨询有限公司

   采购代理机构地址：揭阳市榕城区揭阳大道以东、东升路以北富源汇1302号
   采购代理机构联系人姓名：陈小姐

采购代理机构联系电话：0663-3322666

采购代理机构传真：0663-3299090

十一、购买标书、退保证金事宜联系方式
联系人：陈小姐

联系电话：0663-3599090

广东泽盛咨询有限公司

2020年10月

第二部分

采 购 项 目 内 容

采购项目内容

一、供应商资格：

1、投标人应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件；

2、投标人必须为具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人、其他组织或自然人；

3、投标人必须具有医疗器械生产或经营（经营范围内）资格证书；

4、投标人在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网站（www.ccgp.gov.cn）没有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

5、前期为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本次采购活动； 

6、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目投标；

7、本项目不接受联合体投标。

二、采购项目技术规格、参数及要求：

（1）采购项目需求一览表：（本项目包1核心产品为“数字化医用X线摄影系统（DR）、 彩色多普勒超声诊断仪”；包2核心产品为“ 五分类血球分析仪 ”。）
	包号
	名称
	数量
	单位
	预算金额（万元）

	1
	彩色多普勒超声诊断仪（允许进口）
	1
	台
	780

	
	数字化医用X线摄影系统（DR）
	1
	台
	

	
	移动式C臂X射线机
	1
	台
	

	
	全自动生化分析仪（允许进口）
	1
	台
	

	2
	五分类血球分析仪
	1
	台
	217

	
	动态心电图机
	2
	台
	

	
	输液泵
	10
	台
	

	
	输注泵
	10
	台
	

	
	心电监护仪
	10
	台
	

	
	脉动真空灭菌器
	1
	台
	

	
	电动排痰机
	1
	台
	

	
	电脑疼痛治疗仪
	1
	台
	

	
	脑功能（障碍）治疗仪
	1
	台
	

	
	成人心理评估软件（配台车和电脑）
	1
	套
	

	
	中药熏蒸机
	2
	台
	


备注：投标人可对个别包或全部包投标，但应对包内所有的内容进行投标，不允许只对包内部分内容进行投标。

（2）技术参数：

包1：

彩色多普勒超声诊断仪（允许进口）：

用途：主要用于腹部、妇产、胎儿心脏、成人心脏、泌尿、新生儿、小儿、血管（外周、颅脑、腹部）、小器官、骨骼肌肉、神经、介入等方面的临床诊断和科研教学工作，具有世界先进水平，具备持续升级能力，能满足开展新的临床应用需求。

一、主要技术规格及系统概述：

1. 主机成像系统：

1.1  高分辨率液晶显示器≥21.5英寸, 分辨率1920×1080，无闪烁，不间断逐行扫描，可前后折叠。

▲1.2 操作面板具备液晶触摸屏≥12英寸,可通过手指滑动触摸屏进行翻页，直接点击触摸屏即可选择需要调节的参数，操作面板可上下左右进行高度调整及旋转，最大旋转角度达720度。

1.3 脉冲优化处理技术；

1.4 自适应增益补偿技术；

1.5 数字化二维灰阶成像及M型显像单元；

1.6 脉冲反向谐波成像单元；

1.7 彩色多普勒成像技术；

1.8 自适应宽频带彩色多普勒成像技术；

1.9 彩色多普勒能量图技术；

1.10 方向性能量图技术；

1.11 数字化频谱多普勒显示和分析单元 (包括 PW 、CW和 HPRF)；

1.12 动态范围≥280dB；

▲1.13 数字化通道≥4,600,000；

1.14 智能化一键图像优化技术；可自适应调整图像的增益等参数获取最佳图像；

1.15空间复合成像技术，同时作用于发射和接收, 可达≥7线偏转（作曲别针试验)，支持所有凸阵、微凸阵和线阵成像探头；

1.16自适应核磁像素优化技术，改善边界显示，提高分辨率，减少伪像，支持所有成像探头，可分级调节≥5级；

1.17 内有一体化超声工作站；

2. 先进成像技术：

▲2.1具备智能多普勒血管检查技术；

  2.2超声声速自动校正技术；

1)针对肥胖及困难病人

2)可用于腹部，乳腺和肌骨检查

3)专门的预置条件

 2.3扩展成像技术：凸阵、微凸阵、线阵探头均具有此功能，且空间复合成像技术及斑点噪声抑制技术支持其扩展区域；

 2.4组织多普勒技术(TDI)，具有彩色，谐波，PW， M型多种模式，并有在机应变及应变率定量分析工具；

2.5多影像实时对比联合诊断技术：主机可直接获取和浏览既往超声图像，同屏对比既往和目前的超声图像，回顾实时的、存储的、输出的图像进行对比诊断；

3. 测量和分析： ( B 型、M 型、D 型、彩色模式)：

3.1 一般测量：距离、面积、周长等；

3.2 产科测量：包括全面的产科径线测量、NT测量、单/双胎儿孕龄及生长曲线、羊水指数、新生儿髋关节角度等；

3.3 外周血管测量和计算功能；

3.4 多普勒血流测量与分析 (含自动多普勒频谱包络计算；

3.5 心脏功能测量；

4. 图像存储 (电影) 回放重显及病案管理单元：

4.1 数字化捕捉、回放、存储静、动态图像，实时图像传输，实时 JPEG 解压缩，可进行参数编程调节；

4.2 硬盘≥500G，DVD／USB图像存储,电影回放重现单元2200帧；

4.3 具备主机硬盘图像数据存储；

4.4 病案管理单元包括病人资料、报告、图像等的存储、修改、检索和打印等；

4.5 可根据检查要求对工作站参数（存储、压缩、回放）进行编程调节；

5. 输入/输出信号：

5.1 输入：VCR、外部视频、RGB 彩色视频；

5.2 输出：复合视频、RGB 彩色视频/S-视频、HD高清输出；

6. 连通性：医学数字图像和通信 DICOM 3.0 版接口部件。

二、系统技术参数及要求：

1. 系统通用功能：

1.1 高分辨率液晶显示器≥21.5寸, 1920×1080，无闪烁，不间断逐行扫描，可上下左右任意旋转，可前后折叠；

1.2 操作面板具备液晶触摸屏≥12寸,可通过手指滑动触摸屏进行翻页，直接点击触摸屏即可选择需要调节的参数，操作面板可上下左右进行高度调整及旋转，最大旋转角度达720度。 探头接口选择：≥ 4个，微型无针式,并激活可互换通用；

1.3 预设条件: 针对不同的检查脏器,预置最佳化图像的检查条件,减少操作时的调节,及常用所需的外部调节及组合调节；

1.4 安全性能：符合国家进口商品安全质量要求；

2. 探头规格：

2.1 频率：超宽频带探头，最高频率≥12MHz, 从2 MHz 到12MHz；

2.2 二维、彩色、多普勒均可独立变频；

2.3 类型：电子相控阵、线阵、凸阵 ；

2.4  电子线阵探头有效阵元数≥256；

 电子凸阵探头有效阵元数≥128；

电子相控阵探头有效阵元数≥80；

2.5 腹部凸阵探头（2.0-6.0MHz）；

血管/小器官线阵探头（4.0-12.0MHz）；

 腔内相控阵探头（4.0-9.0MHz）；

2.6 扫描深度≥30cm；

2.7 B/D 兼用：电子线阵：B/PWD、电子凸阵：B/PWD;电子相控阵：B/PWD、 B/CWD；
2.8 穿刺导向：探头可配穿刺导向装置；

3. 二维显像主要参数：

3.1 成像速度：相控阵探头，85°角,18CM深度时,帧速度≥58帧/秒；

凸阵探头, 85°角,18CM深度时,帧速度≥47帧/秒；

▲3.2 增益调节：TGC增益补偿≥8 段，B/M 可独立调节,且具有实体键及触摸屏调节两种模式，方便操作；触摸屏具有LGC侧向增益补偿调节；（提供图片证明）

3.3 数字式声束形成器：数字式全程动态聚焦，数字式可变孔径及动态变迹，A/D≥12bit；

3.4 高分辨率放大：放大时增加信息量，提高分辨率及帧率；

3.5 声束聚焦：发射及接收全程连续聚焦；

3.6 接收方式：独立接收和发射通道数, 多倍信号并行处理；

3.7 接收超声信号系统动态范围≥280 dB；

3.8 二维灰阶成像  256 灰阶。

4. 频谱多普勒：

4.1 显示模式：脉冲多普勒 (PWD)、 高脉冲重复频率 (HPRF)、连续波多普勒（CW）；

4.2 显示方式：B/D、M/D、D、B/CDV、B/CPA、B/CDV/PW；

B/CPA/PW；B/CDV/CW；

4.3 最大测量速度：PWD正或反向血流速度：≥ 10.0 m/s（0度夹角），CWD:血流速度28.0m/s

4.4 最低测量速度：≤ 0.25mm/s (非噪音信号)；

4.5 Doppler及M型电影回放：48 秒；

4.6 滤波器：高通滤波或低通滤波两种，分级选择；

4.7 取样宽度及位置范围：宽度 0.5mm至20mm多级可调；

4.8 零位移动： 9 级；

4.9显示控制：反转显示 (上/下)、零移位、B-刷新、D 扩展、B/D 扩展，局放及移位；

4.10 实时自动包络频谱并完成频谱测量计算；

5. 彩色多普勒：

5.1 显示方式：速度图 (CDV)、能量图 (CPA)、方向性能量图（DCPA）；

5.2 扫描速率：相控阵探头，全视野，18 cm深度时，彩色扫描帧率  11帧/秒；

5.3 彩色增强功能:彩色多普勒能量图(CDE/CPI);组织多普勒(TDI)；

5.4 具有双同步 / 三同步显示(B/D/CDV)；

5.5 彩色显示速度：最低平均血流显示速度≤5mm/s（非噪声信号）；

5.6 显示控制：零位移动、黑白与彩色比较、彩色对比；

5.7 显示位置调整：线阵扫描感兴趣的图像范围：-20°～ +20°；

6. 超声功率输出调节：

6.1 B/M、PWD、COLOR DOPPLER；

6.2 输出功率选择分级可调；

7. 记录装置：

7.1 内置一体化超声工作站：数字化储存静态及动态图像，动态图像及静态图像以AVI、BMP或JPEG等PC通用格式直接储存；

7.2 主机硬盘容量≥500GB；

7.3 DVD-RW 或USB图像存储；

7.4 USB接口≥4个，用于图像传输；

8. 技术手册：中文操作手册

数字化医用X线摄影系统（DR）：
▲（一）设备用途：该设备主要用于消化系统造影检查，能实现全身各部位的数字化透视及数字化摄片，实现数字成像，数字图像储存管理，要求非影像增强器加平板的结构。

系统配置要求 

	序号
	部件名称
	要求
	数量

	1
	动态平板数字探测器
	可动静态切换
	一套

	2
	图像处理系统
	含硬件软件
	一套

	3
	高频高压发生器
	具有自动亮度控制功能（ABS）
	一套

	4
	X射线管组件
	
	一套

	5
	高压电缆
	
	一套

	6
	限束器
	
	一个

	7
	动态遥控床
	遥控
	一台

	8
	遥控台
	
	一套

	9
	滤线栅
	
	一块


（三）技术参数要求

1.高频高压发生器（非连续式高压发生器）

▲1.1 高压发生器：与整机品牌一致，原厂生产，非贴牌（提供检验报告）；

1.2 摄影最大管电压：≥150kV；

1.3 脉冲透视最小管电流: ≤0.5mA；

1.4 脉冲透视最大管电压：≥120kV；

1.5 摄影管电流: ≥650mA；

1.6 摄影最大mAS值：≥630mAS；

1.7 最大输出功率：50kW；

1.8 具有自动亮度控制功能；

2.数字化探测器

▲2.1 探测器类型：动态非晶硅平板数字探测器；

2.2 透视和拍片视野范围：≥17x17英寸；

2.3 摄影像素：≥900万；

▲2.4 透视像素：≥230万（提供证明文件）；

2.5 在动态过程中点片矩阵：≥3072*3072；

2.6 最高帧率：≥12 f/s；

2.7 图像输出灰阶：16位；

▲2.8 点片摄影准备时间：≤0.8s（提供证明文件）；

2.9 成像时间：≤6秒；

2.10 静态片极限空间分辨率：≥3.5LP/MM；

2.11 探测器不含影像增强器；

3.X射线管组件

▲3.1 焦点：小焦点≤0.6X0.6mm、大焦点≤1.0X1.0mm；

3.2 最高输出电压：150KV；

3.3 球管热容量：≥330KHU；

3.4 球管功率：≥30KW/50KW；

4.动态遥控床

4.1 一体化可倾斜床面遥控检查床，带有消化系统造影专用压迫装置，可进行遥控操作，可实现动态成像及全数字化成像功能；采用低吸收剂量的高强度床板；

4.2 诊断床水平位时，可以遥控立柱旋转；

4.3 床面横向移动距离：≥250mm；

4.4 滑架纵向移动行程：≥830mm；

4.5 探测器移动行程：＞900mm；

4.6 床身转动范围：≥-15°～90°；

4.7 诊断床水平位时，球管可随立柱旋转角度：≥-35°～35°；

4.8 SID最大可达1.8米，最小SID可达1.0米，并且在水平位和立位均可自如调节SID；

▲4.9 脚踏板：带360°旋转盘；

4.10 能完成全身各部位的数字摄影系统要求；

▲4.11 床高：≤730mm；

4.12 具有智慧剂量控制功能；

▲4.13 可手动移除式滤线栅 ；

4.14 具有一键到位功能 ；

4.15 曝光透视开关：可禁止曝光和透视，保障医生安全，防止误触曝光；

4.16 承重：≥150kg；

5.图像处理系统

5.1 CPU：不低于INTEL-I5的性能,≥4G内存，≥500G硬盘；

5.2 显示器像素：≥1280*1024像素；

5.3 具有透视视频录制、保存、实时回放并发送PACS功能，及时有效的保存数据；

▲5.4 为了保证系统良好的匹配型和维护的便利性，动态平板探测器、高压发生器、软件系统、整机为同一厂家生产（提供相关证明材料）；

5.5 病人管理：手工登记，WORKLIST自动查询；图像采集：静态影像采集、动态影像采集、视频保存、回放，自动调窗，自动裁剪，自动发送；图像处理：图像校正，图像翻转，EAE图像处理增强，IEQ图像处理；图像观察：查看静态图像、查看动态影像、窗宽窗位调整，图像翻转，图像旋转，图像缩放、还原；

5.6 病历报告：病人信息自动加载、专家模板；

5.7 胶片打印：支持DICOM3.0标准激光相机打印；

5.8 DICOM传输：可发送图像到任何遵循DICOM3.0标准的PACS及工作站；

▲5.9 拥有动态平板软件著作权，保证可以对用户升级（提供动态平板（非普通平板）软件著作权证书复印件）；

▲5.10 具有IHE测试认证，保证软件质量（提供证明文件）；

▲5.11 设备含有全身拼接功能，并拥有图像拼接功能的软件著作权（提供证明文件）；

5.12透视图像局部放大显示功能：可三档放大，分别可放大17/15、17/12、17/9倍；

5.13具有自动控制限束器缩窗或开窗功能：在软件上选择部位体位后，自动控制限束器缩窗或开窗到适合拍摄所选部位的开窗位置。而且改变SID时束光器光野会智能匹配探测器大小；

5.14 软件具有智能高效率自动增强功能，采用多频域图像处理技术，动态处理性能大幅提升；

5.15 软件具有智能感兴趣区灰度补偿功能，采用智能ROI识别技术能快速定位原始影像中的有效曝光区域，并对其进行灰度补偿，使曝光条件不同的原始影像具有很好的一致性，从而确保最终的影像处理效果；

5.16 软件具有智能增强降噪功能，在噪声抑制的同时智能识别影像中有用的纹理和细节信息，并同步对其边缘和对比度进行增强，使处理后的影像更加柔和，而且能呈现丰富的层次和细腻的纹理；

5.17 软件具有智能金属识别功能，软件会智能分析并识别影像中的金属区域，并在图像处理中针对性处理，使金属周围不会产生伪影，避免误诊；

5.18 软件具有智能栅纹去除功能，iDG 智能栅纹去除模块会智能识别原始影像栅纹，并无损去除栅纹影响，带给用户最佳的影像效果；

▲5.19 超强数字化图像处理技术：图像处理采用GPU高速影像处理模组和高效率自动增强软件（提供证明文件）；

5.20 可配备尘肺专用软件，且具有软件著作权；

移动式C臂X射线机：

1、总体要求

1.1
产品获得中国CFDA认证证书。

1.2
设备配备内置UPS 不间断电源系统，有效保护系统稳定性和病人信息。

2、设备工作条件

2.1
电源要求：220V@10A

2.2
温度要求：10~40 ℃

2.3
相对湿度要求：20%~80% 非冷凝状态

3、高压发生器

▲3.1最大输出功率 :≥2.2 kW

3.2
发生器频率:≥40 kHz

3.3
摄片mA:≥20 mA


3.4
摄片最长曝光时间:≥4 sec


3.5
连续透视模式最大KV值:≥110 kV

3.6
连续透视模式最小KV值:≤40 kV

▲3.7连续透视模式最大mA值:≥12 mA

3.8
脉冲透视:1, 2, 4, 8 pps

3.9
数字点片最大mA:≥16 mA

3.10半剂量透视模式

3.11半剂量脉冲透视模式

4、球管系统

▲4.1双焦点设计，小焦点≥0.6mm，大焦点≥1.4mm

4.2
滤线铝板:≥3.4 mm

4.3
管套热容量:≥900,000 HU

4.4
管套散热率:≥12,500 HU/min

▲4.5阳极热容量:≥76,000 HU

4.6
阳极散热率:≥37,000 HU/min

5、CCD摄像系统

▲5.1灰阶矩阵:≥16 bit

5.2
CCD最大采集矩阵：≥1K X 1K

6、影像增强器

6.1
可变三视野：9，6，4.5英寸

▲6.2视野中心最大分辨率(影增端)
≥6.8lp/mm

6.3
滤线栅≥60 L/cm 

6.4
栅比≥8:1

7、限束器

7.1
双叶限束器

7.2
虹膜限束器

8、显示器

8.1
移动C臂机主机系统监视器数量≥2

8.2
医用液晶平板显示器≥2x19英寸

8.3
显示器最高分辨率≥1280×1024

▲8.4显示器最大亮度≥1000 Cd/M2

8.5
显示器俯仰角调节度≥170

8.6
显示器旋转角度≥1800

8.7
集成式一体化覆膜键盘设计

9、系统控制

▲9.1具备中文系统控制界面

▲9.2 Linux工业用软件操作系统

9.3
手闸，脚闸曝光控制

10、C形臂

10.1 SID≥100 cm

10.2 开口≥78 cm

10.3弧深≥66 cm

10.4水平移动≥20 cm

10.5垂直升降,电动，≥44cm

10.6左右摆角≥± 12.5°

▲10.7 C臂旋转角度≥± 205°

10.8 C臂轨道内运动角度≥120°

10.9 C臂轨道内过伸角度≥30°

10.10 C臂最低水平位投照高度≤102cm

11、图像处理工作站

11.1厂家原厂工作站

11.2患者信息编辑

▲11.3原厂工作站图像存储≥100000幅

11.4 曝光模式≥8种

11.5 ABS实时自动亮度对比度调整

11.6 图像放大及游走≥400%

11.7实时图像边缘增强技术

11.8图像360度旋转

11.9图像左右反转，图像上下翻转

11.10同屏图像显示≥16幅

11.11USB端口及BMP图像格式 

11.12具备DICOM 3.0传输接口

全自动生化分析仪（允许进口）：

▲分析速度：生化分析速800test/h 

测试项目：同时可做99项

分光方式：光栅后分光方式

▲波长数：≥15个波长（340-804nm）

试剂部：所有试剂通道全部开放，用户可自行选择试剂品牌

试剂盒：20、50、55、70、100ml坡型底设计，确保试剂残量最少避免浪费

▲样品部：万能圆盘进样、一个特急进样位置。

样品用量：1.5ul-35ul

▲凝块检测：具有先进的凝块检测功能，能检测出随样品吸入的微小凝块，然后弃掉该样品，自动清洗样品针后重新吸样，以避免因吸样不准而导致实验结果的偏差

反应时间：10分钟，最大可延长至22分钟

反应液量：最小反应液量80ul-360ul

▲反应杯：永久使用的新型硬质玻璃比色杯

多点定标：多点校准可做9点定标

▲恒温方式：恒定的水浴恒温系统保证控温精度37℃

▲搅拌方式：压电颤动式搅拌方式

软件系统：具有线性扩展功能，OSS、LB功能，避免交叉污染

加样精度：样品针加样精度0.1ul/步进，试剂针加样精度1ul/步进

用水量：≤25升/小时

光源灯：卤素光源灯，光源灯寿命≥2000小时

显示器：大屏幕触摸屏液晶显示器

储存：大容量硬盘存储

包2：
五分类血球分析仪：
系统描述：全自动血细胞分析仪

分析原理：核酸荧光染色技术、流式细胞技术、红色半导体激光

进样模式：手动模式、自动模式

样本模式：全血模式、预稀释模式、低值白细胞模式、样本研究模式

检测模式：CBC、CBC+DIFF、RET、LW、SR

检测速度：100测试/小时

样本用量：88ul全血（全血模式）、20ul全血+120ul稀释液（预稀释模式）

抗凝剂：EDTA-2K

采血管种类：紫色头盖管

推荐采血量：≥1ml采血管、≥100ul末梢全血（全血模式）、≥20ul末梢全血（预稀释模式）

分析参数：共36项参数

试剂存量报警：软件支持

校准类型：配套校准品补偿系数调整

环境温度要求：5℃~40℃

数据储存：≥200000条

仪器故障报警：故障代码支持

质控方式及文件：多浓度水平监控，L-J,X-bar,X-barM；20个文件，每个文件含300个数据

操作系统：Windows 7、Windows10

电源：200V-240V，50 Hz-60Hz

最大耗电量：≤420VA

外型尺寸：约355×660×810

重量：约60kg

动态心电图机：

1、记录器参数

1.1  采集方式：12通道, 12导联

1.2  记录时间：24小时

1.3  储存媒介：16G内置SD卡（最大内存卡可支持32G）

1.4  液晶屏幕：2”高分辨率率LCD(37mmx26mm), 显示1道波形, 记录时间

1.5  面板: 轻触开关, 特殊事件按钮

1.6  电源：1节,  5号（AA）碱性电池

1.7  导联线: 一体式, 10线专用导联线

1.8  重量：<100g（含电池）

1.9  安全级别：内部电源B型

1.10  A/D位数：12位

1.11  采样率：200Hz

1.12  耐极化电压：±300mV

1.13  共模抑制比：＞60dB

1.14  幅度频率特性：0.1Hz～60Hz

1.15  时间常数：≥3.2s

1.16  最小检测信号：50μV

1.17  输入电压动态范围：≥±4.5mV

2、分析软件功能：

2.1软件支持 3 导、12 导联心电图同步显示和分析；

2.2分析前有心电图波形全程预览功能，可快速回浏览回顾 24 小时全息心电图；全息心电 图回顾包括正常、室早、房早、起搏等模板，保证分析准确、快速；

2.3软件采用多级模板分析技术，提供总模板、二级模板和心搏三级模板分析、编辑功能。 总模板包含房早、室早、正常、起搏、差传、伪差、未知等类型，具有模板叠加与分拆 功能。模板编辑提供散点图、直方图、叠加图等批量编辑工具，提供单 QRS 心搏和心搏 片段图两种看图方法，方便医生快速修改查看心电图。

2.4软件提供心率变异性(HRV)（包括时域，频域分析和 LORENZE 散点图分析）、心率震荡

（自动计算 TO、TS 值）、心向量、心室晚电位、T 波电交替、睡眠呼吸暂停综合征、 心率减速力、瀑布图分析等分析功能，满足临床科研项目需求。

2.5事件模块中对各种心律失常事件进行分类显示编辑，可快速保存各类心律失常的心电 图片段；对 ST 段抬高/压低趋势图用不同的颜色标志显示，快速辨认 ST 段的改变情况， 同时可对任一导联任何时段 ST 段的参考点均能重新定标进行可逆分析。

2.6软件具有专门程序提供房颤、房扑自动分析功能。独特的心搏能量分布谱技术，R-R Trend 趋势图鉴别阵发性房颤技术，提供独立的房颤、房扑报告。

2.7软件自动分析准确性通过 MIT-BIH、AHA 等国际标准数据库测试，满足 YY0885-2013 国家强制标准要求。

2.8批量修改功能:Ctrl+心搏类型、T功能（修改误检为S和V的窦N），批量插入功能（漏搏心搏、房早未下传），心拍类型更多更细分：室性早搏、房性早搏、交界性早搏、房早未下传、差传、传导阻滞、起搏心搏、房性/交界性/室性逸搏

2.9通过完全分散的散点图能够快速的找到房颤房扑事件的起止位置早搏及逸搏事件在散点图上会表现出分次的特点，非常直观。

2.10 针对不同类型心搏的RR间期，挑选出相应的心电图片段进行修改，减少工作量，快速查出长RR间期事件，如房早未下传、逸搏事件、漏搏事件

2.11 不同的心搏对应不同颜色的散点，通过散点的分布特征，可选择散点筛选出相应的片段图进行编辑

输液泵：
1、具备内扣提手方便转运

2、安全防护可靠，防护类型：CFⅠ、IP34、IEC60601-1-2/YY0505、主副CPU性能更稳；

3、压力报警阈值至少3档可调；

4、阻塞回撤功能：当管路阻塞报警时，自动回撤管路压力，避免意外丸剂量伤害患者；

5、防重力自由流功能：泵门打开时，防自由流夹自动关闭，防止液体任意流出；

6、双重气泡探测：超声气泡探头，可探测≥50ul的单个气泡，单个气泡大小分50ul、100ul、250ul、500ul、800ul共5档可调，连续气泡监测功能：可以设置每小时0.1-4ml的累积气泡报警阀值，1小时内检测到的累积气泡体积≥设定的报警阈值触发报警；

7、自动键盘锁：ON/OFF，锁键盘时间1-5min可调；可打开或关闭此功能。

8、全挤压蠕动输注，精度≤±5%；

▲9、在线滴定功能：安全不中断输液而更改速率；

10、具备泵体防护膜：保护管路维持输液精度、防水防液防止交叉感染。

11、速率范围：0.1-1500ml/h, 递增：0.1ml； 

12、预置总量范围：0.1-9999ml，递增：0.1ml；

13、安装固定：可固定在输液支架上； 

14、快推“bolus”：0.1-1500ml/h，以0.1ml/h递增，同步显示给入的快推“bolus”量； KVO： 0.5ml/h；

15、对输液器无要求，可预存20种以上输液器品牌规格，可校准自定义输液器；屏幕不小于2.5”，同屏显示：速率、当前输液状态、累计量、电池容量、报警压力档位、报警信息 ； 

16、整机重量不超过1.6kg，主机自带提手，方便携带

17、低、中、高三级分层报警系统，并分别以声光提示，同时显示具体报警信息；

高级别:阻塞，完成、系统故障、滴速异常、电池耗尽、气泡、门开、KVO完成、空瓶；

中级别:系统异常，待机时间结束；

低级别:无操作、电池电量低、接近完成、网电源脱落、未安装输液管；

18、具有2种输液模式可选：速度模式、滴速模式；

19、电池工作时间≥4小时@25ml/h； 

20、供电：AC 100V-240V，50/60Hz，DC 10-16V；

21、RS232接口：数据传输、护士呼叫、DC连接；

22、导航式操作系统：简单易用上手快。
输注泵：

1.适用科室：全科；

2.注射速度：5ml注射器：0.0ml/h～100ml/h；10ml注射器：0.0ml/h～200ml/h；

20ml注射器：0.0ml/h～400ml/h；30ml注射器：0.0ml/h～600ml/h；

50ml注射器：0.0ml/h～1200ml/h；0.0ml/h～99.9ml/h，递增、递减量为0.1ml/h；100ml/h～1200ml/h，递增、递减量为1ml/h

3.快注速度：5ml注射器：100ml/h；10ml注射器：200ml/h；20ml注射器：400ml/h；

30ml注射器：600ml/h；50ml注射器：1200ml/h；

4.报警功能：延长管脱落、注射完成、即将推空、注射推空、注射阻塞、注射器脱落、推杆错位、市电中断、电池欠压、电池耗尽、停机超时、控制异常；

5.注射器规格：应用5、10、20、30、50/60毫升不同品牌注射器；

▲6.linkage模式：具有联动模式运行的双CPU控制的双通道注射泵,满足临床危重治疗连续给药模式的需要，减轻临床紧张的工作量；

▲7.阻塞压力值可进行15档调节，特别适用于各重症监护室、新生儿科等，减少特殊用药输出血管外所带来的皮下组织坏死加重病情，提升静脉用药质量；独立菜单界面操作； 

▲8.延长管脱落报警功能, 在危重监护科室，面临复杂的医疗环境，减少延长管脱落带来的危险；

▲9.V型卡槽：确保了5 ml规格注射器的精准装卡；

10.声光文字报警，简洁中文提示报警处理方法，方便重症抢救及野战救护使用；

11.两种注射模式：流速—总量式、时间—总量式；可自动换算；

12.可存储十五种不同品牌注射器参数,有独立的注射器参数设置菜单；

▲13.推杆错位报警功能，时刻监控着应用状态，可最大限度保护病人安全；

14.注射量设置范围：0.0ml～9999ml；0.0ml～99.9ml：递增、递减量为0.1ml；100ml～9999ml：递增、递减量为1ml

15.注射量累计显示范围：0.00～9999ml；

16.注射时间累计显示范围：00:00～99:00h；

17.注射精度±2%

18.注射量与注射时间显示及自动换算

19.在注射过程中抢救病人不需停机改变注射速度，注射泵运行中根据临床需要实时调整注射速度功能；
20.型号自动识别及对注射器品牌进行显示和设定；

21.键盘数据及字母输入方式，可进行字母和数字设置；

22.大的LCD显示屏，所有信息清晰明了,智能的双CPU监控；

23.KVO速度功能；

24.注射运行前快排功能；

25.外部监控：具有护士呼叫功能；

26.电源：a.c.100V-240V 50Hz/60 Hz   d.c.12V；

27.内部电池：内置镍氢电池，完全充电30个小时后,5ml/h注射速度时可使用6小时以上；电池欠压报警时间≥30Min；电池耗尽报警时间≥3Min；
28.操作条件：环境温度+5℃～+40℃；相对湿度20%～90%；大气压力86.0kPa～106.0kPa；

29.运输和贮存条件：温度：-20℃～+55℃；相对湿度：≤93%；

30.功耗：≤35VA；

31.整机重量：≤4.2kg；

32.安全分类：I类内部电源的CF普通设备；

33.IP等级：IPX4属防溅水设备；

34.外形尺寸：约300mm×150mm×200mm（长×宽×高）。

心电监护仪：

1、便携式一体化监护仪，可用于监护成人,儿童,新生儿患者；整机通过CE认证、SFDA认证；主机带电池和记录仪重量≤3.6 kg。

2、≥9寸彩色LED显示，彩色高分辨率达800*600，≥7通道波形显示，可选配触摸屏。

3、标准配置可监测心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏和体温。

4、标配3/5导心电测量，心电和呼吸采用全球领先ASIC芯片技术，具备智能导联脱落监测功能，具备ECG多导同步分析功能。

5、可显示PI血氧灌注指数，有效反映血氧灌注情况，采用专利的抗干扰和弱灌注血氧技术。

6、NIBP可选择初始充气压力，提升测量的准确性和患者舒适性。

7、支持中/英文字符输入；具有掉电存储功能；具备Nurse Call报警功能。

8、具备360度报警灯；具备报警集中设置功能；具有三级声光报警，参数报警级别可调；具备≥3种计算功能。

9、可保存≥100小时的趋势数据；≥36小时全息波形回顾；≥90个报警事件；≥90个心律失常；≥900组NIBP测量的数据存储和回顾功能。

10、具备趋势共存界面、标准显示界面、大字体显示界面等多种显示界面。

11、具备他床观察功能，支持Wifi或有线联网至中央监护系统。

12、具备5种科室默认配置，另可存储5种自定义配置，支持U盘导入导出配置。

13、可升级3通道记录仪；可支持外接打印机A4打印。

14、整机无风扇设计，防水等级达到IPX1标准；产品使用材料通过UL安全认证。

脉动真空灭菌器：

1、适用范围：主要用于布类、器械、玻璃器皿、固体、液体、培养基等耐高温高湿物品，适用于医疗卫生单位、制药行业、食品行业、科研单位、安全实验室

2、内舱容积：有效容积≥360L

3、工作电源：～380V ，50HZ

4、温度、时间：115℃~138℃，灭菌时间40—50Min/Cycle

5、运行时间：标准循环≦55分钟

6、脉动次数：3次  0～99次可调 

7、灭菌温度：121℃和134℃，105～138℃可设

8、灭菌时间：121℃  20分钟， 134℃  5分钟，0～180分钟可设

9、干燥时间：10分钟， 0～180分钟可设

10、设计寿命：10年，提供相关证明文件

11、脉动次数：3次，0~99次可调

12、材质：灭菌内舱、门板采用SUS304不锈钢材质

13、真空泵：单极水环式真空泵，抽真空的时间短，效率高

14、检测标准：产品通过GB8599-2008《大型蒸汽灭菌器技术要求》最新国家标准省级监测

15、密封门：双扉机动门，新型结构实现前后“密封互锁”，此结构不但能使前后门安装连锁，而且还能使供应室无菌区和污染区的空气不能通过，实现了完全隔离

16、保温措施：夹套与内室温度自动控制，保证灭菌效果，采用非岩棉保温措施，最大程度降低能耗

17、蒸汽来源：内置蒸汽发生器

18、灭菌程序：设备设有织物灭菌、器械灭菌、液体灭菌、B-D测试、泄漏测试、干燥、自定义1.自定义2等灭菌程序供用户选择使用

19、操作系统：PLC控制：程序容量512K，数据容量512K(带电池备份)

具有信息管理与质量追溯系统电脑进行连接的接口，可实现自动传输数据给信息管理与质量追溯系统。支持网络协议，可通过网络远程操作维护

20、打印系统：可将灭菌过程中的灭菌时间、温度、压力、操作人员等各项参数自动打印出来，并可对打印记录长时间保存，以便于医院的追溯

21、灭菌程序：设备设有织物灭菌、器械灭菌、液体灭菌、B-D测试、泄漏测试、干燥、自定义1.自定义2等灭菌程序供用户选择使用

22、资质：产品具有注册证，产品软件拥有中国计算机软件著作权登记证书，具备压力容器设计许可资质、压力容器制造许可证、压力管道安装维修改造许可证，具备医疗器械生产许可证、消毒卫生企业生产许可证，具有省级以上检测部门提供的灭菌效果检验报告。

23、文件输出：设备运行的数据导出后自动生成为Excel文件格式，读取清晰，无需再处理，省时省力

24、耗材：产品相对应耗材具有和检测报告，能够提供与设备同品牌的快速生物阅读器，满足生物监测的需求。

电动排痰机：

1、入选国家中医药管理局“中医诊疗设备评估选型推荐品目（2011版第一批）”，提供国家中医

局文件为准。

2、适用范围：协助术后、体弱患者增强排除呼吸系统痰液等分泌物的能力，改善淤滞的肺部血液循环状况，预防、减少呼吸系统并发症的发生。

3、主要构成：由一台主机、一套传动系统和一套动力输出装置（即治疗头）等组成

4、结构形式：不可分拆的柜机推车式。

5、显示方式：液晶显示界面。

6、操作方式：一键飞梭的操作方式，所有功能的调节仅需通过对一个键施以旋转及按压动作即可全部完成，必需提供专利证书佐证。

7、输出路数：一路C型标准传动形式。

8、标准传动形式：动力头外径尺寸90mm，配备6种不同型号的治疗头。

9、传动动力头偏心距：3mm±0.5mm。

▲10、伺服系统：具有动力补偿特性，动力补偿能力≥3Hz。

11、工作模式：手动模式和自动程序模式。

12、手动模式频率范围：10Hz～60Hz，频率连续可调，步距为1Hz。

13、手动模式定时范围：1min-60min，连续可调，步距1min。

14、自动程序模式：共有四种自动程序模式。

15、自动模式定时范围：5min、10min、15min、20min。

▲16、电磁兼容性：治疗仪电磁兼容性能应符合YY0505-2012 的相关要求。

  17、CMD颁发的、针对本产品的ISO13485和ISO9001《质量管理体系认证证书》

▲18、具有自主知识产权的软件著作权（包括：计算机软件著作权登记证书、软件产品登记证书）

电脑疼痛治疗仪：

1、额定输入功率：170VA。

2、两路输出：一路点状输出，一路球状输出，可以同步输出或者一路输出

3、治疗仪辐射器尺寸：

a）点状辐射器长160mm，允差±5mm，外径30mm，允差±2mm

b）点状辐射器连接线长1080mm，允差±10%

c）点状辐射器支架长740mm，允差±10％

d）球状辐射器口直径为165mm，允差±5％

4、治疗仪输出光波长

a) 点状辐射器输出光波长810nm，允差±5％

b) 球状辐射器输出光波长范围690nm～940nm，允差±5％

5、治疗仪输出光功率：允差±20%

a）球状辐射器波长为690nm～940nm的输出功率为3～25档可调，级差1档。

b）点状辐射器波长为810nm的输出功率设定范围为0～500mW连续可调，单按按键级差1mW，长按按键级差10mW。

6、治疗仪上有输出光功率显示计（球状辐射器除外），显示值与实际输出功率允差±20％

7、治疗仪上有定时控制装置，定时范围在0～99min可调，级差1min，定时器显示误差±10％

8、输出光功率不稳定度±5%

9、治疗仪配有钥匙开关，顺时针方向旋转90°，才可以启动治疗仪

10、治疗仪配有紧急激光终止器，当需要立即停止激光输出时，可以马上按下终止器按钮，就可终止激光输出

11、产品外形尺寸（长×宽×高）：约295mm×440mm×850mm,允差±20mm

12、液晶显示参数一目了然，集球状与点状输出于一体，使用更方便

13、优选特定波长光谱，生物效应显著，通过档位选择照射深度和强度，确保临床治疗有效性

14、点状辐射器和球状辐射器设计，使治疗时更加贴近临床部位照射

脑功能（障碍）治疗仪：

1、主要构成：主机、磁治疗帽、治疗主电极和治疗辅电极组成

2、结构形式：柜机推车式；

3、显示及按键方式：≥2个触摸大屏分别独立显示及触摸式操作

4、输出路（线）数：至少8路

5、定时功能：1-99min可调

6、磁疗部分

6.1、治疗强度：3-30mT

6.2、微振功能：至少分四档可调，振频：0-10Hz；振幅：0-30V

7、电疗部分

7.1、主频谱：≤20KHz

7.2、主电极：输出开路的最大电压峰值：＜50V；输出最大电流：≦30mA，可调

7.3、辅电极：输出开路的最大电压峰值：＜150V；输出最大电流：≦100mA，可调

8、治疗功能要求：至少同时具备交变电磁场治疗帽、仿真生物电刺激小脑顶核（乳突穴）及仿真生物电刺激肢体肌肉神经系统三种功能

成人心理评估软件（配台车和电脑）：

1、成人康复心理测验系统在原有基础上增加已登记病人信息修改，有利于之前病患下次康复训练使用。

2、成人康复心理测验系统包括病历管理、诊断筛选、康复训练、存盘记录、系统简介。

3、可以查看及修改病人病历。

4、采用通过专利新型电脑台车装置，并配备电脑。

5、软件系统配有自动存盘恢复数据功能。

6、多媒体真人发音。

7、报告输出多样性，生成的自动报告和剖面图，以WORD文本样式显示，可直接进行文字输入、编辑修改重新排版等，同时，提供了文本、带剖面图及彩色等多种打印选择。

8、电脑配置清单

CPU：amd1.4双核；内存：2G；硬盘：500G；驱动DVD；19寸液晶显示器

中药熏蒸机：

1、电源电压：交流电压220V，频率50Hz           

2、额定输入功率：2300VA

3、外形尺寸：长780mm，宽640mm，高1250mm

4、预加热时间：≤15min(水量适中1.8L)

5、功率调节：1-6档可调

6、▲喷头水平旋转角度360°，喷头上下旋转角度110°，喷杆横向调节角度110°

7、工作时间：1-99min

8、▲设置预热温度，70-99℃可调

9、运行模式：连续运行

10、单锅最大加液量为3L（实际可达到4L）

11、微电脑控制操作系统，7寸电容触控

12、▲双锅双控双喷头的，双路独立控制，可以同时治疗两个病人

13、加热锅300℃温控保护，双重防止干烧设计

14、耐高温熏蒸罩，保证熏蒸安全距离

15、吸水绑带设计，防止喷头滴水

16、具有自动漏电保护、自动防干烧

17、▲红外测温技术，在熏蒸过程中实时监测皮肤表面温度，防止烫伤

18、电动控制废液的排放

19、具有三维立体喷头旋转方向

20、隐藏式的加热

21、配有专门的蒸馏水回收

三、采购项目商务要求：

1.供货要求：货物为本次招标前原制造商制造的非淘汰类全新产品整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。应附关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等，设备使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。进口产品必须具备原产地证明和检验检疫局的检验证明及合法进货渠道证明。                    

2.经验要求：列出同类项目近三年业绩介绍，业绩是必须以投标人名义的项目。                                    

3.报价要求：报价应包括供货方设计、安装、随机零配件、标配工具、运输保险、调试、培训、质保期服务、各项税费及合同实施过程中不可预见费用等。            

4.完工期：合同签订后60日内通过验收并交付使用。

5.交货地点：采购人指定地点。                

6.质保期（服务期）：货物保修期一年，保修期内，出现故障，须派出技术工程师到达现场处理故障，并承担一切费用。
7.验收要求：交付验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合采购文件和响应承诺的配置、参数及各项要求；③货物来源国官方标准。

8.售后服务：

⑴按厂家承诺进行；⑵免费送货上门，免费安装调试合格。须派出有相应资格的技术工程师到现场负责设备安装调试，直至正常使用；⑶接故障通知2小时内给予答复，12小时内到达现场提供服务（保修期内为免费服务），提供终身维护和保养服务。⑷提供免费培训计划，直至操作人员正常使用。         

9.付款方式：

⑴采购人、中标人共同协商，以合同签订为准。 

⑵付款方式：采用支票、银行汇付（含电汇）等形式。

⑶款项支付时，卖方同时向买方提供相应金额的正式发票。

第三部分

投 标 人 须 知
投标人须知
一、说  明

1．适用范围

1.1本招标文件适用于本投标邀请中所述项目的政府采购。

2. 定义

2.1 “采购人”是指：揭阳市揭东区中医医院。

2.2 “监管部门”是指：揭阳市揭东区财政局。

2.3“政府采购代理机构”是指：广东泽盛咨询有限公司。

2.4“招标采购单位”是指：采购人，政府采购代理机构。

2.5合格的投标人 

1) 符合《政府采购法》第二十二条规定的供应商。

2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

3）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

4) 符合招标文件规定的资格要求及特殊条件要求。

2.6 “中标人”是指经法定程序确定并授予合同的投标人。

3. 合格的货物和服务

3.1 “货物”是指投标人制造或组织符合招标文件要求的货物等。招标文件中没有提及招标货物来源地的，根据《政府采购法》的相关规定均应是本国货物，优先采购节能、环保产品。投标的货物必须是其合法生产的符合国家有关标准要求的货物，并满足政府招标文件规定的规格、参数、质量、价格、有效期、售后服务等要求。

3.2 根据财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》【财库〔2019〕9号】，依据财政部、发展改革委、生态环境部发布的品目清单（最新一期）属于政府强制采购节能产品、环境标志产品的，供应商必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，否则，视为无效投标。

★投标供应商报价的产品如涉及：台式计算机，便携式计算机，平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，液晶显示器，制冷压缩机，空调机组，专用制冷、空调设备，镇流器，空调机，电热水器，普通照明用双端荧光灯，电视设备，视频设备，便器，水嘴等产品为政府强制采购节能产品，供应商必须按照上述要求提供资料。

3.3 “服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象,其中包括：投标人须承担的运输、安装、技术支持、培训以及招标文件规定的其它服务。

4．投标费用

4.1 投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，政府采购代理机构和采购人均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标向中标人收取的中标服务费。

中标供应商在收取《中标通知书》时应向采购代理机构交纳中标服务费，收费金额按差额定率累进法计算，具体收费标准按下表计算:

	                  费率

中标金额（万元）
	货物

	100以下
	1.5%

	100－500
	1.1%

	500-1000
	0.8%


例如：某货物中标金额为400万元，计算中标代理服务费收费额如下：

100万元×1.5％＝1.5万元

（400－100）万元×1.1％＝3.3万元

合计收费＝1.5＋3.3＝4.8万元

中标服务费以人民币支付。

中标服务费支付方式：一次性以电汇、支票或现金等形式支付。

中标服务费不在报价中单列。

报价人如果不按规定交纳中标服务费，采购代理机构将在中标人的报价保证金中抵扣服务费。

二、招标文件

5. 招标文件的构成

5.1招标文件由下列文件以及在招标过程中发出的修正和补充文件组成：

1) 投标邀请书

2) 采购项目内容

3) 投标人须知

4) 合同书格式

5) 投标文件格式 

6) 在招标过程中由招标采购单位发出的修正和补充文件等

5.2投标人应认真阅读、并充分理解招标文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等。）。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标没有对招标文件在各方面都做出实质性响应是投标人的风险，有可能导致其投标被拒绝，或被认定为无效投标或被确定为投标无效。
6. 招标文件的澄清

6.1任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应以书面形式在投标截止时间十五日以前通知招标采购单位。招标采购单位将组织采购人对投标人所要求澄清的内容均以书面形式予以答复。必要时，招标采购单位将组织相关专家召开答疑会，并将会议内容以书面的形式发给每个购买招标文件的潜在投标人（答复中不包括问题的来源）。

6.2投标人在规定的时间内未对招标文件澄清或提出疑问的，招标采购单位将视其为无异议。对招标文件中描述有歧意或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

7. 招标文件的修改

7.l在投标截止时间十五日以前，无论出于何种原因，招标采购单位可主动地或在解答投标人提出的疑问时对招标文件进行修改。

7.2修改后的内容是招标文件的组成部分，将以书面形式通知所有购买招标文件的潜在投标人，并对潜在投标人具有约束力。潜在投标人在收到上述通知后，应立即以书面形式向招标采购单位确认。

7.3为使投标人准备投标时有充足时间对招标文件的修改部分进行研究，招标采购单位可适当推迟投标截止期，但应在投标截止时间三日前发布公告并书面通知所有购买招标文件的潜在投标人。

三、投标文件的编制和数量

8．投标的语言

8.1投标人提交的投标文件以及投标人与招标采购单位就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标人提交的支持文件或印刷的资料可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件的修改内容时以中文翻译本为准。对中文翻译有异议的，以权威机构的译本为准。

9．投标文件的构成应符合法律法规及招标文件的要求。

10. 投标文件编制

10.1投标人对招标文件中多个包（组）进行投标的，其投标文件的编制应按每个包（组）的要求分别装订和封装。投标人应当对投标文件进行装订，对未经装订的投标文件可能发生的文件散落或缺损，由此产生的后果由投标人承担。

10.2投标人应完整、真实、准确的填写招标文件中规定的所有内容。

10.3投标人必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受招标采购单位及政府采购监督管理部门等对其中任何资料进行核实的要求。投标人必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

10.4如果因为投标人投标文件填报的内容不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，由此造成的后果，其责任由投标人承担。

11. 投标报价

11.1投标人所提供的货物和服务均应以人民币报价，若同时以人民币及外币报价的，以人民币报价为准。

11.2投标人应按照“第二部分” 采购项目技术规格、参数及要求”规定的内容、责任范围以及合同条款进行报价。并按《开标一览表》和《投标明细报价表》确定的格式报出分项价格和总价。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评标时不予核减。投标总价中也不得缺漏招标文件所要求的内容，否则，其投标将可能被视为无效投标或确定为投标无效。

11.3《投标明细报价表》填写时应响应下列要求：

1) 对于报价免费的项目必须标明“免费”；

2) 所有根据合同或其它原因应由投标人支付的税款和其它应交纳的费用都要包括在投标人提交的投标价格中；

3) 应包含货物运至最终目的地的运输、保险和伴随货物服务的其他所有费用。

11.4每一种规格的货物只允许有一个报价，否则将被视为无效投标。

12. 备选方案

12.1只允许投标人有一个投标方案，否则将被视为无效投标。（招标文件允许有备选方案的除外）

13. 联合体投标

13.1本项目不接受联合体投标。

14. 投标人资格证明文件

14.1投标人应按招标文件的要求，提交证明其有资格参加投标和中标后有履行合同能力的文件，并作为其投标文件的组成部分，包括但不限于下列文件：

1) 投标人必须具有健全稳定的组织机构，具备履行合同所需的人力、财力、物力和技术（包括设计、生产和服务等）能力，并提供相关证明文件；

2）投标人应按要求提供有关证明其信誉、资格的文件复印件或其他证明文件（包括经过年审合格的营业执照、税务登记证、组织机构代码及其他有关经营、安装资质证书、生产许可证（仅适用于国内制造商）等）；

3）如果招标文件要求，投标人提供的主要货物不是投标人自己制造的，投标人应得到货物制造商同意其代理或在本次投标中提供该货物的有效授权（提供有效的代理证书或按招标文件提供的格式出具授权函）；

4）如果招标文件有特别注明允许联合体投标，联合体投标的必须按照招标文件规定提供联合体共同投标协议书，联合体各方并就该项目向采购人负责有连带的和各自的法律责任；

5）如果招标文件有特别注明允许、且投标人拟将本招标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成（分包）的，投标人应在投标文件中载明，并按要求提交证明分包人合格的文件，且分包人不得再分包。

如果投标人中标并将项目分包，其就分包项目向采购人负责，分包人就分包项目承担连带责任。 

14.2资格证明文件必须真实有效，复印件必须加盖单位印章。

15. 证明投标标的的合格性和符合招标文件规定的文件：

15.1投标人应提交证明其拟提供的货物及相关服务符合招标文件规定的文件，包括投标报价表中对货物原产地的说明，并作为其投标文件的一部分。

15.2证明货物及相关服务与招标文件的要求相一致的文件，可以是文字资料、图纸、数据和实物，包括如下：

1）货物的型号、规格；

2）货物主要技术指标和性能的详细说明（提供有关部门出具的检验报告，如果招标文件有要求的话）；

3）详细的合同项下提供货物及相关服务的执行时间表及其实施措施，明确标注出影响合同执行的关键时间及因素；

4）采购人在正常、连续地使用货物所必需的备品备件、专用工具的清单，包括其货源及现行价格；

5）对照招标文件要求的技术规格，投标人逐条说明所提供的货物及相关服务已对招标文件中的技术规格作出了实质性的响应；或申明与技术规格条文的偏差和例外。特别是对于有具体参数要求的指标，投标人必须提供所投货物的具体参数值。

15.3按招标文件要求提供行政主管部门或行业协会授予的经销许可证；

16. 投标保证金

16.1投标人必须按招标文件规定的金额和期限提交投标保证金：包1：人民币柒万捌仟元整（￥78,000.00元）包2：人民币贰万壹仟元整（￥21,000.00元），并作为其投标文件的一部分。
16.2投标保证金交纳形式和时间：         

1）通过电汇、银行转账、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。
收款人：广东泽盛咨询有限公司

账号：2019002719200063628

开户银行：中国工商银行股份有限公司揭阳东山支行

财务联系人：陈小姐

财务联系电话：0663-3599090
[递交投标保证金请注明：项目编号445221-202009-146005-0001包号：  ]

2）投标保证金作为供应商投标的组成部分，与投标文件一同递交。

16.3凡未按规定交纳投标保证金的投标，为无效投标。

16.4如无质疑或投诉，未中标的投标人保证金，在中标通知书发出后五个工作日内不计利息原额退还；如有质疑或投诉，将在质疑和投诉处理完毕后不计利息原额退还。

16.5中标人的投标保证金,在中标人与采购人签订采购合同后5个工作日内不计利息原额退还。

16.6有下列情形之一的，投标保证金将被依法没收并上缴同级国库：

1) 中标后无正当理由放弃中标或不与采购人签订合同的；

2) 将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，违反招标文件规定，将中标项目分包给他人的。

17. 投标的截止期 

17.1 投标的截止时点为2020年11月3日下午14：30（北京时间），超过截止时点后的投标为无效投标。

18. 投标文件的数量和签署

18.1 投标人应编制投标文件一式六份，其中正本一份和副本五份，投标文件的副本可采用正本的复印件。每套投标文件须清楚地标明“正本”、“副本”。若副本与正本不符，以正本为准。

18.2 投标文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由法定代表人/负责人或经其正式授权的代表签字。授权代表须出具书面授权证明，其《法定代表人/负责人授权书》应附在投标文件中。

18.3 投标文件中的任何重要的插字、涂改和增删，必须由法定代表人/负责人或经其正式授权的代表在旁边签章或签字才有效。

四、投标文件的递交

19. 投标文件的密封和标记

19.1 为方便开标时唱标，投标人应将《投标一览表》一份单独密封提交，并在信封上清晰标明“投标一览表”字样。投标人应将投标文件正本和所有的副本分别单独密封包装，并在外包装上清晰标明“正本”、“副本”字样。

19.2 信封或外包装上应当注明采购项目名称、采购项目编号和“在（招标文件中规定的开标日期和时点）之前不得启封”的字样，封口处应加盖投标人印章。

19.3如果未按要求密封和标记，招标采购单位对误投或提前启封概不负责。

20. 投标文件的修改、撤回及有效期

20.1投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知招标采购单位。补充、修改的内容应当按招标文件要求签署、盖章，并作为投标文件的组成部分。在投标截止时点之后，投标人不得对其投标文件做任何修改和补充。

20.2 投标人在递交投标文件后，可以撤回其投标，但投标人必须在规定的投标截止时点前以书面形式告知招标采购单位。

20.3投标文件应在投标截止日后  60 天内有效。

20.4投标人所提交的投标文件在评标结束后，无论中标与否都不退还。
五、开标、评标定标

21. 开标

21.1 招标采购单位在《投标邀请书》中规定的日期、时间和地点组织公开开标。开标时原则上应当有采购人代表和投标人代表参加。参加开标的代表应签到以证明其出席。

21.2开标时，由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况，也可以由招标采购单位委托的机构检查并见证，经确认无误后由招标工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标价格、价格折扣、投标文件的其他主要内容和招标文件允许提供的备选投标方案。

21.3 招标采购单位做好开标记录，开标记录由各投标人签字确认。

21.4采购人及采购代理机构依法对投标人的资格进行审查。

21.4.1在资格性审查时，如发现下列情形之一的，投标文件将确定为无效投标：
1）不具备招标文件中规定资格要求的；

2）投标函、法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书不符合招标文件要求的；

3）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中有重大违法记录的；

21.4.2采购人及采购代理机构对各投标人进行资格性审查过程中，对初步被认定为资格性审查不合格者应实行及时告知，由采购人或采购代理机构将意见现场及时告知投标当事人，以让其核证、澄清事实。
21.4.3合格投标人不足3家的，不得评标，作废标处理。
22. 评标委员会的组成和评标方法

22.1 评标由招标采购单位依照政府采购法律、法规、规章、政策的规定，组建的评标委员会负责。评标委员会成员由采购人代表和（技术、经济等）方面的评审专家组成，采购人代表人数、专家人数及专业构成按政府采购规定确定。评标委员会成员依法从政府采购专家库中随机抽取。

22.2 评标委员会将按照招标文件确定的评标方法进行评标。评标委员会对投标文件的评审分为符合性检查和商务评议、技术评议、价格评议。

22.3 本次评标采用（综合评分法）方法，具体见本部分“九 评标方法、步骤及标准”。

23. 投标文件的符合性检查

23.1 评标委员会对大小写金额不一致、单价汇总与总价不一致的，按以下方法更正：

    （一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

　　（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

　　（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

　　（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

    同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。如果投标人不接受对其错误的更正，其投标将被视为无效投标或确定为投标无效。

23.2 评标委员会将依法审查投标文件是否完整、总体编排是否有序、文件签署是否合格、投标人是否提交了投标保证金等。

23.3 在详细评标之前，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标文件应该是与招标文件要求的关键条款、条件和规格相符没有实质偏离的投标文件。评标委员会决定投标文件的响应程度只依据投标文件本身的真实无误的内容，而不依据外部的证据。但投标文件有不真实、不正确内容的除外。

23.4 投标人有下列情形之一的，其投标将被视为无效投标：

    实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离从而使其投标文件成为实质上响应的投标。

23.4.1 在符合性检查时，如发现下列情形之一的，投标文件将确定为无效投标：

1）投标总金额超过本项目采购预算的；

2）未按照招标文件规定提交投标保证金的；

3）投标有效期不足的；

4）未按照招标文件规定要求签署、盖章的；

5）投标报价明显低于其他投标人的报价且不能证明其报价合理性的；

6）投标文件对招标文件的实质性技术与商务（即标注★号条款）产生负偏离的；

7）招标文件中规定的被视为无效投标的其它条款的。

23.4.2评标委员会对各投标人进行符合性审查过程中，对初步被认定为符合性审查不合格或无效投标者应实行及时告知，由评标委员会主任或采购人代表将集体意见现场及时告知投标当事人，以让其核证、澄清事实。

24. 投标文件的澄清

24.1 评标期间，对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会专家签字）要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正，但不得允许投标人对投标报价等实质性内容做任何更改。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。有关澄清的答复均应由投标人的法定代表人/负责人或授权代表签字的书面形式作出。

24.2 投标人的澄清文件是其投标文件的组成部分。

25. 投标的评价

25.1 评标委员会只对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。

26. 授标

26.1 评标委员会按照招标文件确定的评标方法、步骤、标准，对投标文件进行评审，提出书面评标报告，按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人名单。

26.2 采购人在收到评标报告后的法定时间内，按照评标报告中推荐的中标候选人顺序确定中标人，也可以事先授权评标委员会直接确定中标人。

26.3 中标人确定后，招标采购单位将在政府采购监督管理部门指定的媒体上发布中标公告，并向中标人发出《中标通知书》，《中标通知书》对中标人和采购人具有同等法律效力。

27替补候选人的设定与使用。

根据广东省实施《中华人民共和国政府采购法》办法第四十四条规定，中标、成交供应商放弃中标、成交或者中标、成交资格被依法确认无效的，采购人可以按照排序从其他中标、成交侯选供应商中确定中标、成交供应商，没有其他中标、成交侯选供应商的，应当重新组织采购活动。 

六、质疑

28.质疑提出  

28.1供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。针对同一采购程序环节的质疑供应商必须在法定质疑期内一次性提出，否则，采购人、采购代理机构不予受理。

28.2提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

28.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

　　（一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

　　（二）质疑项目的名称、编号；

　　（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

　　（四）事实依据；

　　（五）必要的法律依据；

　　（六）提出质疑的日期。

　　供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

28.4供应商可以委托代理人进行质疑。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

　　代理人提出质疑的，应当提交供应商签署的授权委托书。

29.质疑答复

29.1采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

30.接收质疑函地址和联系方式

地址：揭阳市榕城区揭阳大道以东、东升路以北富源汇1302号（广东泽盛咨询有限公司） 

联系电话：0663-3322666
传真：0663-3299090
七、 合同的订立和履行

31. 合同的订立

31.1  采购人与中标供应商自中标通知书发出之日起三十日内，按招标文件要求和中标人投标文件承诺签订政府采购合同，但不得超出招标文件和中标人投标文件的范围、也不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

31.2 签订政府采购合同后2个工作日内，采购人应将政府采购合同在政府采购指定网站备案。

32. 合同的履行

32.1政府采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。政府采购合同需要变更的，采购人应将有关合同变更内容，以书面形式报政府采购监督管理机关备案；因特殊情况需要中止或终止合同的，采购人应将中止或终止合同的理由以及相应措施，以书面形式报政府采购监督管理机关备案。

32.2 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商签订补充合同，但所补充合同的采购金额不得超过原采购金额的百分之十。签订补充合同的必须按照31.2条的规定备案     

八、适用法律

33. 采购人、政府采购代理机构及投标人的一切招标投标活动均适用《政府采购法》及其配套的法规、规章、政策。工程类项目适用《中华人民共和国招标投标法》及其配套的法规、规章、政策。

九  评标方法、步骤及标准

根据《政府采购法》的相关规定确定以下评标方法、步骤及标准：

34.评标方法
本次评标采用综合评分法，即是指在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为中标候选人的评标方法。

综合评分的主要因素是：价格、技术、财务状况、信誉、业绩、服务、对招标文件的响应程度，以及相应的比重或权值等。

35.评标步骤

评标委员会对投标文件的评审分为符合性检查、比较与评价： 

（一）符合性检查；
1、评标委员会对投标文件的符合性进行评审，只有对招标文件作出实质性响应的投标文件才能通过符合性评审。评标委员会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻找外部的证据。对是否实质性响应招标文件的要求有争议的投标，评标委员会将以记名方式表决，得票超过半数的投标人有资格进入下一阶段的评审，否则将被淘汰。

2、投标人数必须达到3家，否则作废标处理。 提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

　　非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

3、无效投标的认定按本招标文件23.4.1条款的规定执行。

（二）比较与评价

1.商务评价；评标委员会就投标人对商务要求的响应程度、履约能力、销售业绩、制造商信誉、售后服务承诺等因素进行打分；

2.技术评价 ；评标委员会就投标人对技术要求的响应程度、产品技术水平、产品的可靠性及稳定性、售后服务、技术服务能力、安装维修的便利性等因素进行打分；

评标委员会将依据招标文件第二部分的“采购项目技术规格、参数及要求”逐条进行评审。

3.价格评估；

3.1根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的有关规定，按以下原则处理：

1）对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业（监狱企业视同小型、微型企业，监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位视同小型、微型企业，残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》。监狱企业、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。）产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

2）大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体2%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

3.2对属于优先采购品目清单的节能、环保标志的产品的价格给予2%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

3.3将评标委员会评审后的所有投标人的评标价格，取满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价作为评标基准价，其价格分为满分，其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值×100.

3.4评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
3.5投标报价有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

（五）对投标货物的关键、主要设备，投标人报价漏项的，作非响应性投标处理；

采购人需要的服务和附带备品、配件所需的费用，如果投标人是另外单独报价的话，评标时计入投标报价总价。 

4.综合比较与评价。

技术、商务及价格权重分配

	评分项目
	技术评分
	商务评分
	价格评分

	权    重
	50%
	20%
	30%


评标总得分=F1＋F2＋……+Fn

F1、F2、……Fn分别为各项评分因素的得分；

A1、A2、……An分别为各项评分因素所占的权重（A1+A2+……+An=1）

根据上述技术、商务及价格综合评价的权重分配计算进入详细评审的各投标人的综合得分，并按得分从高到低排名。综合得分相同的优先排列顺序如下 ：1）投标报价由低者；2)技术得分高者。综合得分最高的投标人为第一中标候选供应商，综合得分次高的投标人为第二中标候选供应商。

（三）推荐中标候选供应商名单·

评标委员会将出具评标报告，并按招标文件的规定推荐第一、第二中标候选人。

36.评标标准（经具有法人资格的总公司授权以分支机构名义参加投标的投标人，其总公司及分支机构具有评分项相关证明文件的，该投标人即可得分）
评分标准： 

1、技术评分

	序号
	评分项目
	评分参考及范围
	分值

	1
	技术响应
	完全满足采购项目技术要求的得满分，每项负偏离扣1分 ，带▲号每项负偏离扣2分 ，扣完为止。 
	30

	2
	技术先进性
	1、技术水平在同类产品中领先，技术性能明显优于同类产品，应用广泛得5分；

2、技术水平在同类产品中属于中等，性能一般，应用一般得3分；

3、技术水平在同类产品中较落后，性能较差，较少或未得到应用得1分。
	5

	3
	货物配置、选型的合理性、成熟可靠性
	1、所投货物配置、选型的合理性高、性能稳定性高、成熟可靠性强的得5分；

2、所投货物配置、选型较合理性、具有一定的稳定性、可靠性的得3分；

3、所投货物配置、选型、性能稳定性、可靠性一般的得1分。
	5

	4
	安装调试
	根据技术方案安装调试及验收方案具体、详细、可行，有利于项目实施等情况综合评价。

1、方案详细、合理，可操作性强，符合本项目需求的得10分；
2、方案基本合理，可操作，基本符合本项目需求的得7分；
3、方案一般，可操作性一般的得4分；
4、方案不全面的得2分。
	10

	合计
	50


2、商务评分
	序号
	评分项目
	评分参考及范围
	分值

	1
	商务响应
	完全满足采购项目商务要求的得满分，每项负偏离扣1分，扣完为止。
	4

	2
	售后服务
	根据各投标人的售后服务及培训计划，包括维修响应时间、服务范围、售后服务人员、应急处理方案等综合评价。
1、方案详细、合理，可操作性强，符合本项目需求的得8分；
2、方案基本合理，可操作，基本符合本项目需求的得5分；
3、方案一般，可操作性一般的得2分；
4、方案不全面的得1分。
	8

	3
	经营业绩
	投标人近3年有类似项目每个2分（须提供中标通知书或合同复印件，不能提供的不得分）。4个或以上此项得满分。
	8

	合计
	20


第四部分

合 同 书 格 式
合同书格式（货物类）

市（县、区）政府采购

合 同 书

（货物类）

	采购编号：                                     

	

	项目名称：                           

	


注：本合同仅为合同的参考文本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订。

甲    方：                   

电    话：           　   传  真：           地  址：

乙    方：                    


电    话：                传  真：           地  址：   

项目名称：                                   采购编号：               

    根据               项目的采购结果，按照《中华人民共和国政府采购法》、《合同法》               的规定，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同如下。

货物内容 

	序号
	商品名称
	品牌、规格型号、配置（性能参数）
	产地
	数量
	单价(元)
	金额(元)

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	  合计总额：￥       元；    大写：         


合同总额包括乙方设计、安装、随机零配件、标配工具、运输保险、调试、培训、质保期服务、各项税费及合同实施过程中不可预见费用等。

注：货物名称内容必须与投标文件中货物名称内容一致。

二、合同金额

合同金额为（大写）：_________________元（￥_______________元）人民币。

三、设备要求

1.货物为本次招标/谈判前原制造商制造的非淘汰类全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

2.交付验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合采购文件和响应承诺配置、参数及各项要求；③货物来源国官方标准。    

3.进口产品必须具备原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明。

4.货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。

5.乙方应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给甲方，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

四、交货期、交货方式及交货地点

1.交货期：

2.交货方式：

3.交货地点： 

五、付款方式

由甲方按下列程序付款：

1.预付款：签订合同后，支付合同总价的      %。

2.设备安装调试结束，提交全部报告材料，调试完成并验收合格后，支付至合同金额的      %。

3.从验收合格之日起，正常使用     个月后，支付合同总价的    ％。

六、质保期及售后服务要求

1.本合同的质量保证期（简称“质保期”）为     年，质保期内乙方对所供货物实行包修、包换、包退、包维护保养，期满后可同时提供终身 (免费/有偿) 维修保养服务。

2.质保期内，如设备或零部件因非人为因素出现故障而造成短期停用时，则质保期和免费维修期相应顺延。如停用时间累计超过60天则质保期重新计算。

3.对甲方的服务通知，乙方在接报后响应时间要求在1小时内，12小时内到达现场，48小时内处理完毕。若在48小时内仍未能有效解决，乙方须免费提供同档次的设备予甲方临时使用。

七、安装与调试:乙方必须依照采购文件的要求和报价文件的承诺，将设备、系统安装并调试至正常运行的最佳状态。
八、验收：

1）货物若有国家标准按照国家标准验收，若无国家标准按行业标准验收，为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。 

2）进口产品必须具备原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明。评审小组在各投标人的报价有限期内有权要求投标人提供进口货物的报关单。

3）货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随设备的附件必须齐全。

4）乙方应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给甲方，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

5）甲方组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由甲方承担；否则鉴定费由乙方承担。

九、违约责任与赔偿损失

1) 乙方交付的货物、工程/提供的服务不符合采购文件、报价文件或本合同规定的，甲方有权拒收，并且乙方须向甲方支付本合同总价5%的违约金。

2) 乙方未能按本合同规定的交货时间交付货物的/提供服务，从逾期之日起每日按本合同总价3‰的数额向甲方支付违约金；逾期半个月以上的，甲方有权终止合同，由此造成的甲方经济损失由乙方承担。

3) 甲方无正当理由拒收货物/接受服务，到期拒付货物/服务款项的，甲方向乙方偿付本合同总价的5%的违约金。甲方逾期付款，则每日按本合同总价的3‰向乙方偿付违约金。

4) 其它违约责任按《中华人民共和国合同法》处理。

十、争议的解决

1)合同执行过程中发生的任何争议，如双方不能通过友好协商解决，按相关法律法规处理。

十一、不可抗力：任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后1日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

十二、税费：在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

十三、其它

1) 本合同所有附件、采购文件、投标文件、中标通知书通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

2) 在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。

3) 如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。 

4) 除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

十四、合同生效：

1）本合同在甲乙双方法人代表/负责人或其授权代表签字盖章后生效。

2）合同一式    份。甲乙双方各执    份，政府采购代理机构执一份。

甲方（盖章）：                         乙方（盖章）：

代表：                                 代表： 

签定地点：

签定日期：        年     月    日             签定日期：        年     月     日    

开户名称：

银行帐号：

开 户 行：

政府采购代理机构登记备案（盖章）：

第五部分
投 标 文 件 格 式

投标文件（货物类）

货物类项目投标文件

一、  自查表

二、  资格性文件

三、  商务部分

四、  技术部分

五、  价格部分

注：1. 请投标供应商按照以下文件的要求格式、内容，顺序制作投标文件，并请编制目录及页码，否则可能将影响对投标文件的评价。

    2. 唱标信封另单独分装，按以下顺序装订：
       2.1开标一览表

     2.2投标保证金复印件

       2.3法定代表人/负责人授权书；

2.4被授权人身份证复印件
市（县、区）政府采购

投标文件
（正本/副本）

采购项目编号（包、组号）：                       
采购项目名称：                              
投标供应商名称：                

日期：             年      月      日
一、自查表

	1.1资格性/符合性自查表

	评审内容
	采购文件要求
	自查结论
	证明资料

	资格性检查
	投标函
	按对应格式文件填写、签署、盖章(原件)
	□通过  □不通过
	见投标文件第（）

页

	
	法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书
	按对应格式文件签署、盖章(原件)
	□通过  □不通过
	见投标文件第（）

页

	
	准入条件         

(关于资格的声明函)
	能独立承担民事责任，具有从事本项目的经营范围和能力。(副本复印件加盖公章)
	□通过  □不通过
	见投标文件第（）

页

	
	其他要求
	参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录
	□通过  □不通过
	见投标文件第（）

页

	符合性审查
	保证金（投标保证金交纳凭证）
	人民币     元整（￥     元）（转帐、汇款的提供复印件加盖公章，支票、汇票、银行保函、投标担保函以现场递交为依据）
	□通过  □不通过
	见投标文件第（）

页

	
	技术要求
	实质性响应标书中“★”号参数的技术要求
	□通过  □不通过
	见投标文件第（）

页

	
	商务要求
	实质性响应标书中“★”号参数的商务要求
	□通过  □不通过
	见投标文件第（）

页

	
	报价要求
	报价方案是唯一确定
	□通过  □不通过
	见投标文件第（）

页


注：以上材料将作为投标供应商合格性和有效性审核的重要内容之一，投标供应商必须严格按照其内容及序列要求在投标文件中对应如实提供，对缺漏和不符合项将会直接导致无效投标！在对应的□打“√”。

法定代表人/负责人（或其授权代表）签字：                   

投标供应商名称（签章）：                        

日期：   年   月   日

1.2评审项目投标资料表
	评审分项
	评审细则
	证明文件

	
	
	见投标文件第（）页

	
	
	见投标文件第（）页

	
	
	见投标文件第（）页

	
	
	见投标文件第（）页

	
	
	见投标文件第（）页

	
	
	见投标文件第（）页

	
	
	见投标文件第（）页

	
	
	见投标文件第（）页

	
	
	见投标文件第（）页

	
	
	见投标文件第（）页

	
	
	见投标文件第（）页

	
	
	见投标文件第（）页

	
	
	见投标文件第（）页

	
	
	见投标文件第（）页


法定代表人/负责人（或其授权代表）签字：                   

投标供应商名称（签章）：                        

日期：   年   月   日

二、资格性文件

2.1 投标函

（政府采购代理机构）：

依据贵方（采购项目名称、编号) 招标采购货物及服务的投标邀请，我方代表（姓名、职务）经正式授权并代表（投标供应商名称、地址）提交下述文件正本___份，副本   份。

1. 自查表；

2. 资格性文件；

3. 商务部分；

4. 技术部分；

5. 价格部分。

在此，我方声明如下：

1.同意并接受招标文件的各项要求，遵守招标文件中的各项规定，按招标文件的要求提供报价。

2.投标有效期为递交投标文件之日起60天，中标人投标有效期延至合同验收之日。

3.我方已经详细地阅读了全部招标文件及其附件，包括澄清及参考文件(如果有的话)。我方已完全清晰理解招标文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。

4.我方已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。

5.我方承诺在本次投标文件中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均为真实和准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份，否则，愿承担相应的后果和法律责任。

6.我方完全服从和尊重评委会所作的评定结果，同时清楚理解到报价最低并非意味着必定获得中标资格。

7.我方同意按招标文件规定向招标代理机构缴纳采购服务费。

投标供应商：                              

地址：                                   

传真：                               
电话：                                
电子邮件：                           
法定代表人/负责人（或其授权代表）签字：             

投标供应商名称(公章)：                   

开户银行：                           

帐号：                               

日期：                                   

2.2法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书

（1）法定代表人/负责人资格证明书

致：政府采购代理机构：

               同志，现任我单位          职务，为法定代表人（负责人），特此证明。

签发日期：           单位：           （盖章）

附：代表人性别：            年龄：           身份证号码：

联系电话：

营业执照号码：                       经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

进口物品经营许可证号码：

主营：

兼营：

说明：1.法定代表人（负责人）为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

      2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3.将此证明书提交对方作为合同附件。
  (为避免废标，请供应商务必提供本附件)


（2）法定代表人/负责人授权委托书

致：政府采购代理机构：

兹授权             同志，为我方签订经济合同及办理其他事务代理人，其权限是：

                                                   。

授权单位：          （盖章）     法定代表人/负责人              （签名或盖私章）

有效期限：至        年       月      日       签发日期：

附：代理人性别：        年龄：       职务：         身份证号码：

  联系电话：

营业执照号码：                         经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

进口物品经营许可证号码：

主营：

兼营：

说明：1.法定代表人（负责人）为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

      2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3.将此证明书提交对方作为合同附件。

4.授权权限：全权代表本公司参与上述采购项目的投标响应，负责提供与签署确认一切文书资料，以及向贵方递交的任何补充承诺。

5.有效期限：与本公司投标文件中标注的投标有效期相同，自本单位盖公章之日起生效。

6.投标签字代表为法定代表人/负责人，则本表不适用。


2．3投标保证金交纳凭证

（政府采购代理机构）：
    （投标人全称) 参加贵方组织的、采购项目编号为           的采购活动。按招标文件的规定，已通过（转帐、银行汇款、支票、银行汇票、银行保函、投标担保函等）形式交纳人民币（大写）  　　  元的投标保证金。

投标供应商名称：                     
投标供应商开户银行：                 
投标供应商银行帐号：                 

说明：1.上述要素供银行转账及银行汇款方式填写，其他形式可不填。其他方式以现场递交为依据。

2.上述要素的填写必须与银行转账或银行汇款凭证的要素一致，（政府采购代理机构）依据此凭证信息退还投标保证金。

法定代表人/负责人（或其授权代表）签字：                   

投标供应商名称（签章）：                        

日期：   年   月   日
附： 

	粘贴转帐或汇款的银行凭证复印件


注：1.投标供应商投标响应时，应当按招标文件要求交纳投标保证金。投标保证金可以采转帐、银行汇款、银行汇票、银行保函、投标担保函等形式交纳。

2.代理机构在中标通知书发出后五个工作日内凭投标供应商归还的投标保证金收据退还未中标供应商的投标保证金，在采购合同签订后五个工作日内退还中标供应商的投标保证金。

2．4关于资格的声明函

致：（政府采购代理机构）
关于贵方采购项目名称:____________采购项目编号：        包(组)号：            ）投标邀请，本单位愿意参加投标响应，并按招标文件要求提交所附资格文件且声明和保证如下：

一、我方是依法注册的单位，在法律上、财务上和运作上完全独立于（采购人名称）及广东泽盛咨询有限公司 ；

二、我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

  （一）具有独立承担民事责任的能力；

  （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

  （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

  （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

  （五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

  （六）法律、行政法规规定的其他条件。

   三、根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，本单位如为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，我方承诺不再参加该采购项目的其他采购活动。

   四、我方承诺单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

   五、我方提供本次招标文件中规定的货物及服务，并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的，并保证与原件一致。

1、营业执照副本或事业单位法人证书副本（提供三证合一或五证合一证书）；

2、开标日期前二年度内任一年度（若注册未满一年的，提供开标日期前的月或季度）财务报表或其基本开户行出具的资信证明； 

3、开标日期前半年内任一个月份缴纳社会保障资金证明；

4、开标日期前半年内任一个月份缴纳税收证明；

5、信用中国网站“信用信息”以及中国政府采购网“政府采购严重违法失信行为记录名单”查询结果打印页面；

6、医疗器械生产或经营（经营范围内）资格证书。
（相关证明文件附后）

    本单位承诺在本次招标采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我单位承担。

特此声明！

备注：1.本声明函必须提供且内容不得擅自修改，否则视为无效投标。

      2.本声明函如有虚假或与事实不符的，作无效投标处理。

法定代表人/负责人（或其授权代表）签字：                   
投标供应商名称（签章）：                        

日期：          年      月     日

三、商务部分

3.1投标供应商综合概况

一、投标供应商情况介绍表

	单位名称
	

	地址
	

	主管部门
	
	法人代表
	
	职务
	

	经济类型
	
	授权代表
	
	职务
	

	邮编
	
	电话
	
	传真
	

	单位简介及机构设置
	

	单位优势及特长
	

	单位概况
	注册资本
	万元
	占地面积
	M2

	
	职工总数
	人
	建筑面积
	M2

	
	资产情况
	净资产
	万元
	固定资产原值           万元

	
	
	负债
	万元
	固定资产净值           万元

	财务状况
	年度
	主营收入

（万元）
	收入总额

（万元）
	利润总额（万元）
	净利润（万元）
	资产负债率

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


注： 1) 投标供应商提供提供开标日期前二年度内任一年度财务报表的复印件（加盖公章）。

2）如投标供应商此表数据有虚假，一经查实，自行承担相关责任。
二、供货渠道与合作机构情况
	分项
	基 本 情 况
	联系人/联系电话/传真

	华南地区或

广东省总代理或中国总代理或生产厂家
	单位名称：

地    址：

销售负责人：
	Name:

Tel:

Fax:

	关键设备

合法来源渠道

（1）
	产品名称： 

制造/供应商：

生产地：            

经销总代理：

销售负责人：

产品介绍和报价的权威网站：

产品合法来源验证查询专线：

售后服务管理验证查询专线：
	Tel:

Fax:

	关键设备

合法来源渠道

（2）
	产品名称： 

制造/供应商：

生产地：            

经销总代理：

销售负责人：

产品介绍和报价的权威网站：

产品合法来源验证查询专线：

售后服务管理验证查询专线：
	Tel:

Fax:

	设在广东省内的

售后服务机构情况
	机构名称：

地    址：

负 责 人：

服务机构性质：企业自有 /委托代理
	Name:

Tel:

Fax:


三、同类项目业绩介绍

	序号
	客户名称
	项目名称及合同金额（万元）
	竣工时间
	联系人及电话

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


注：业绩是必须以投标供应商名义完成的项目。投标供应商必须提供合同复印件。

四、拟任执行管理及技术人员情况

	职责分工
	姓名
	现职务
	曾主持/参与的同类项目经历
	职称
	专业工龄
	联系电话/手机

	总负责人
	
	
	
	
	
	

	其他主要技术人员
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	
	


 五、履约进度计划表

	序号
	拟定时间安排
	计划完成的工作内容
	实施方建议或要求

	
	拟定  年  月   日
	签定合同并生效
	

	
	月   日—   月   日
	
	

	
	月   日—   月   日
	
	

	
	月   日—   月   日
	质保期
	


六、其它重要事项说明及承诺
(请扼要叙述)

法定代表人/负责人（或其授权代表）签字：                   
投标供应商名称（签章）：                        

日期：          年      月     日

3.2 DOCVARIABLE  商务条款响应表开始  \* MERGEFORMAT 

 DOCVARIABLE  商务条款响应表开始  \* MERGEFORMAT 商务条款响应表

（1）实质性响应商务条款（“★”项）响应表

	序号
	实质性响应商务条款要求
	是否响应
	偏离说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：1. 投标供应商必须对应招标文件“采购项目商务要求”的“★” 项内容逐条响应。如有缺漏，缺漏项视同不符合投标要求。打“★” 项为不可负偏离(劣于)的重要项。当招标文件未设置“★” 项商务条款时，应在表中第一行填写：本项目未设置“★” 项商务条款。
2.对于上述要求，如投标供应商完全响应，则请在“是否响应”栏内打“√”，对空白或打“×”视为偏离，请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况。

3.此表内容必须与实施方案中所介绍的内容一致。

4.本表内容不得擅自修改。

法定代表人/负责人（或其授权代表）签字：                   
投标供应商名称（签章）：                        

日期：          年      月     日

（2）一般 DOCVARIABLE  商务条款响应表开始  \* MERGEFORMAT 

 DOCVARIABLE  商务条款响应表开始  \* MERGEFORMAT 商务条款响应表

	序号
	一般商务条款要求
	是否响应
	偏离说明

	1
	完全理解并接受合同条款要求
	
	

	2
	完全理解并接受对合格投标供应商、合格的货物、工程和服务要求
	
	

	3
	完全理解并接受对投标供应商的各项须知、规约要求和责任义务
	
	

	4
	可提供制造商出具的供货来源证明 或 供货渠道与品质的合法性证明（均为原件）
	
	

	5
	所提供的主要产品均可提供近期由市级以上法定技术/质检部门出具的检测报告
	
	

	6
	投标有效期：投标有效期为自递交投标文件起至确定正式中标人止不少于60天，中标单位有效期至项目验收之日
	
	

	7
	报价内容均涵盖报价要求之一切费用和伴随服务
	
	

	8
	所提供的报价不高于产品制造商权威网站目前的报价水平和广东省现市场零售价
	
	

	9
	主要关键设备均为本次招标前原厂生产的非淘汰类全新产品
	
	

	10
	交货完工期：合同生效后60天内完成并可交付验收
	
	

	11
	质保期：货物免费保修期    年。保修期内，出现故障，须派出技术工程师到达现场处理故障，并承担一切费用。
	
	

	12
	满足对售后服务的各项要求，在    设有已注册（或合作代理）的售后服务营业性机构
	
	

	13
	同意接受合同范本所列述的各项条款
	
	

	14
	同意按本项目要求缴付相关款项
	
	

	15
	同意采购方以任何形式对我方投标文件内容的真实性和有效性进行审查、验证
	
	


注： 1.对于上述要求，如投标供应商完全响应，则请在“是否响应”栏内打“√”，对空白或打“×”视为偏离，请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况。

 2.本表内容不得擅自修改。

法定代表人/负责人（或其授权代表）签字：                   
投标供应商名称（签章）：                        

日期：          年      月     日

3.3售后服务方案

售后服务须包括但不限于以下内容，主要根据招标需求的要求（格式自定）

1.免费保修期；

2.应急维修时间安排；

3.维修地点、地址、联系电话及技术服务人员（包括厂商认证工程师等人员）；

4.维修服务收费标准；

5.制造商的技术支持；

6.其它服务承诺；

7.培训计划。

投标供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：                   
投标供应商名称（签章）：                        

日期：          年      月     日

四、技术部分

4.1货物说明一览表

	货物名称
	规格及型号
	数量
	交货期
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：附以下材料：

1.设备技术性能条件说明和有关资料，包括产品技术性能说明书（中文）、检测报告及图片、系统软件操作简介等相关证明文件。

2.货物清单，包括备品备件、专用工具和软件。

3.如本表格式内容不能满足需要，投标供应商可根据本表格格式自行划表填写，但必须体现以上内容。

法定代表人/负责人（或其授权代表）签字：                   
投标供应商名称（签章）：                        

日期：   年   月   日

4.2技术条款响应表

（1）实质性响应技术条款（“★” 项）响应表

	序号
	招标规格/要求
	投标实际参数
	是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离）
	偏离简述

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	7
	
	
	
	

	8
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


注：

1.投标供应商必须对应招标文件“采购项目技术规格、参数及要求”的“★” 项内容逐条响应。如有缺漏，缺漏项视同不符合招标要求。打“★” 项为不可负偏离(劣于)的重要项。当招标文件未设置“★” 项技术条款时，应在表中第一行填写：本项目未设置“★” 项技术条款。
2.投标供应商响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。

3.本表内容不得擅自修改。
法定代表人/负责人（或其授权代表）签字：                   
投标供应商名称（签章）：                        

日期：   年   月   日

（2）一般技术条款响应表

	序号
	招标规格/要求
	投标实际参数
	是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离）
	偏离简述

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	7
	
	
	
	

	8
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


注：

1.投标供应商必须对应招标文件“采购项目技术规格、参数及要求”的内容逐条响应。如有缺漏，缺漏项视同不符合招标要求。
2.投标供应商响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。

3.本表内容不得擅自修改。
法定代表人/负责人（或其授权代表）签字：                   
投标供应商名称（签章）：                        

日期：   年   月   日

4.3技术方案

    技术方案设计必须科学合理、真实可行，能充分体现出自身技术和专业优势。其要点和主要内容为：
1.设备配置简介

2.货物技术特点说明及详细方案

3调试及验收

法定代表人/负责人（或其授权代表）签字：                   
投标供应商名称（签章）：                        

日期：   年   月   日

五、价格部分

5.1开标一览表

	分项
	金额(元)

	总报价
	（大写）人民币                      元整（￥           元）

	备注：详细内容见《投标明细报价表》。


注：1.投标供应商须按要求填写所有信息，不得随意更改本表格式。

2.报价中必须包含货物及零配件的购置和安装、运输保险、装卸、培训辅导、质保期售后服务、全额含税发票、雇员费用、合同实施过程中应预见和不可预见费用等。所有价格均应以人民币报价，金额单位为元。

3.此表是投标文件的必要文件，是投标文件的组成部分，还应另附一份封装在一个信封中，作为唱标之用。

法定代表人/负责人（或其授权代表）签字：                   
投标供应商名称（签章）：                        

日期：   年   月   日

5.2投标明细报价表

采购项目名称:____________                             采购项目编号：        包(组)号：            

	： DOCVARIABLE  项目名称  \* MERGEFORMAT 
                                                                                            一、货物、设备及材料类详列

	序号
	分项名称
	品牌、规格型号 
	制造商
	数量
	单价
	合计（元）
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	。。。
	
	
	
	
	
	
	

	合     计
	数量合计：
	报价合计：  元

	二、施工安装工程与服务类详列

	序号
	分项名称
	具体施工工程与服务内容
	单位
	数量
	单价
	合计（元）
	广东省现市场零售价

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	。。。
	
	
	
	
	
	
	

	合     计
	数量合计：
	报价合计：  元

	三、其他费用

	序号
	分项名称
	具体内容
	单位
	数量
	单价
	合计（元）
	说    明

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	。。。
	
	
	
	
	
	
	

	合     计
	数量合计：
	报价合计：  元

	  四、报价汇总：人民币    元。 （以上各合计项与开标/报价一览表中的对应项均一致相符，如不一致以投标/报价一览表为准）

	五、其他参考费用  （下列报价不列入投标/报价总价内）

	分     项
	名      称
	规格型号
	制造商
	单价
	使用周期 /寿命

	常用易损件及配件
	
	
	
	
	

	质保期满后将要发生的必要服务项收费标准：


注：1.以上内容必须与技术方案中所介绍的内容、《开标一览表》一致。

法定代表人/负责人（或其授权代表）签字：                   
投标供应商名称（签章）：                          

日期：   年   月   日

中小企业声明函（投标供应商为中小企业时适用）

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为　（请填写：中型、小型、微型）　企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为　（请填写：中型、小型、微型）　企业。

2.本公司参加　　（采购人）　　的　　（采购项目）　　采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他　（请填写：中型、小型、微型）　企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司属于          行业，有从业人员        人，最近一年营业收入为          元。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：                        

日期：   年   月   日

残疾人福利性单位声明函（投标供应商为残疾人福利性单位时适用）
残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

                             单位名称（盖章）：

                                 日  期：

附件：

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：                                        

地址：                          邮编：                                                   

联系人：                      联系电话：                              

授权代表：                                          

联系电话：                                            

地址：                         邮编：                                                

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：                                      

质疑项目的编号：               包号：                 
采购人名称：                                         

采购文件获取日期：                                           

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：                                         

事实依据：                                          

法律依据：                                          

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：                                               

签字(签章)：                   公章：                      

日期：    

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。









法定代表人/负责人身份证正、反面复印件














代理人身份证正、反面复印件








广东泽盛咨询有限公司                                                          89

