揭阳市妇幼保健计划生育服务中心洁净装修基础设施及设备配套项目             445200-202010-108003-0009 

揭阳市妇幼保健计划生育服务中心洁净装修基础设施及设备配套项目

项目编号：445200-202010-108003-0009
招

标

文

件
[image: image1.jpg]


 

   广东泽盛咨询有限公司

       Guangdong Zesheng Consulting Co. , Ltd.
2020年10月

目   录

第一部分:投标邀请函………………………………………………… 3

第二部分: 采购项目内容………………………………………………5

第三部分: 投标人须知…………………………………………………39
第四部分: 合同书格式…………………………………………………53
第五部分：投标文件格式………………………………………………58
第一部分

投 标 邀 请 函

投 标 邀 请 函

各供应商:

广东泽盛咨询有限公司（以下简称“采购代理机构”）受揭阳市妇幼保健计划生育服务中心（以下简称“采购人”）的委托，对揭阳市妇幼保健计划生育服务中心洁净装修基础设施及设备配套项目进行公开招标采购，欢迎符合资格条件的供应商投标,本项目招标文件于2020年10月13日通过专家论证。
一、采购项目编号：445200-202010-108003-0009
二、采购项目名称：揭阳市妇幼保健计划生育服务中心洁净装修基础设施及设备配套项目

三、采购项目预算：人民币9,391,696.00元

四、符合资格的供应商应当在2020年10月19日至2020年10月23日9:00-12:00；下午14:30-17:30（法定节假日除外）到广东泽盛咨询有限公司报名及获取招标文件，招标文件每套售价300元（人民币），售后不退。

五、投标截止时间：2020年11月10日下午14:30（北京时间）(注14:00开始受理投标文件)

六、投标文件送达地点：揭阳市榕城区揭阳大道以东、东升路以北富源汇1302号（广东泽盛咨询有限公司）                

七、开标时间：2020年11月10日下午14:30（北京时间）

八、评标时间：2020年11月10日下午15:00（北京时间）
九、开标评标地点：揭阳市榕城区揭阳大道以东、东升路以北富源汇1302号（广东泽盛咨询有限公司） 

十、采购人、采购代理机构的名称、地址和联系方式
1、采购人名称：揭阳市妇幼保健计划生育服务中心
采购人地址：揭阳市

采购人联系人：林先生

采购人联系电话：0663-8272321
2、采购代理机构名称：广东泽盛咨询有限公司

   采购代理机构地址：揭阳市榕城区揭阳大道以东、东升路以北富源汇1302号
   采购代理机构联系人姓名：陈小姐

采购代理机构联系电话：0663-3322666

采购代理机构传真：0663-3299090

十一、购买标书、退保证金事宜联系方式
联系人：陈小姐

联系电话：0663-3599090

广东泽盛咨询有限公司

2020年10月

第二部分

采 购 项 目 内 容

采购项目内容

一、供应商资格：

1、投标人应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件；

2、投标人必须为具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人、其他组织或自然人；

3、投标人必须具有医疗器械生产或经营（经营范围内）资格证书；

4、投标人在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网站（www.ccgp.gov.cn）没有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

5、前期为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本次采购活动； 

6、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目投标；

7、本项目不接受联合体投标。

二、采购项目技术规格、参数及要求：

（1）采购项目需求一览表：（本项目包1核心产品为“游泳室”；包2核心产品为“电动手术床1、电动手术床2”；包3核心产品为“供应室设备”）。
	包号
	产品名称
	数量
	单位
	预算金额（元）

	1
	医用吊塔（麻醉塔）
	6
	套
	2,956,247.00

	
	医用吊塔（腔镜塔）
	4
	套
	

	
	吊桥（干湿分离）
	8
	套
	

	
	吊桥（双吊柱）
	10
	套
	

	
	游泳室
	1
	套
	

	2
	无影灯（单灯）
	11
	套
	4,237,440.00

	
	无影灯（双灯）
	9
	套
	

	
	电动手术床1
	4
	套
	

	
	电动手术床2
	2
	套
	

	
	电动产床
	2
	套
	

	
	高端电动产床2
	2
	套
	

	
	病床（双摇）
	124
	套
	

	
	病床（三摇）
	8
	套
	

	3
	供应室设备
	1
	套
	2,198,009.00

	
	实验室设备
	1
	套
	


备注：

(1)投标人可对个别包或全部包投标，但应对包内所有的内容进行投标，不允许只对包内部分内容进行投标。

(2)本项目按包组顺序进行评审，包1、包2、包3可兼投不可兼中。如投标人同时参与包1、包2、包3投标且都为包1、包2、包3的第一中标候选人，则取消包2、包3的第一中标候选人。
（2）技术参数：

包1：

医用吊塔（麻醉塔）：

（一）
▲吊塔最大安全承重应为标称工作承重的四倍，提供省级及以上医疗器械检测所提供的检验报告；
吊塔旋转角度≥340度，且具有良好的限位系统；
所有吊塔均须配有良好的机械刹车系统，保证吊塔不产生漂移；
▲气电箱上气体终端及强弱电终端可位于箱体同侧同面，便于临床观察及线缆管理；
吊塔采用上电下气分离式设计，更好的保护使用者及患者安全；
▲吊塔采用气电分离式设计，以保证使用安全，提供省级医疗器械检测所出具的检验报告；
吊塔防护等级不小于IP20，外壳防火等级至少为UL94-V1级，以保证使用安全；
吊塔电源为单相220V电源，有专用的电源接地线、相线、中线三线供给，电源插座容量为单相220V/10A；
气体终端要求：各种气体插座均为不同颜色和不同形状，防止误操作，具有Standby (原位待接通状态)功能；插座插头可保证不低于2万次以上的插拔，可带气维修；
抽屉为铝合金材质，采用自吸合方式打开闭合，方便医护人员操作.
（二）
吊臂、气电箱旋转角度≥340°；
旋转臂，总长≥750mm；
竖式气电箱长度≥800mm；
▲最大标称工作承重≥300Kg，出具省级及以上医疗器械检测所出具的检验报告；
附件配置： 标准气体插座（氧气1个，空气1个，负压吸引1个，麻醉废气1个）；
国标电源插座8个；
六类网络接口 2个；
等电位端子2个；
▲两层设备托盘，其中一层带抽屉，托盘为纯平橘纹无内陷设计，不纳垢便于清洁，托盘最大标称工作称重应不小于80KG，抽屉最大标称工作称重应不小于15KG.
医用吊塔（腔镜塔）：
（一）

▲吊塔最大安全承重应为标称工作承重的四倍，提供省级及以上医疗器械检测所提供的检验报告；
吊塔旋转角度≥340度，且具有良好的限位系统；
所有吊塔均须配有良好的机械刹车系统，保证吊塔不产生漂移；
▲气电箱上气体终端及强弱电终端可位于箱体同侧同面，便于临床观察及线缆管理；
吊塔采用上电下气分离式设计，更好的保护使用者及患者安全；
▲吊塔采用气电分离式设计，以保证使用安全，提供省级医疗器械检测所出具的检验报告；
吊塔防护等级不小于IP20，外壳防火等级至少为UL94-V1级，以保证使用安全；
吊塔电源为单相220V电源，有专用的电源接地线、相线、中线三线供给，电源插座容量为单相220V/10A；
气体终端要求：各种气体插座均为不同颜色和不同形状，防止误操作，具有Standby (原位待接通状态)功能；插座插头可保证不低于2万次以上的插拔，可带气维修；
抽屉为铝合金材质，采用自吸合方式打开闭合，方便医护人员操作.
（二）
吊臂、气电箱旋转角度≥340°；
双旋转臂，总长≥1500mm；
▲配置双关节气缸式结构气刹（非气囊式），保证吊塔运转平稳、可靠；
竖式气电箱长度≥1200mm；
▲最大标称工作承重≥300Kg，出具省级及以上医疗器械检测所出具的检验报告；
附件配置： 标准气体插座（氧气1个，空气1个，负压吸引1个，二氧化碳1个）；
国标电源插座12个；
六类网络接口 2个；
等电位端子2个；
▲四层设备托盘，其中一层带抽屉，托盘为纯平橘纹无内陷设计，不纳垢便于清洁，托盘最大标称工作称重应不小于80KG，抽屉最大标称工作称重应不小于15KG.
吊桥（干湿分离）：

（一）桥式吊塔配置要求：

所有吊塔上承载的设备的电源线路及气源管路和塔体之间没有相对移动，所有电源线路及气源管路必须在塔体不能外露，保证吊塔在移动过程中，不会因位置的改变导致线路脱落的意外发生；
医用气体柔性管内部直径应≥5mm，负压吸引的管道内部直径应≥6.3mm；
横梁长度2200mm-3500mm可供选择，最终可根据医院实际场地情况确定；
桥式吊塔气电箱气电间距至少大于0.2m，保证气电安全距离，提供省级以上医疗器械检测所提供的检验报告；
▲桥梁式吊塔最大安全承重应不小于最大工作称重量的四倍，提供省级以上医疗器械检测所提供的检验报告；
▲桥式吊塔气电箱采用上电下气模式，气体终端安装需低于电源插座，同时电源与气源同面同侧排布，一方面确保即使在漏气情况下，氧气比空气重，不会与电源发生反应，另一方面气电同面同侧方便线缆管理；（提供实物或彩页证明）
滑车可沿悬梁移动，移动范围应≥550mm； 

桥梁式吊塔滑车锁定后启动推动力应≥150N； 

▲桥梁式吊塔承载部件经承受2倍额定安全载荷后，应无永久性的损坏，且相对负载表面的偏移应≤10°；
吊塔防护等级应符合GB4208-2008中IP20的规定；

所有气电端口必须安装于气电箱上，方便医护人员操作，禁止安装于横梁上.
（二）干区

干区承重负载能力≥150Kg；

气电箱长度≥700MM；

德式标准气体插座（空气1个，负压吸引1个，氧气2个），含所有插头；
电源插座8个；
六类网络接口 2个；
等电位住2个；
二层设备托盘，其中一层带抽屉，抽屉必须为吸呐式，使用方便，托盘≥630X480mm，可放置任何品牌呼吸机；
吊杆两侧必须带有国际标准不锈钢设备边条和国际标准通用制式∮38钢管，可用于连接各种设备（呼吸机、监护仪等）配套连接装置等.
（三）湿区

湿区承重负载能力≥150Kg；
气电箱长度≥1000MM；
德式标准气体插座（空气1个，负压吸引2个，氧气1个）；
湿区配双关节旋转伸展臂2个，双臂长300mmX300mm； 

高度可调不锈钢输液架2个；

电源插座8个；
六类网络接口 2个；
等电位住2个；
二层设备托盘，其中一层带抽屉，抽屉必须为吸呐式，使用方便，托盘≥430X480mm，可放置任何品牌呼吸机.
吊桥（双吊柱）：

（一）桥式吊塔配置要求：

所有吊塔上承载的设备的电源线路及气源管路和塔体之间没有相对移动，所有电源线路及气源管路必须在塔体不能外露，保证吊塔在移动过程中，不会因位置的改变导致线路脱落的意外发生；
医用气体柔性管内部直径应≥5mm，负压吸引的管道内部直径应≥6.3mm；
横梁长度2200mm-3500mm可供选择，最终可根据医院实际场地情况确定；
桥式吊塔气电箱气电间距至少大于0.2m，保证气电安全距离，提供省级以上医疗器械检测所提供的检验报告；
▲桥梁式吊塔最大安全承重应不小于最大工作称重量的四倍，提供省级以上医疗器械检测所提供的检验报告；
▲桥式吊塔气电箱采用上电下气模式，气体终端安装需低于电源插座，同时电源与气源同面同侧排布，一方面确保即使在漏气情况下，氧气比空气重，不会与电源发生反应，另一方面气电同面同侧方便线缆管理；（提供实物或彩页证明）
滑车可沿悬梁移动，移动范围应≥550mm； 

桥梁式吊塔滑车锁定后启动推动力应≥150N； 

▲桥梁式吊塔承载部件经承受2倍额定安全载荷后，应无永久性的损坏，且相对负载表面的偏移应≤10°；
吊塔防护等级应符合GB4208-2008中IP20的规定；

所有气电端口必须安装于气电箱上，方便医护人员操作，禁止安装于横梁上.
（二）干区

干区承重负载能力≥150Kg；
气电箱长度≥1000MM；
德式标准气体插座（空气2个，负压吸引2个，氧气2个）；
湿区配双关节旋转伸展臂1个，双臂长300mmX300mm； 

高度可调不锈钢输液架1个；

电源插座8个；
六类网络接口 2个；
等电位住2个；
二层设备托盘，其中一层带抽屉，抽屉必须为吸呐式，使用方便，托盘≥430X480mm，可放置任何品牌呼吸机.
（三）湿区

湿区承重负载能力≥150Kg；
气电箱长度≥1000MM；
德式标准气体插座（空气2个，负压吸引2个，氧气2个）；
湿区配双关节旋转伸展臂1个，双臂长300mmX300mm； 

高度可调不锈钢输液架1个；

电源插座8个；
六类网络接口 2个；
等电位住2个；
二层设备托盘，其中一层带抽屉，抽屉必须为吸呐式，使用方便，托盘≥430X480mm，可放置任何品牌呼吸机.
 游泳室
（一）主要技术要求：
▲1、洗婴池A  外径：≥910mm*520m*370mm  内径：≥810mm*420mm*170mm 

产品选用6mm加厚优质双面亚克力板材，较之市面上常见的单面亚克力泳池，双面亚克力里外如一，双面抛光，具有水晶般的透明度，透光率在92%以上，光线柔和、视觉清晰；有极佳的耐候性、较高的表面硬度和表面光泽，以及较好的耐高温性能；耐磨性与铝材接近，稳定性好，耐多种化学品腐蚀；采用最先进的制作工艺，整个产品一次成型；
▲2、游泳池：小游泳池外径：≥800mm*690mm*620mm内径：≥700mm*590mm*545mm
中游泳池外径：≥880mm*780mm*740m内径：≥790mm*690mm*655mm 

产品选用6mm加厚优质双面亚克力板材，较之市面上常见的单面亚克力泳池，双面亚克力里外如一，双面抛光，具有水晶般的透明度，透光率在92%以上，光线柔和、视觉清晰；有极佳的耐候性、较高的表面硬度和表面光泽，以及较好的耐高温性能；耐磨性与铝材接近，稳定性好，耐多种化学品腐蚀；采用最先进的制作工艺，整个产品一次成型。独有的圆弧型池身，7厘米飞边，产品尺寸突破最大极限，完全满足大宝宝的游泳空间；
▲3、洗浴游泳台：台面为树脂复合人造石；1.2厚冷轧钢架支撑；

拆包台、抚触台：软垫使用优质加厚超纤皮；柜体为18mmE1级多层防水板；门板：双面钢化烤漆；
▲4、配件及耗材：打包台及抚触台布罩、室内外宣传挂画、抚触台专用护理收纳盒、挂钟、室内温湿度计、游泳圈、游泳池胶袋、洗婴池胶袋、袋鼠宝宝防水脐贴；
▲5、洗婴室摆设根据场地定制，保证场地空间得到最大化利用，设计保障无任何安全隐患以及符合人体工程学；

▲6、涉及材质均严格按照国家标准配置，要求无毒、无辐射、无棱角，不含甲醛和二氧杂环乙烷等国家明令禁止的婴幼儿卫浴场所施工材料，材质颜色搭配要温馨、轻松、无冰冷感.
（二）配置要求：

加小游泳池：10个；
小游泳池：2个；
游泳池水龙头：12套；
洗婴池C：8个；
洗婴池水龙头：8套；
洗婴池专用恒温装置：8套；
游泳台-台宽900以内：25.94米；
打包台-台宽900以内：5.5米；
打包台布罩：11米；
抚触台-台宽1200以上：4.4米；
2000H高柜：7.2米；
定制软包条凳：4.8米.

包2：

无影灯（单灯）
采用LED冷光源,每一组光源由单独的透镜聚光；
采用弹簧臂，灯臂关节数≥6个，关节灵活度大，稳定性好，定位准确；
无影灯控制面板位于关节臂连接处，禁止位于灯头上，延长使用寿命；
无影灯控制面板具备照度指示和十级亮度调节功能，满足不同外科手术的需求；
灯头为超薄造型，灯头整体厚度≤10CM；
无影灯具有优秀的工艺设计，具有良好的层流穿透效果，符合DIN1946-4层流手术室要求；(紊流度≤37.5%)

无影灯中置手柄可耐受134℃、205.8kPa的高温高压蒸汽灭菌；
灯盘直径≥600mm；
LED灯泡≥35个，每个LED光源可单独更换，降低售后维护成本；
最大中心照度160,000lx，检测结果≥155000lx；
▲光斑直径可以调节，最小光斑直径检测结果均≤190mm，调节范围检测值≥126mm，且照度不随光斑大小改变而变化，保证术野获得稳定的照明；
▲光柱深度检测结果≥1250mm；
显色指数（Ra）检测结果≥95；
显色指数（R9）检测结果≥96；
▲深腔无影率实际检测值≥98%，单遮板深腔无影率检测值≥74%；
光斑分布直径d50检测结果≥65%；
▲具有明亮照明模式、普通照明模式和环境光照明模式，一键切换。明亮照明模式和普通照明模式下照度≥十级可调.
无影灯（双灯）

1.采用LED冷光源,每一组光源由单独的透镜聚光；

2.采用弹簧臂，灯臂关节数≥6个，关节灵活度大，稳定性好，定位准确；

3.无影灯控制面板位于关节臂连接处，禁止位于灯头上，延长使用寿命；

4.无影灯控制面板具备照度指示和≥十级亮度调节功能，满足不同外科手术的需求；

5.灯头为超薄造型，灯头整体厚度≤10CM；

6.无影灯具有优秀的工艺设计，具有良好的层流穿透效果，符合DIN1946-4层流手术室要求；(紊流度≤37.5%)

7.无影灯中置手柄可耐受134℃、205.8kPa的高温高压蒸汽灭菌；

8.母灯灯盘直径≥600mm,子灯灯盘直径≥600mm；

9.母灯LED灯泡≥35个，子灯LED灯泡≥25个；每个LED光源可单独更换，降低售后维护成本；

10.母灯最大中心照度160,000lux，检测结果≥155000lx，子灯最大中心照度130,000lux，检测结果≥125000lux；

11.▲光斑直径可以调节，子母灯最小光斑直径检测结果均≤190mm，母灯调节范围检测值≥126mm，子灯调节范围检测值≥78mm，且照度不随光斑大小改变而变化，保证术野获得稳定的照明；

12.▲子母灯光柱深度检测结果≥1250mm；

13.显色指数（Ra）检测结果≥95；

14.显色指数（R9）检测结果≥96；

15.▲母灯的深腔无影率实际检测值≥98%，单遮板深腔无影率检测值≥74%；

16.▲子灯的深腔无影率实际检测值≥99%，单遮板深腔无影率检测值≥73%；

17.母灯光斑分布直径d50检测结果≥65%，子灯光斑分布直径d50检测结果≥64%；

▲具有明亮照明模式、普通照明模式和环境光照明模式，一键切换。明亮照明模式和普通照明模式下照度≥十级可调.
电动综合手术床1
手术床为电动液压驱动机制，电动调节床面升降、前后倾、左右倾、背板升降、≥4个主要动作组，由≥4组（不少于5个）独立液压缸液压驱动；
手术床配有高性能充电电池，可满足约1周手术需要，确保手术床在无交流电源供电状态下工作。充电电池无需保养和维护,可长时间使用。同时具有交流电源供电功能，确保最大的安全性；
手术床承重≥185kg；
手术床床板由头板、背板、臀板及可分开式腿板等五部分组成。头板可拆卸；腿板可拆卸、可水平打开并90°下折分叉，可不拆卸腿板实现截石位摆放提高摆台效率；
独立机械脚踏式控制刹车系统，锁定机构确保手术床绝对稳固；
手术床出厂前经过油路透析处理，保证手术床经久耐用；
技术参数：
手术床2230mm≥长度≥2030mm

手术床700mm≥宽度≥500mm
床面高度可调范围：680 mm /1030 mm
台面前后倾角度：±26°
台面左右倾角度：±21°
背板折转角度：+80°/-40°
腿板折转角度：+20°/-90°，外折角度≥90°
头板折转角度：+45°/-90°
基本配置：
电动手术床主床  一台, 配床垫  一张
头板  一个，分体式腿板  一个
有线遥控器  一个
托手架  一对

麻醉屏架  一个

托腿架  一对

缚身带  一个

支身架  一对
支肩架  一对
电动综合手术床2
▲手术床为电动液压驱动机制，电动调节床面升降、前后倾、左右倾、背板升降、刹车≥5个主要动作组，由≥5组（不少于7个）独立液压缸液压驱动；
手术床具备电动平移功能，不可采用机械限位方式，且平移功能由独立的液压缸驱动动作；
手术床具备腰桥功能，且腰桥为隐藏式双螺纹套杆结构，可实现现场升级安装，通过腰桥把手在床体两侧操作，避免医护人员在床梁下方操作的弯腰导致不方便使用；
手术床配有高性能充电电池，可满足约1周手术需要，确保手术床在无交流电源供电状态下工作。充电电池无需保养和维护,可长时间使用。同时具有交流电源供电功能，确保最大的安全性；
手术床控制必须满足手持有线控制器和床身立柱应急控制面板（立柱应急面板位于立柱上方便操作，拒绝放在底座上）两套控制方式，且两套控制方式相互独立。确保手术床在一套控制系统发生故障时，另一套仍能可靠运行；
手术床承重≥250kg；
手术床台面框架、边轨和立柱采用优质不锈钢制成，抗撞击，耐腐蚀，耐消毒，永不生锈，坚固耐用；
手术床床垫由质地柔软的双层记忆海绵整体制成，厚度≥75mm。床垫接缝处采用无缝烫接技术，防水透气易清洗，防静电；
手术床床板由头板、背板、臀板及可分开式腿板等五部分组成。头板可拆卸；腿板可拆卸、可分叉，采用进口气弹簧组件助力，可在+20°/-90°范围内任意上下折；
▲头板和腿板可前后互换；
独立电动液压控制刹车，能够轻松将手术床固定或移动，确保手术床稳定性；
▲同时具有一键形成屈曲、反屈曲体位功能，一键复位功能；
▲手术床台面最低高度≤600mm；
手术床出厂前经过油路透析处理，保证手术床经久耐用；
手术床腿板采用按钮式一键拆卸，无需拧任何螺母，方便快捷；
配备同品牌马镫型多功能腿架：
固定于边轨，无需比对位置，插片式安装。

内藏球关节设计，支持外展≥24°，内收≥9°，上抬≥80°，下折≥30°无极调节，支持高位截石位及低位截石位的摆放。
连杆式传动结构，将调节控制传递至末端把手，无需松开夹持器，握紧把手即可调,更省时省力。
具备气弹簧助力结构，单手轻松调节任意位置；同时刻度限位可见，方便指引对侧下肢一步方便到位，更省时。
具备膝关节处护翼设计，防止膝关节过度外展外旋，损伤腓总神经；腘窝避空可见，无压迫风险。
技术参数：
手术床2240mm≥长度≥2040mm

手术床720mm≥宽度≥520mm
手术床升降行程≥350mm
台面前后倾角度：±25°
台面左右倾角度：±20°
背板折转角度：+80°/-40°
腿板折转角度：+20°/-90°，外折角度≥90°
头板折转角度：+40°/-85°
台面平移距离≥320mm

内置腰桥升距≥120mm
基本配置：
电动手术床主床  一台, 配床垫   一张
头板  一个
分体式腿板  一对
台柱应急控制面板  一个
有线遥控器  一个
托手架  一对

麻醉屏架  一个

轻便型整体式腿板  一个
马镫型多功能腿架  一个

支肩架  一对
缚身带  一个

支身架  一对

电动产床
一、使用范围：妇产科，妇科检查

二、技术要求： 

1.台面1980mm≥长度≥1780,800mm≥宽度≥600mm

2.台面最低高度：≥680,最高≥880mm

3.台面前倾/后倾角度：8°/20°

4.背板上折/下折角度：45°/7°

5.电源电压、电源频率、电源容量：

220v，50Hz,1.0kw

▲6.整机才用手持式控制器、脚踏开关控制床整体升降、台面前后倾、背板上下折

7.采用电动电机驱动

8.整机采用304不锈钢制成，易清洗，消毒。床垫一次性发泡成型，无缝，防水

▲9.辅助台面可90°外展

10.最大承重≥300KG

11.附配件名称：搁手板1对、扶手1对、托腿架1对、脚蹬一对、污物盆 1个、手控器1个、脚踏开关1个

高端电动产床

（一）性能及特点要求

1、设备用途说明：适用于妇产科产前待产，多体位分娩，产后康复等用途。

2、动力系统采用医用电机，整体升降、背板升降、前后倾斜和脚部升降均为电动操作。

▲3、床面根据人体工程学设计，采用优质医用PU，经模具一体成型，表面无缝，

防水防污、防霉防菌、耐摩擦、具有阻燃性，色牢度≥4级。
4、床面最低可降至≤630mm，方便体型娇小产妇上下产床。

▲5、产床配有人形功能床垫，辅助产妇舒缓疼痛提高产妇的舒适度。

6、床面两侧采用直线型设计,腰部拉手、护栏均可隐藏,能使床体更方便地通过狭窄过道，并实现与抢救车的零间隙转移，方便产妇过床。
▲7、护栏均为钢塑结构坚固耐用，可承受500N以上拉力不变形。

8、底盘两侧设有刹车装置并采用脚轮，增加床体的制动稳定性。
9、产床具有头低脚高位便于医护人员进行急救操作。 
10、产床腿板可电动升降，可根据操作需要进行上折和外摆
11、辅助台可隐藏，可在一定行程内任意固定。

（二）配置清单：

1、主床体      1台
2、功能床垫    1张
3、搁腿架      1对
4、污物盆      1个
5、点滴架      1支
6、手控器      1个
7、电源线      1根
8、承合器      1对
9、助力脚蹬    1对
10、防水垫     1张
11、床头板     1个
12、锁定装置   1套

（三）技术参数
▲1、床体尺寸：2200mm≥长≥2000mm   1110mm≥宽≥910mm
2、床面尺寸：2060mm≥长≥1860mm    980mm≥宽≥780mm 
3、整床升降范围：630mm-900mm

4、背板上折角度：0-60°
5、座板上折角度：0-10°
6、床面后倾角度：0-12°

7、腿板外摆角度：0-80°
8、腿板上折角度：0-45°

9、腿板升降距离：≥120mm
10、脚轮直径:≥150mm

▲11、床面最大安全负载可承受≥170kg
双摇病床

1.外形尺寸：

A、2100mm≤长≤2250mm

B、900mm≤宽≤1000mm

C、500mm≤高≤550mm

2. 调节范围：75°≤背部倾斜度≤85°；30°≤腿部倾斜度≤40°

3. 床体承载重量：≥200kg

4. 床底面整体离地距离：≥43cm，便于临床检查操作及卫生清洁

5.摇杆要求：双摇三折，双组优质摇杆。具备带限位保护装置，隐藏式设计，操作轻松自如，可灵活调节患者背部体位

6. 侧面护栏为全覆式；双按键保险快速定位开关，D型铝合金扶手，表面硬化处理；六支不锈钢护栏支柱，耐磨，不变形，可收缩平放，收缩时略高出床垫，可防止床垫移位

7.双按键保险快速定位开关，有防夹手功能，并具有两层保护，第一层保护防止儿童误操作；第二层保护其中之一损坏，另一开关可继续使用，不影响医院正常运行

8. 床面板采用一次冲压成形，具有多孔设计，便于透气

9. 床底具备左右前后≥4个引流尿袋挂钩，≥4个点滴架插孔

10.床架采用70×30×2mm高质冷轧钢管，底梁采用高质双支撑式冷轧钢管

11. 床头尾板采用优质ABS材料，阻燃；高抗拉强度可达380kg/cm2　，抗冲击强度可达１６kg-cm/cm；耐褪色，一次注塑成型，可兼做CPR板应急使用，对称式快速插座，可快速拆卸，满足临床急救需求

12. 床面板采用碳钢金属厚≥1.2mm成型

13. 床体涂覆为抗静电粉体，经汽车烤箱高温200℃,2小时烘干成形，抗酸碱腐蚀，耐褪色，不脱落

14.床垫尺寸：约1900*850*320mm

15.设计独特，采用最新标准制作，高质量，全新原装

16.医学专用床垫，外皮采用单面防水帆布

17.内层一面棕，一面高密度海绵

18.床配置清单：

4个5寸豪华轮（2刹车，2活动）

1对铝合金护栏

1支输液架

1个鞋架

1块餐板

1张床垫

三摇病床参数

1、 外形尺寸：

   A、2120mm≤长≤2200mm；

   B、900mm≤宽≤980mm；

   C、450mm≤床体可升降高度≤750mm。

2、摇杆要求：三组优质摇杆，具备隐藏式设计，操作轻松自如。可灵活调节患者背部、腿部体位，及调节床体整体上升、下降。

3、床体升降摇杆配套一支气压棒辅助，升降轻松省力。

4、调节范围：65°≤背部倾斜度≤85°；40°≤腿部倾斜度≤45°；450mm≤床体可升降高度≤750mm。

5、床体承载重量：≥200kg。

6、侧面护栏为全覆式；双按键保险快速定位开关，D型铝合金扶手，表面硬化处理；六支不锈钢护栏支柱，耐磨，不变形，可收缩平放，收缩时略高出床垫，可防止床垫移位。

7、双按键保险快速定位开关，有防夹手功能，并具有两层保护，第一层保护防止儿童误操作；第二层保护其中之一损坏，另一开关可继续使用，不影响医院正常运行。

8、 床面板采用一次冲压成形，具有多孔设计，便于透气。

9、 床底具备左右前后4个引流尿袋挂钩，4个点滴架插孔。

10、 床架采用≥70×30×2mm高质冷轧钢管，底梁采用高质双支撑式冷轧钢管。

11、 床头尾板采用优质ABS材料，阻燃；高抗拉强度可达380kg/cm2　，抗冲击强度可达１６kg-cm/cm；耐褪色，一次注塑成型，可兼做CPR板应急使用，对称式快速插座，可快速拆卸，满足临床急救需求。

12、 床面板采用碳钢金属厚≥1.2mm成型。

13、 床体涂覆为抗静电粉体，经汽车烤箱高温200℃,2小时烘干成形，抗酸碱腐蚀，耐褪色，不脱落。

14、摇杆要求：双组优质摇杆。具备带限位保护装置，隐藏式设计，操作轻松自如，可灵活调节患者背部体位。

15、床配置清单：

4个5寸豪华轮（2刹车，2活动）

1对铝合金护栏

1支输液架

1个鞋架

1块餐板

1张床垫
包3：

供应室设备

消毒供应中心主要设备招标参数
清洗消毒器 
	序号
	项目
	参数

	1
	适用范围
	产品适用于手术器械、呼吸管、口腔器械、奶瓶、湿化瓶、玻璃器皿等进行清洗、消毒、干燥。

	2
	▲有效容积
	有效容积≥550L。

	3
	器械筐
	尺寸：约60mm(高)× 480mm（宽）×285mm（深）。

	4
	干燥及过滤系统
	3×1500W干燥系统以及0.03微米的干燥过滤网。

	5
	喷淋技术
	清洗机喷臂≥5个，除清洗小车自带清洗喷臂外，清洗机舱体亦带有多个清洗喷臂，能够处理包括将清洗小车在内的手术器械的清洗和消毒。

	6
	▲化学消毒及除锈功能
	设备须带单独化学消毒程序，预留化学消毒以及除锈功能模 
块，可以根据使用需要配备化学消毒以及除锈功能。提供第 
三方检测机构出具的（化学消毒）检测报告复印件。

	7
	▲分区语音对讲功能
	在污染区和清洁区能够通过机器自身进行语音对讲沟通，实 
现不同区域之间的人员的实时沟通。

	8
	结构和材料
	清洗管路采用卫生级316不锈钢管道，清洗机内胆采用304不锈钢，外罩以及配件采用304不锈钢。

	9
	水耗量
	每循环用水≤40L

	10
	温度检测及控制
	能够同时检测清洗内舱、清洗预备舱、高温漂洗预备舱、进风口以及排风口温度并且精确控制，保证了清洗、漂洗以及干燥温度准确性以及安全性。

	11
	打印系统
	胶原纸打印技术，可将清洗消毒过程中的清洗时间、漂洗时间、热消毒时间、干燥时间、清洗温度、漂洗温度、热消毒温度、干燥温度、A0值、进酶量、进油量等各项参数自动打印出来。并可对打印记录进行五年以上的长时间保存，以便于医院的追溯。

	12
	远程监控
	可通过3G、WIFI等有线、无线方式进行远程实时监控，提高维修的及时性。

	13
	彩色大屏幕
	大屏幕彩色液晶屏，尺寸≥10.4英寸，分辨率（dpi）≥800*600。

	14
	▲清洗效果检测
	设备通过省级或以上疾病预防控制部门对呼吸管路、口腔手 
机、玻璃试管、普通器械、湿化瓶、婴儿奶瓶清洗效果的检 
测，检测结果合格。

	15
	▲消毒效果检测
	设备通过省级或以上疾病预防控制部门对三种消毒模式的检 
测，分别为低温消毒、高温消毒、化学消毒，检测结果合格。 

	16
	▲资质要求
	设备控制系统须拥有计算机软件著作权，提供计算机软件著 
作权证书复印件，证件中须有“全自动手术器械清洗机”字
样。

	17
	▲现场教学功能
	除传统的人工现场培训、光盘培训等方式外，设备自身须具 
有视频培训功能，可视频播放各种感控知识、操作视频，提 
高专业能力

	18
	快速弹性嵌卡连接技术
	清洗小车与喷臂管之间快速无缝连接，增强了清洗过程中水源压力，增强了清洗效果。

	19
	讯息通知功能
	设备自身可以通过短信通知功能，将机器故障、保养提示、 
工作报表、开机、关机信息通知相关人员。

	20
	▲控制系统
	采用具有可追溯性的智能操作系统（单片机、PLC系统除外），可实现对机器运营实时记录、储存并通过有线、无线的通信方式将设备运营数据传输到追溯系统中，实现对“消毒设备”的追溯


2.脉动真空蒸汽灭菌器 
	序号
	项目
	项目要求

	1
	适用范围
	主要用于布类、器械、玻璃器皿、固体、液体、培养基等耐高温高湿物品，适用于医疗卫生单位、制药行业、食品行业、科研单位、安全实验室。 

	2
	有效容积     
	有效容积≥1000L 

	3
	工作电源        
	 ～380V ，3N，50HZ

	4
	工作温度       
	115℃~138℃

	5
	额定工作压力
	0.21～0.25MPa

	6
	最大蒸汽耗量，水耗量
	最大蒸汽耗量≤30 Kg/Cycle  最大水耗量≤340Kg/Cycle

	7
	工作时间
	≤50分钟

	8
	脉动次数
	3~99次可调

	9
	检测标准
	产品通过GB8559-2008《大型蒸汽灭菌器技术要求-自动控制型》最新国家标准省级监测。

	10
	灭菌效果检测
	投标机型通过中国疾病预防控制中心的灭菌效果检测，检测结果合格。

	11
	真空泵
	进口品牌真空泵，单极水环真空泵。

	12
	灭菌器室内壁材质及要求
	304不锈钢，厚度≥8mm，符合国家卫生级标准；外层压力容器板材质：碳钢，厚度≥5mm。

	13
	灭菌程序
	必须具有多套灭菌程序（织物程序、器械程序、液体程序、BD实验、自定义等程序）和功能测试程序，并根据需要可以选择应用，也可以根据实际情况改变工作参数。

	14
	门密封形式
	机动双门互锁,密封材质必须为优质硅胶密封圈,并且固定于机器表面。

	15
	打印系统
	热敏纸打印，打印整个灭菌过程，便于长期保存。

	16
	主要控制部件
	压力控制器、继电器、压力变送器等全部为进口品牌。

	17
	温度检测
	内室检测必须有两个测温探头，双芯，保证了灭菌温度的准确性。

	18
	前后门密封互锁技术
	电机齿轮链条驱动门板上下移动，侧开门式开启柜门，双套独立气压密封连锁装置，前后门密封气压独立控制，大大提高了设备的安全性能。

	19
	标配
	一辆灭菌车、两辆搬运车、灭菌车经过机械抛光和电抛光。

	20
	▲控制系统软件
	设备控制系统拥有计算机软件著作权证书，需在投标文件中提供计算机软件著作权登记证书证明，证书中登记的软件名称需带有“脉动真空灭菌器控制系统”字样。


3.超声波清洗机
	序号
	项目
	项目要求

	1
	适用范围
	主要适用于医院内径活检钳、手术刀、止血钳、镊子、抽吸装置、换药碗、各种盘子、圆桶等污染性器械的大批量煮沸。

	2
	有效容积
	有效容积≥85L 

	3
	工作电压、超声功率（V/W）
	～380V / 1000W

	4
	大屏液晶屏显示
	采用大尺寸4行中文液晶屏幕显示丰富的信息，显示温度、进程、程序、时间等信息。

	5
	煮沸功率
	6.5KW

	6
	全自动煮沸功能
	一个煮沸槽能够自动完成进水、煮沸、排水等所有的工作程序。

	7
	结构材料
	机器所有板金件采用304不锈钢材料管路配有电磁阀排污阀、循环泵、电加热管、温度传感器、水位开关。

	8
	功能
	煮沸功能。


4.医用纯水机
	序号
	项目
	项目要求

	1
	产水量
	 ≥1000L/h

	2
	控制方式
	采用性能稳定单片机为核心，数码管显示电导率，控制系统智能化程度高，可自动控制整个设备进行自动化控制，真正实现再生、冲洗、反冲、过滤、反渗透、制水、对膜冲洗进行全自动。

	3
	水质要求
	单级反渗透；原水要求： 城市自来水或地下水；进水水压进水压力：0.2～0.35Mpa

	4
	▲电导率
	≤5цs/cm；提供设备实物照片为证明文件。

	5
	出水口压力
	>0.2MPa；

	6
	主要配置
	源水增压泵、活性炭过滤器、软化过滤器、保安过滤器、反渗透主机一台、纯水罐等；

	7
	电耗量
	 ≤3Kw,AC～380V

	8
	在线监测功能
	水质在线监测报警功能，当产水水质高于设定值，设备自动运行水质调节功能，可直接与消毒清洗设备和取水点对接使用。

	9
	自动反渗透膜清洗以及膜消毒功能
	具有自动膜清洗和膜消毒功能以延长反渗透膜使用寿命。

	10
	零部件
	采用多功能阀头及精密过滤器。

	11
	▲资质
	设备须具有计算机软件著作权证书，证件中须有“医用纯水控制系统”字样。


5.腔镜清洗工作站
	清洗工作站参数
	

	序号
	项目
	说明

	1
	清洗台面
	1、 台面主料为进口PMMA高分子复合材料，经数次冷热加工一次性成型；

2、 面层质薄而坚硬，耐摩擦耐酸碱，光亮平滑，抗菌，易清洗；

3、 固层由塑料碳纤维胶合而成，起到加固台面的承重，安装固定作用；防止迸裂的作用，防止台面长期使用变形；台面支架选用全优质镜面不锈钢. 

	2
	功能背板及灯箱
	整体造型结构可按功能作用形成分体组合，便于设备的检修保养，搬迁和功能升级之用

	3
	防水柜门
	苹果绿，宝石蓝钢化彩晶玻璃柜门；（颜色可自选）

	4
	微电脑控制器
	整体的设计简洁明快、不占用用操作空间。所有主要部件采用隐蔽方式布置，简便而功效强大。采用CPU中心处理芯片，液晶数码显示，多套系统供客户选择，控制系统稳定，读时准确。并具有自动时间定时启动注液,注气,排洗及过期报警等功能。

	5
	自动注流器
	严格按国家卫生部2004年颁布的《内镜清洗消毒操作规范（2004版）》的标准，使用流动水，隐藏式设计，采用国际标准做法。

工作表面清洁洁净，水注流系统可直接将净化后纯净水注入内镜，避免二次污染。

能尽量使工作人员避免误操作，注流器高水压，低流量，适合不同管径内镜；脉冲冲洗提高清洗效果；清洗步骤完成可直接排出余水，故障维修简易快捷，使用成本低，真正体现人性化设计。

	6
	水处理器
	过滤型水处理器过滤精度为1μM，不锈钢材质，多层式渗透，净化过滤水质更保证内镜清洗安全，可采用反冲式维护清洗，无需更换滤芯，水处理量：2～5T/h可选。

	7
	专用空气压缩机
	采用低噪音无油气泵，带有油水分离器的功能，能分离空气中的油污，水分，提高干燥台上干燥气体的清洁度。

	8
	内镜烘干机
	对内窥镜管壁内水分进行干燥，可避免因与水接触受潮长菌的现象发生。

	9
	高压水枪
	特别针对硬镜不同径口清洗，可提供8种不同口径枪头，可调节水流量、水压、水冲力，设有专用安全防震环，避免管路不畅，高压水冲破内镜管壁。

	10
	高压气枪
	特别针对硬镜不同径口吹干，可提供8种不同口径枪头戓专用气枪喷头，设有专用安全防震环，避免管路不畅，气压冲破内镜管壁。

	11
	专用水龙头
	通过改进款式，并进行多层防腐处理，可以承受数年高酸碱恶劣环境的考验，管路同进具有耐腐蚀功能。

	12
	供排水系统
	优质PP-R供、排水管路。

	13
	方槽盖
	避免消毒液气体外散，减少人员刺激。

	14
	快速接头
	每槽的每个流程（注液、吸液等）均采用专用接头连接内镜的每个接口，最大化的为用户节约时间。

	15
	供气管路
	采用优质的专用气动部件，承压强，寿命长

	16
	漏电保护
	采用台湾明纬降压电源，漏电保护, 为设备提供12V安全电压.

	17
	产品资质
	产品具有医疗器械注册证

	18
	流程
	预洗+酶洗+漂洗+浸泡消毒+终末漂洗+干燥


6.医用干燥柜

	序号
	项目
	项目要求

	1
	适用范围
	医院中心供应室、手术室和其它需要物品干燥的部门。

	2
	内舱容积
	有效容积≥360L

	3
	外观要求
	整体不锈钢外观，带侧面热风风循环，有效提高了柜体中下部干燥效果；显示屏和控制面板位于侧维修门处，操作高度正对操作者，更加符合人机工程学的要求。

	4
	材质要求
	外罩、舱体采用优质SUS304不锈钢拉丝板，板材厚度≥1.2mm，板材折边采用刨槽工艺，折边圆角≤R2，整体缝隙小、美观。

	5
	密封门材质
	采用优质SUS304不锈钢拉丝板，板材厚度≥2mm，板材折边采用刨槽工艺，折边圆角≤R3，整体缝隙小、美观。

	6
	密封门
	结构门体中部采用双层中空钢化玻璃结构，通透面积≥0.59㎡，保证可视性同时，又能够有效阻隔舱体内热量损耗、降低密封门工作温度。

	7
	风机
	采用知名品牌交流离心风机，电容感应启动外转子电动机，外框铝压铸成型，镀锌板风轮，双滚珠轴承，长效免维护，风机风量≥600m³/h，最大静压≥550Pa，噪音≤72dB，风机数量≥3个

	8
	过热保护
	设备具有加热系统故障检测、保护、报警功能，采用知名过热保护器。保护阶段，程序停止运行，排出故障后，方可正常使用。

	9
	过滤器
	采用HEPA高效空气过滤器，过滤精度0.3μm，过滤效率≥99.97%，滤褶方向应垂直于地面，符合高效过滤器的安装要求，有效阻隔空气中的粉尘颗粒等进入干燥舱体内。

	10
	加热箱
	采用电加热方式，箱体盘型结构，减小占用空间，加热管数量≥3根，设备整体加热功率≥9kVA，加热箱加装品牌温度探头，精准测量空气温度，加热管含过热保护，避免安全隐患。加热箱外部粘贴隔热保温层，采用橡塑海绵，厚度≥10mm，闭泡式结构、防火性能好、导热系数低、绿色环保。

	11
	侧加热箱
	采用一体化整体加热箱结构，密闭结构，保温性能好，电加热方式，集成过热保护警报功能，避免温度异常过高，造成隐患，电热管数量≥3根，加热箱内置硅酸铝保温隔热材料，避免热量损耗和起火隐患。

	12
	智能化操作
	操作程序采用智能化软件、液晶显示屏，内置针对不同器械设置的不同程序，各运行参数可调，操作灵活方便；运行过程中全自动控制、一键式操作；多种干燥方式可选择，满足医院不同器械的干燥需求。

	13
	▲资质
	产品软件拥有中国计算机软件著作权登记证书，证书中须有“医用干燥柜控制系统”字样。


7.医用真空干燥柜
	序号
	项目
	参数

	1.  
	适用范围
	可对不耐热器械、管腔器械进行低温干燥。

	2.  
	有效容积
	≥120L

	3.  
	外形尺寸（W*H*D）mm
	≥540*1550*800

	4.  
	单个腔体尺寸（W*H*D）mm
	≥320*280*700

	5.  
	篮筐尺寸：
	≥280*700*60

	6.  
	额定电压
	AC220V/50HZ

	7.  
	门要求
	双舱双侧开门

	8.  
	设备重量
	≤195KG

	9.  
	额定功率
	3KVA

	10.  
	结构及材质
	矩形结构内胆，采用优质铝合金防锈板焊接成型具有优质的热传导性，表面光洁提高热辐射效率，有利于腔体内温度控制，提高干燥性能。

	11.  
	材质要求
	门罩采用一体化不锈钢板切割而成，无焊接，强度高，不变形；外壳采用优质304不锈钢拉丝板，较大的延长了设备寿命。

	12.  
	器械托盘数量
	≥4个

	13.  
	干燥程序
	预设4套默认程序。内置≥10套程序用户可根据需要对参数进行调整。

	14.  
	温控范围
	室温～65℃

	15.  
	干燥时间
	脉动次数1～99次可调。脉动时间1～99分钟可调

	16.  
	门构造
	采用大尺寸钢化玻璃；密封门内置LED光源，可清晰观察舱内物品干燥状态。

	17.  
	温度控制系统
	温度传感器能够精确检测干燥时内胆温度并保证其工作稳定性。

	18.  
	加热方式
	采柜体采用PTC加热膜，安全高效，升温均匀。

	19.  
	过滤器要求
	过滤器要求：采用高效空气过滤器，过滤精度0.3μm，有效阻隔空气中的粉尘颗粒等进入干燥舱体内。

	20.  
	真空泵
	真空度≥-90kPA，可有效保证设备对干燥过程中真空度的要求。

	21.  
	人机界面
	采用≥800*600分辨率的≥7寸LCD显示屏作为人机交互界面，可实时显示舱壁温度、舱内压力、运行时间、报警信息、运行程序名称等参数。


消毒供应中心辅助配置附件
	1
	软水机
	台
	1

	2
	医用封口机
	台
	1

	3
	快速生物阅读器（高温）
	台
	1

	4
	过氧化氢环境监测
	台
	1

	5
	绝缘检测仪
	台
	1

	6
	污物清洗3槽
	个
	1

	7
	污物清洗2槽
	台
	1

	8
	污物接收台
	台
	2

	9
	清洗工作台
	台
	2

	10
	洗车机
	台
	1

	11
	人流软包篮
	个
	10

	12
	器械打包台
	台
	1

	13
	包布检查打包台
	台
	2

	14
	干物工作台
	台
	1

	15
	器械检查放大镜
	台
	1

	16
	高压冲洗水枪
	台
	1

	17
	高压冲洗气枪
	台
	1

	18
	双头立式洗眼器
	台
	1

	19
	双门器械柜
	台
	2

	20
	二层平台推车
	台
	2

	21
	四门敷料柜
	台
	2

	22
	  密封回收车
	台
	1


实验室设备

	序号
	设备名称
	规格型号(mm)
	参数
	数量
	单位

	一、病理科

	1
	不锈钢中央台
	2400*1200*850
	整体采用304不锈钢结构38*38不锈钢方管 台面内嵌18MM厚木板（底密封） 单层不含柜体及封板
	1
	台

	2
	不锈钢文件柜
	900*450*1800
	整体采用304不锈钢结构 国标1.0MM厚
	4
	台

	3
	不锈钢边台
	2200*600*850
	整体采用304不锈钢结构38*38不锈钢方管 台面内嵌18MM厚木板（底密封） 单层不含柜体及封板
	1
	台

	4
	不锈钢边台
	1500*600*850
	整体采用304不锈钢结构38*38不锈钢方管 台面内嵌18MM厚木板（底密封） 单层不含柜体及封板
	1
	台

	5
	不锈钢边台
	2200*600*850
	整体采用304不锈钢结构38*38不锈钢方管 台面内嵌18MM厚木板（底密封） 单层不含柜体及封板
	1
	台

	6
	不锈钢边台
	1500*600*850
	整体采用304不锈钢结构38*38不锈钢方管 台面内嵌18MM厚木板（底密封） 单层不含柜体及封板
	1
	台

	7
	不锈钢边台
	2600*600*850
	整体采用304不锈钢结构38*38不锈钢方管 台面内嵌18MM厚木板（底密封） 单层不含柜体及封板
	1
	台

	8
	不锈钢边台
	1500*600*850
	整体采用304不锈钢结构38*38不锈钢方管 台面内嵌18MM厚木板（底密封） 单层不含柜体及封板
	2
	台

	9
	不锈钢边台
	3000*600*850
	整体采用304不锈钢结构38*38不锈钢方管 台面内嵌18MM厚木板（底密封） 单层不含柜体及封板
	2
	台

	10
	不锈钢边台
	2400*600*850
	整体采用304不锈钢结构38*38不锈钢方管 台面内嵌18MM厚木板（底密封） 单层不含柜体及封板
	1
	台

	11
	不锈钢边台
	1600*600*850
	整体采用304不锈钢结构38*38不锈钢方管 台面内嵌18MM厚木板（底密封） 单层不含柜体及封板
	1
	台

	12
	不锈钢边台
	4180*600*850
	整体采用304不锈钢结构38*38不锈钢方管 台面内嵌18MM厚木板（底密封） 单层不含柜体及封板
	1
	台

	13
	不锈钢更衣柜
	900*450*1800
	整体采用304不锈钢结构 国标1.0MM厚
	2
	个

	14
	不锈钢档案柜
	900*450*1800
	整体采用304不锈钢结构 国标1.0MM厚
	5
	个

	15
	不锈钢水盆
	400*380
	304不锈钢水盆，含下水器
	7
	个

	16
	不锈钢感应水笼头
	常规
	304不锈钢材质
	7
	个

	17
	桌面洗眼器
	常规
	安装桌面
	7
	个

	二、HIV实验室/微生物实验室
	
	
	

	1
	边台
	3450*750*850
	钢木结构，钢架采用40*60mm优质冷扎钢板,折弯后加工制作,金属表面经酸洗、磷化等化学防锈处理后，环氧树脂高压静电粉沫喷涂，支撑架的螺丝全部采用国际内六角螺丝连接，防腐性好，紧密强固，长期负重不变形，中间增加承重钢架。台面采用12.7mm厚实芯理化板，抗强酸碱和各种有机试剂，抗刻刮性能好。箱体木质基材采用优质16mm厚三聚氰胺板，抽屉面板、门面板截面采用18mm厚三聚氰胺板（中纤板），PVC全自动封边处理。采用三节回流静音导轨，铰链为105，拉手为优质PVC一字型内拉手，采用高强力注塑地脚。
	1
	台

	2
	不锈钢边台
	5950*750*850
	整体采用304不锈钢结构38*38不锈钢方管 台面内嵌18MM厚木板（底密封） 单层不含柜体及封板
	1
	台

	3
	不锈钢边台
	3940*750*850
	整体采用304不锈钢结构38*38不锈钢方管 台面内嵌18MM厚木板（底密封） 单层不含柜体及封板
	1
	台

	4
	PP水盆
	550*450*310
	采用高密度PP，耐强腐蚀；槽沿表面纹理处理为皮纹，耐刻刮。
	1
	个

	5
	不锈钢水盆
	400*380
	304不锈钢水盆，含下水器
	1
	个

	6
	不锈钢感应水笼头
	常规
	304不锈钢材质
	2
	个

	7
	桌面洗眼器
	常规
	安装桌面
	2
	个

	三、PCR实验室
	
	
	

	1
	边台
	1650*750*850
	钢木结构，钢架采用40*60mm优质冷扎钢板,折弯后加工制作,金属表面经酸洗、磷化等化学防锈处理后，环氧树脂高压静电粉沫喷涂，支撑架的螺丝全部采用国际内六角螺丝连接，防腐性好，紧密强固，长期负重不变形，中间增加承重钢架。台面采用12.7mm厚实芯理化板，抗强酸碱和各种有机试剂，抗刻刮性能好。箱体木质基材采用优质16mm厚三聚氰胺板，抽屉面板、门面板截面采用18mm厚三聚氰胺板（中纤板），PVC全自动封边处理。采用三节回流静音导轨，铰链为105，拉手为优质PVC一字型内拉手，采用高强力注塑地脚。
	1
	台

	2
	转角台
	1000*1000*850
	钢木结构，钢架采用40*60mm优质冷扎钢板,折弯后加工制作,金属表面经酸洗、磷化等化学防锈处理后，环氧树脂高压静电粉沫喷涂，支撑架的螺丝全部采用国际内六角螺丝连接，防腐性好，紧密强固，长期负重不变形，中间增加承重钢架。台面采用12.7mm厚实芯理化板，抗强酸碱和各种有机试剂，抗刻刮性能好。箱体木质基材采用优质16mm厚三聚氰胺板，抽屉面板、门面板截面采用18mm厚三聚氰胺板（中纤板），PVC全自动封边处理。采用三节回流静音导轨，铰链为105，拉手为优质PVC一字型内拉手，采用高强力注塑地脚。
	1
	台

	3
	边台
	1710*750*850
	钢木结构，钢架采用40*60mm优质冷扎钢板,折弯后加工制作,金属表面经酸洗、磷化等化学防锈处理后，环氧树脂高压静电粉沫喷涂，支撑架的螺丝全部采用国际内六角螺丝连接，防腐性好，紧密强固，长期负重不变形，中间增加承重钢架。台面采用12.7mm厚实芯理化板，抗强酸碱和各种有机试剂，抗刻刮性能好。箱体木质基材采用优质16mm厚三聚氰胺板，抽屉面板、门面板截面采用18mm厚三聚氰胺板（中纤板），PVC全自动封边处理。采用三节回流静音导轨，铰链为105，拉手为优质PVC一字型内拉手，采用高强力注塑地脚。
	1
	台

	4
	边台
	1650*750*850
	钢木结构，钢架采用40*60mm优质冷扎钢板,折弯后加工制作,金属表面经酸洗、磷化等化学防锈处理后，环氧树脂高压静电粉沫喷涂，支撑架的螺丝全部采用国际内六角螺丝连接，防腐性好，紧密强固，长期负重不变形，中间增加承重钢架。台面采用12.7mm厚实芯理化板，抗强酸碱和各种有机试剂，抗刻刮性能好。箱体木质基材采用优质16mm厚三聚氰胺板，抽屉面板、门面板截面采用18mm厚三聚氰胺板（中纤板），PVC全自动封边处理。采用三节回流静音导轨，铰链为105，拉手为优质PVC一字型内拉手，采用高强力注塑地脚。
	1
	台

	5
	转角台
	1000*1000*850
	钢木结构，钢架采用40*60mm优质冷扎钢板,折弯后加工制作,金属表面经酸洗、磷化等化学防锈处理后，环氧树脂高压静电粉沫喷涂，支撑架的螺丝全部采用国际内六角螺丝连接，防腐性好，紧密强固，长期负重不变形，中间增加承重钢架。台面采用12.7mm厚实芯理化板，抗强酸碱和各种有机试剂，抗刻刮性能好。箱体木质基材采用优质16mm厚三聚氰胺板，抽屉面板、门面板截面采用18mm厚三聚氰胺板（中纤板），PVC全自动封边处理。采用三节回流静音导轨，铰链为105，拉手为优质PVC一字型内拉手，采用高强力注塑地脚。
	1
	台

	6
	边台
	1710*750*850
	钢木结构，钢架采用40*60mm优质冷扎钢板,折弯后加工制作,金属表面经酸洗、磷化等化学防锈处理后，环氧树脂高压静电粉沫喷涂，支撑架的螺丝全部采用国际内六角螺丝连接，防腐性好，紧密强固，长期负重不变形，中间增加承重钢架。台面采用12.7mm厚实芯理化板，抗强酸碱和各种有机试剂，抗刻刮性能好。箱体木质基材采用优质16mm厚三聚氰胺板，抽屉面板、门面板截面采用18mm厚三聚氰胺板（中纤板），PVC全自动封边处理。采用三节回流静音导轨，铰链为105，拉手为优质PVC一字型内拉手，采用高强力注塑地脚。
	1
	台

	7
	边台
	2660*750*850
	钢木结构，钢架采用40*60mm优质冷扎钢板,折弯后加工制作,金属表面经酸洗、磷化等化学防锈处理后，环氧树脂高压静电粉沫喷涂，支撑架的螺丝全部采用国际内六角螺丝连接，防腐性好，紧密强固，长期负重不变形，中间增加承重钢架。台面采用12.7mm厚实芯理化板，抗强酸碱和各种有机试剂，抗刻刮性能好。箱体木质基材采用优质16mm厚三聚氰胺板，抽屉面板、门面板截面采用18mm厚三聚氰胺板（中纤板），PVC全自动封边处理。采用三节回流静音导轨，铰链为105，拉手为优质PVC一字型内拉手，采用高强力注塑地脚。
	1
	台

	8
	边台
	2660*750*850
	钢木结构，钢架采用40*60mm优质冷扎钢板,折弯后加工制作,金属表面经酸洗、磷化等化学防锈处理后，环氧树脂高压静电粉沫喷涂，支撑架的螺丝全部采用国际内六角螺丝连接，防腐性好，紧密强固，长期负重不变形，中间增加承重钢架。台面采用12.7mm厚实芯理化板，抗强酸碱和各种有机试剂，抗刻刮性能好。箱体木质基材采用优质16mm厚三聚氰胺板，抽屉面板、门面板截面采用18mm厚三聚氰胺板（中纤板），PVC全自动封边处理。采用三节回流静音导轨，铰链为105，拉手为优质PVC一字型内拉手，采用高强力注塑地脚。
	1
	台

	9
	PP水盆
	550*450*310
	采用高密度PP，耐强腐蚀；槽沿表面纹理处理为皮纹，耐刻刮。
	4
	个

	10
	滴水架
	常规
	PP材质，26支棒
	4
	个

	11
	不锈钢感应水笼头
	常规
	304不锈钢材质
	4
	个

	12
	桌面洗眼器
	常规
	安装桌面
	4
	个

	四、体液实验室
	
	
	

	1
	中央台
	3500*1500*850
	钢木结构，钢架采用40*60mm优质冷扎钢板,折弯后加工制作,金属表面经酸洗、磷化等化学防锈处理后，环氧树脂高压静电粉沫喷涂，支撑架的螺丝全部采用国际内六角螺丝连接，防腐性好，紧密强固，长期负重不变形，中间增加承重钢架。台面采用12.7mm厚实芯理化板，抗强酸碱和各种有机试剂，抗刻刮性能好。箱体木质基材采用优质16mm厚三聚氰胺板，抽屉面板、门面板截面采用18mm厚三聚氰胺板（中纤板），PVC全自动封边处理。采用三节回流静音导轨，铰链为105，拉手为优质PVC一字型内拉手，采用高强力注塑地脚。
	5
	台

	2
	水池+三联水龙头
	常规
	PP材质水池，全铜实验室专用三联水龙头
	5
	套

	3
	试剂架
	2850*300*660
	铝合金框架立柱，挂板采用全钢材质，全钢底座，玻璃采用10MM厚玻璃
	5
	套

	4
	滴水架
	常规
	PP材质，26支棒
	5
	套

	五、抽血区

	1
	边台
	5650*600*850
	钢木结构，钢架采用40*60mm优质冷扎钢板,折弯后加工制作,金属表面经酸洗、磷化等化学防锈处理后，环氧树脂高压静电粉沫喷涂，支撑架的螺丝全部采用国际内六角螺丝连接，防腐性好，紧密强固，长期负重不变形，中间增加承重钢架。台面采用12.7mm厚实芯理化板，抗强酸碱和各种有机试剂，抗刻刮性能好。箱体木质基材采用优质16mm厚三聚氰胺板，抽屉面板、门面板截面采用18mm厚三聚氰胺板（中纤板），PVC全自动封边处理。采用三节回流静音导轨，铰链为105，拉手为优质PVC一字型内拉手，采用高强力注塑地脚。
	1
	台

	2
	边台
	4700*750*850
	钢木结构，钢架采用40*60mm优质冷扎钢板,折弯后加工制作,金属表面经酸洗、磷化等化学防锈处理后，环氧树脂高压静电粉沫喷涂，支撑架的螺丝全部采用国际内六角螺丝连接，防腐性好，紧密强固，长期负重不变形，中间增加承重钢架。台面采用12.7mm厚实芯理化板，抗强酸碱和各种有机试剂，抗刻刮性能好。箱体木质基材采用优质16mm厚三聚氰胺板，抽屉面板、门面板截面采用18mm厚三聚氰胺板（中纤板），PVC全自动封边处理。采用三节回流静音导轨，铰链为105，拉手为优质PVC一字型内拉手，采用高强力注塑地脚。
	1
	台

	3
	PP水盆
	550*450*310
	采用高密度PP，耐强腐蚀；槽沿表面纹理处理为皮纹，耐刻刮。
	3
	个

	4
	不锈钢感应水笼头
	常规
	304不锈钢材质
	3
	个

	5
	桌面洗眼器
	常规
	安装桌面
	3
	个

	六、配血实验室

	1
	边台
	2800*75*850
	钢木结构，钢架采用40*60mm优质冷扎钢板,折弯后加工制作,金属表面经酸洗、磷化等化学防锈处理后，环氧树脂高压静电粉沫喷涂，支撑架的螺丝全部采用国际内六角螺丝连接，防腐性好，紧密强固，长期负重不变形，中间增加承重钢架。台面采用12.7mm厚实芯理化板，抗强酸碱和各种有机试剂，抗刻刮性能好。箱体木质基材采用优质16mm厚三聚氰胺板，抽屉面板、门面板截面采用18mm厚三聚氰胺板（中纤板），PVC全自动封边处理。采用三节回流静音导轨，铰链为105，拉手为优质PVC一字型内拉手，采用高强力注塑地脚。
	1
	台

	2
	角柜
	1000*1000*850
	钢木结构，钢架采用40*60mm优质冷扎钢板,折弯后加工制作,金属表面经酸洗、磷化等化学防锈处理后，环氧树脂高压静电粉沫喷涂，支撑架的螺丝全部采用国际内六角螺丝连接，防腐性好，紧密强固，长期负重不变形，中间增加承重钢架。台面采用12.7mm厚实芯理化板，抗强酸碱和各种有机试剂，抗刻刮性能好。箱体木质基材采用优质16mm厚三聚氰胺板，抽屉面板、门面板截面采用18mm厚三聚氰胺板（中纤板），PVC全自动封边处理。采用三节回流静音导轨，铰链为105，拉手为优质PVC一字型内拉手，采用高强力注塑地脚。
	1
	台

	3
	边台
	1800*750*850
	钢木结构，钢架采用40*60mm优质冷扎钢板,折弯后加工制作,金属表面经酸洗、磷化等化学防锈处理后，环氧树脂高压静电粉沫喷涂，支撑架的螺丝全部采用国际内六角螺丝连接，防腐性好，紧密强固，长期负重不变形，中间增加承重钢架。台面采用12.7mm厚实芯理化板，抗强酸碱和各种有机试剂，抗刻刮性能好。箱体木质基材采用优质16mm厚三聚氰胺板，抽屉面板、门面板截面采用18mm厚三聚氰胺板（中纤板），PVC全自动封边处理。采用三节回流静音导轨，铰链为105，拉手为优质PVC一字型内拉手，采用高强力注塑地脚。
	1
	台

	4
	边台
	3400*750*850
	钢木结构，钢架采用40*60mm优质冷扎钢板,折弯后加工制作,金属表面经酸洗、磷化等化学防锈处理后，环氧树脂高压静电粉沫喷涂，支撑架的螺丝全部采用国际内六角螺丝连接，防腐性好，紧密强固，长期负重不变形，中间增加承重钢架。台面采用12.7mm厚实芯理化板，抗强酸碱和各种有机试剂，抗刻刮性能好。箱体木质基材采用优质16mm厚三聚氰胺板，抽屉面板、门面板截面采用18mm厚三聚氰胺板（中纤板），PVC全自动封边处理。采用三节回流静音导轨，铰链为105，拉手为优质PVC一字型内拉手，采用高强力注塑地脚。
	1
	台

	5
	滴水架
	常规
	PP材质，26支棒
	2
	套

	6
	PP水盆
	550*450*310
	采用高密度PP，耐强腐蚀；槽沿表面纹理处理为皮纹，耐刻刮。
	2
	个

	7
	不锈钢感应水笼头
	常规
	304不锈钢材质
	2
	个

	8
	桌面洗眼器
	常规
	安装桌面
	2
	个

	七、液体区

	1
	边台
	3800*75*850
	钢木结构，钢架采用40*60mm优质冷扎钢板,折弯后加工制作,金属表面经酸洗、磷化等化学防锈处理后，环氧树脂高压静电粉沫喷涂，支撑架的螺丝全部采用国际内六角螺丝连接，防腐性好，紧密强固，长期负重不变形，中间增加承重钢架。台面采用12.7mm厚实芯理化板，抗强酸碱和各种有机试剂，抗刻刮性能好。箱体木质基材采用优质16mm厚三聚氰胺板，抽屉面板、门面板截面采用18mm厚三聚氰胺板（中纤板），PVC全自动封边处理。采用三节回流静音导轨，铰链为105，拉手为优质PVC一字型内拉手，采用高强力注塑地脚。
	1
	台

	2
	PP水盆
	550*450*310
	采用高密度PP，耐强腐蚀；槽沿表面纹理处理为皮纹，耐刻刮。
	1
	个

	3
	不锈钢感应水笼头
	常规
	304不锈钢材质
	1
	个

	4
	桌面洗眼器
	常规
	安装桌面
	1
	个

	5
	实验室专用插座
	常规
	包含：实验室专用全钢插座底盒，二三万用插座，台内电源线路（不含台子以外电源线）
	86
	个

	八、常温试剂区

	1
	试剂柜
	900*450*1800
	铝木结构,柜体木质基材采用优质16mm厚三聚氰胺板，门面板截面采用18mm厚三聚氰胺板（中纤板），上木框玻璃门，下木门，柜边采用铝合金包边
	11
	个


三、采购项目商务要求：

1.供货要求：货物为本次招标前原制造商制造的非淘汰类全新产品整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。应附关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等，设备使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。进口产品必须具备原产地证明和检验检疫局的检验证明及合法进货渠道证明。                    

2.经验要求：列出同类项目近三年业绩介绍，业绩是必须以投标人名义的项目。                                    

3.报价要求：报价应包括供货方设计、安装、随机零配件、标配工具、运输保险、调试、培训、质保期服务、各项税费及合同实施过程中不可预见费用等。            

4.完工期：合同签订后60日内通过验收并交付使用。

5.交货地点：采购人指定地点。                

6.质保期（服务期）：货物保修期一年，保修期内，出现故障，须派出技术工程师到达现场处理故障，并承担一切费用。
7.验收要求：交付验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合采购文件和响应承诺的配置、参数及各项要求；③货物来源国官方标准。

8.售后服务：

⑴按厂家承诺进行；⑵免费送货上门，免费安装调试合格。须派出有相应资格的技术工程师到现场负责设备安装调试，直至正常使用；⑶接故障通知2小时内给予答复，12小时内到达现场提供服务（保修期内为免费服务），提供终身维护和保养服务。⑷提供免费培训计划，直至操作人员正常使用。         

9.付款方式：

⑴采购人、中标人共同协商，以合同签订为准。 

⑵付款方式：采用支票、银行汇付（含电汇）等形式。

⑶款项支付时，卖方同时向买方提供相应金额的正式发票。

第三部分

投 标 人 须 知
投标人须知
一、说  明

1．适用范围

1.1本招标文件适用于本投标邀请中所述项目的政府采购。

2. 定义

2.1 “采购人”是指：揭阳市妇幼保健计划生育服务中心。

2.2 “监管部门”是指：揭阳市财政局。

2.3“政府采购代理机构”是指：广东泽盛咨询有限公司。

2.4“招标采购单位”是指：采购人，政府采购代理机构。

2.5合格的投标人 

1) 符合《政府采购法》第二十二条规定的供应商。

2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

3）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

4) 符合招标文件规定的资格要求及特殊条件要求。

2.6 “中标人”是指经法定程序确定并授予合同的投标人。

3. 合格的货物和服务

3.1 “货物”是指投标人制造或组织符合招标文件要求的货物等。招标文件中没有提及招标货物来源地的，根据《政府采购法》的相关规定均应是本国货物，优先采购节能、环保产品。投标的货物必须是其合法生产的符合国家有关标准要求的货物，并满足政府招标文件规定的规格、参数、质量、价格、有效期、售后服务等要求。

3.2 根据财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》【财库〔2019〕9号】，依据财政部、发展改革委、生态环境部发布的品目清单（最新一期）属于政府强制采购节能产品、环境标志产品的，供应商必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，否则，视为无效投标。

★投标供应商报价的产品如涉及：台式计算机，便携式计算机，平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，液晶显示器，制冷压缩机，空调机组，专用制冷、空调设备，镇流器，空调机，电热水器，普通照明用双端荧光灯，电视设备，视频设备，便器，水嘴等产品为政府强制采购节能产品，供应商必须按照上述要求提供资料。

3.3 “服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象,其中包括：投标人须承担的运输、安装、技术支持、培训以及招标文件规定的其它服务。

4．投标费用

4.1 投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，政府采购代理机构和采购人均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标向中标人收取的中标服务费。

中标供应商在收取《中标通知书》时应向采购代理机构交纳中标服务费，收费金额按差额定率累进法计算，具体收费标准按下表计算:

	                  费率

中标金额（万元）
	货物

	100以下
	1.5%

	100－500
	1.1%

	500-1000
	0.8%


例如：某货物中标金额为400万元，计算中标代理服务费收费额如下：

100万元×1.5％＝1.5万元

（400－100）万元×1.1％＝3.3万元

合计收费＝1.5＋3.3＝4.8万元

中标服务费以人民币支付。

中标服务费支付方式：一次性以电汇、支票或现金等形式支付。

中标服务费不在报价中单列。

报价人如果不按规定交纳中标服务费，采购代理机构将在中标人的报价保证金中抵扣服务费。

二、招标文件

5. 招标文件的构成

5.1招标文件由下列文件以及在招标过程中发出的修正和补充文件组成：

1) 投标邀请书

2) 采购项目内容

3) 投标人须知

4) 合同书格式

5) 投标文件格式 

6) 在招标过程中由招标采购单位发出的修正和补充文件等

5.2投标人应认真阅读、并充分理解招标文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等。）。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标没有对招标文件在各方面都做出实质性响应是投标人的风险，有可能导致其投标被拒绝，或被认定为无效投标或被确定为投标无效。
6. 招标文件的澄清

6.1任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应以书面形式在投标截止时间十五日以前通知招标采购单位。招标采购单位将组织采购人对投标人所要求澄清的内容均以书面形式予以答复。必要时，招标采购单位将组织相关专家召开答疑会，并将会议内容以书面的形式发给每个购买招标文件的潜在投标人（答复中不包括问题的来源）。

6.2投标人在规定的时间内未对招标文件澄清或提出疑问的，招标采购单位将视其为无异议。对招标文件中描述有歧意或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

7. 招标文件的修改

7.l在投标截止时间十五日以前，无论出于何种原因，招标采购单位可主动地或在解答投标人提出的疑问时对招标文件进行修改。

7.2修改后的内容是招标文件的组成部分，将以书面形式通知所有购买招标文件的潜在投标人，并对潜在投标人具有约束力。潜在投标人在收到上述通知后，应立即以书面形式向招标采购单位确认。

7.3为使投标人准备投标时有充足时间对招标文件的修改部分进行研究，招标采购单位可适当推迟投标截止期，但应在投标截止时间三日前发布公告并书面通知所有购买招标文件的潜在投标人。

三、投标文件的编制和数量

8．投标的语言

8.1投标人提交的投标文件以及投标人与招标采购单位就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标人提交的支持文件或印刷的资料可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件的修改内容时以中文翻译本为准。对中文翻译有异议的，以权威机构的译本为准。

9．投标文件的构成应符合法律法规及招标文件的要求。

10. 投标文件编制

10.1投标人对招标文件中多个包（组）进行投标的，其投标文件的编制应按每个包（组）的要求分别装订和封装。投标人应当对投标文件进行装订，对未经装订的投标文件可能发生的文件散落或缺损，由此产生的后果由投标人承担。

10.2投标人应完整、真实、准确的填写招标文件中规定的所有内容。

10.3投标人必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受招标采购单位及政府采购监督管理部门等对其中任何资料进行核实的要求。投标人必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

10.4如果因为投标人投标文件填报的内容不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，由此造成的后果，其责任由投标人承担。

11. 投标报价

11.1投标人所提供的货物和服务均应以人民币报价，若同时以人民币及外币报价的，以人民币报价为准。

11.2投标人应按照“第二部分” 采购项目技术规格、参数及要求”规定的内容、责任范围以及合同条款进行报价。并按《开标一览表》和《投标明细报价表》确定的格式报出分项价格和总价。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评标时不予核减。投标总价中也不得缺漏招标文件所要求的内容，否则，其投标将可能被视为无效投标或确定为投标无效。

11.3《投标明细报价表》填写时应响应下列要求：

1) 对于报价免费的项目必须标明“免费”；

2) 所有根据合同或其它原因应由投标人支付的税款和其它应交纳的费用都要包括在投标人提交的投标价格中；

3) 应包含货物运至最终目的地的运输、保险和伴随货物服务的其他所有费用。

11.4每一种规格的货物只允许有一个报价，否则将被视为无效投标。

12. 备选方案

12.1只允许投标人有一个投标方案，否则将被视为无效投标。（招标文件允许有备选方案的除外）

13. 联合体投标

13.1本项目不接受联合体投标。

14. 投标人资格证明文件

14.1投标人应按招标文件的要求，提交证明其有资格参加投标和中标后有履行合同能力的文件，并作为其投标文件的组成部分，包括但不限于下列文件：

1) 投标人必须具有健全稳定的组织机构，具备履行合同所需的人力、财力、物力和技术（包括设计、生产和服务等）能力，并提供相关证明文件；

2）投标人应按要求提供有关证明其信誉、资格的文件复印件或其他证明文件（包括经过年审合格的营业执照、税务登记证、组织机构代码及其他有关经营、安装资质证书、生产许可证（仅适用于国内制造商）等）；

3）如果招标文件要求，投标人提供的主要货物不是投标人自己制造的，投标人应得到货物制造商同意其代理或在本次投标中提供该货物的有效授权（提供有效的代理证书或按招标文件提供的格式出具授权函）；

4）如果招标文件有特别注明允许联合体投标，联合体投标的必须按照招标文件规定提供联合体共同投标协议书，联合体各方并就该项目向采购人负责有连带的和各自的法律责任；

5）如果招标文件有特别注明允许、且投标人拟将本招标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成（分包）的，投标人应在投标文件中载明，并按要求提交证明分包人合格的文件，且分包人不得再分包。

如果投标人中标并将项目分包，其就分包项目向采购人负责，分包人就分包项目承担连带责任。 

14.2资格证明文件必须真实有效，复印件必须加盖单位印章。

15. 证明投标标的的合格性和符合招标文件规定的文件：

15.1投标人应提交证明其拟提供的货物及相关服务符合招标文件规定的文件，包括投标报价表中对货物原产地的说明，并作为其投标文件的一部分。

15.2证明货物及相关服务与招标文件的要求相一致的文件，可以是文字资料、图纸、数据和实物，包括如下：

1）货物的型号、规格；

2）货物主要技术指标和性能的详细说明（提供有关部门出具的检验报告，如果招标文件有要求的话）；

3）详细的合同项下提供货物及相关服务的执行时间表及其实施措施，明确标注出影响合同执行的关键时间及因素；

4）采购人在正常、连续地使用货物所必需的备品备件、专用工具的清单，包括其货源及现行价格；

5）对照招标文件要求的技术规格，投标人逐条说明所提供的货物及相关服务已对招标文件中的技术规格作出了实质性的响应；或申明与技术规格条文的偏差和例外。特别是对于有具体参数要求的指标，投标人必须提供所投货物的具体参数值。

15.3按招标文件要求提供行政主管部门或行业协会授予的经销许可证；

16. 投标保证金

16.1投标人必须按招标文件规定的金额和期限提交投标保证金：包1：人民币贰万玖仟元整（￥29,000.00元）包2：人民币肆万贰仟元整（￥42,000.00元）包3：人民币贰万壹仟元整（￥21,000.00元），并作为其投标文件的一部分。
16.2投标保证金交纳形式和时间：         

1）通过电汇、银行转账、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。
收款人：广东泽盛咨询有限公司

账号：2019002719200063628

开户银行：中国工商银行股份有限公司揭阳东山支行

财务联系人：陈小姐

财务联系电话：0663-3599090
[递交投标保证金请注明：项目编号445200-202010-108003-0009包号：]

2）投标保证金作为供应商投标的组成部分，与投标文件一同递交。

16.3凡未按规定交纳投标保证金的投标，为无效投标。

16.4如无质疑或投诉，未中标的投标人保证金，在中标通知书发出后五个工作日内不计利息原额退还；如有质疑或投诉，将在质疑和投诉处理完毕后不计利息原额退还。

16.5中标人的投标保证金,在中标人与采购人签订采购合同后5个工作日内不计利息原额退还。

16.6有下列情形之一的，投标保证金将被依法没收并上缴同级国库：

1) 中标后无正当理由放弃中标或不与采购人签订合同的；

2) 将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，违反招标文件规定，将中标项目分包给他人的。

17. 投标的截止期 

17.1 投标的截止时点为2020年11月10日下午14：30（北京时间），超过截止时点后的投标为无效投标。

18. 投标文件的数量和签署

18.1 投标人应编制投标文件一式六份，其中正本一份和副本五份，投标文件的副本可采用正本的复印件。每套投标文件须清楚地标明“正本”、“副本”。若副本与正本不符，以正本为准。

18.2 投标文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由法定代表人/负责人或经其正式授权的代表签字。授权代表须出具书面授权证明，其《法定代表人/负责人授权书》应附在投标文件中。

18.3 投标文件中的任何重要的插字、涂改和增删，必须由法定代表人/负责人或经其正式授权的代表在旁边签章或签字才有效。

四、投标文件的递交

19. 投标文件的密封和标记

19.1 为方便开标时唱标，投标人应将《投标一览表》一份单独密封提交，并在信封上清晰标明“投标一览表”字样。投标人应将投标文件正本和所有的副本分别单独密封包装，并在外包装上清晰标明“正本”、“副本”字样。

19.2 信封或外包装上应当注明采购项目名称、采购项目编号和“在（招标文件中规定的开标日期和时点）之前不得启封”的字样，封口处应加盖投标人印章。

19.3如果未按要求密封和标记，招标采购单位对误投或提前启封概不负责。

20. 投标文件的修改、撤回及有效期

20.1投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知招标采购单位。补充、修改的内容应当按招标文件要求签署、盖章，并作为投标文件的组成部分。在投标截止时点之后，投标人不得对其投标文件做任何修改和补充。

20.2 投标人在递交投标文件后，可以撤回其投标，但投标人必须在规定的投标截止时点前以书面形式告知招标采购单位。

20.3投标文件应在投标截止日后  60 天内有效。

20.4投标人所提交的投标文件在评标结束后，无论中标与否都不退还。
五、开标、评标定标

21. 开标

21.1 招标采购单位在《投标邀请书》中规定的日期、时间和地点组织公开开标。开标时原则上应当有采购人代表和投标人代表参加。参加开标的代表应签到以证明其出席。

21.2开标时，由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况，也可以由招标采购单位委托的机构检查并见证，经确认无误后由招标工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标价格、价格折扣、投标文件的其他主要内容和招标文件允许提供的备选投标方案。

21.3 招标采购单位做好开标记录，开标记录由各投标人签字确认。

21.4采购人及采购代理机构依法对投标人的资格进行审查。

21.4.1在资格性审查时，如发现下列情形之一的，投标文件将确定为无效投标：
1）不具备招标文件中规定资格要求的；

2）投标函、法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书不符合招标文件要求的；

3）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中有重大违法记录的；

21.4.2采购人及采购代理机构对各投标人进行资格性审查过程中，对初步被认定为资格性审查不合格者应实行及时告知，由采购人或采购代理机构将意见现场及时告知投标当事人，以让其核证、澄清事实。
21.4.3合格投标人不足3家的，不得评标，作废标处理。
22. 评标委员会的组成和评标方法

22.1 评标由招标采购单位依照政府采购法律、法规、规章、政策的规定，组建的评标委员会负责。评标委员会成员由采购人代表和（技术、经济等）方面的评审专家组成，采购人代表人数、专家人数及专业构成按政府采购规定确定。评标委员会成员依法从政府采购专家库中随机抽取。

22.2 评标委员会将按照招标文件确定的评标方法进行评标。评标委员会对投标文件的评审分为符合性检查和商务评议、技术评议、价格评议。

22.3 本次评标采用（综合评分法）方法，具体见本部分“九 评标方法、步骤及标准”。

23. 投标文件的符合性检查

23.1 评标委员会对大小写金额不一致、单价汇总与总价不一致的，按以下方法更正：

    （一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

　　（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

　　（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

　　（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

    同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。如果投标人不接受对其错误的更正，其投标将被视为无效投标或确定为投标无效。

23.2 评标委员会将依法审查投标文件是否完整、总体编排是否有序、文件签署是否合格、投标人是否提交了投标保证金等。

23.3 在详细评标之前，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标文件应该是与招标文件要求的关键条款、条件和规格相符没有实质偏离的投标文件。评标委员会决定投标文件的响应程度只依据投标文件本身的真实无误的内容，而不依据外部的证据。但投标文件有不真实、不正确内容的除外。

23.4 投标人有下列情形之一的，其投标将被视为无效投标：

    实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离从而使其投标文件成为实质上响应的投标。

23.4.1 在符合性检查时，如发现下列情形之一的，投标文件将确定为无效投标：

1）投标总金额超过本项目采购预算的；

2）未按照招标文件规定提交投标保证金的；

3）投标有效期不足的；

4）未按照招标文件规定要求签署、盖章的；

5）投标报价明显低于其他投标人的报价且不能证明其报价合理性的；

6）投标文件对招标文件的实质性技术与商务（即标注★号条款）产生负偏离的；

7）招标文件中规定的被视为无效投标的其它条款的。

23.4.2评标委员会对各投标人进行符合性审查过程中，对初步被认定为符合性审查不合格或无效投标者应实行及时告知，由评标委员会主任或采购人代表将集体意见现场及时告知投标当事人，以让其核证、澄清事实。

24. 投标文件的澄清

24.1 评标期间，对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会专家签字）要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正，但不得允许投标人对投标报价等实质性内容做任何更改。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。有关澄清的答复均应由投标人的法定代表人/负责人或授权代表签字的书面形式作出。

24.2 投标人的澄清文件是其投标文件的组成部分。

25. 投标的评价

25.1 评标委员会只对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。

26. 授标

26.1 评标委员会按照招标文件确定的评标方法、步骤、标准，对投标文件进行评审，提出书面评标报告，按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人名单。

26.2 采购人在收到评标报告后的法定时间内，按照评标报告中推荐的中标候选人顺序确定中标人，也可以事先授权评标委员会直接确定中标人。

26.3 中标人确定后，招标采购单位将在政府采购监督管理部门指定的媒体上发布中标公告，并向中标人发出《中标通知书》，《中标通知书》对中标人和采购人具有同等法律效力。

27替补候选人的设定与使用。

根据广东省实施《中华人民共和国政府采购法》办法第四十四条规定，中标、成交供应商放弃中标、成交或者中标、成交资格被依法确认无效的，采购人可以按照排序从其他中标、成交侯选供应商中确定中标、成交供应商，没有其他中标、成交侯选供应商的，应当重新组织采购活动。 

六、质疑

28.质疑提出  

28.1供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。针对同一采购程序环节的质疑供应商必须在法定质疑期内一次性提出，否则，采购人、采购代理机构不予受理。

28.2提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

28.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

　　（一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

　　（二）质疑项目的名称、编号；

　　（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

　　（四）事实依据；

　　（五）必要的法律依据；

　　（六）提出质疑的日期。

　　供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

28.4供应商可以委托代理人进行质疑。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

　　代理人提出质疑的，应当提交供应商签署的授权委托书。

29.质疑答复

29.1采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

30.接收质疑函地址和联系方式

地址：揭阳市榕城区揭阳大道以东、东升路以北富源汇1302号（广东泽盛咨询有限公司） 

联系电话：0663-3322666
传真：0663-3299090
七、 合同的订立和履行

31. 合同的订立

31.1  采购人与中标供应商自中标通知书发出之日起三十日内，按招标文件要求和中标人投标文件承诺签订政府采购合同，但不得超出招标文件和中标人投标文件的范围、也不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

31.2 签订政府采购合同后2个工作日内，采购人应将政府采购合同在政府采购指定网站备案。

32. 合同的履行

32.1政府采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。政府采购合同需要变更的，采购人应将有关合同变更内容，以书面形式报政府采购监督管理机关备案；因特殊情况需要中止或终止合同的，采购人应将中止或终止合同的理由以及相应措施，以书面形式报政府采购监督管理机关备案。

32.2 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商签订补充合同，但所补充合同的采购金额不得超过原采购金额的百分之十。签订补充合同的必须按照31.2条的规定备案     

八、适用法律

33. 采购人、政府采购代理机构及投标人的一切招标投标活动均适用《政府采购法》及其配套的法规、规章、政策。工程类项目适用《中华人民共和国招标投标法》及其配套的法规、规章、政策。

九  评标方法、步骤及标准

根据《政府采购法》的相关规定确定以下评标方法、步骤及标准：

34.评标方法
本次评标采用综合评分法，即是指在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为中标候选人的评标方法。

综合评分的主要因素是：价格、技术、财务状况、信誉、业绩、服务、对招标文件的响应程度，以及相应的比重或权值等。

35.评标步骤

评标委员会对投标文件的评审分为符合性检查、比较与评价： 

（一）符合性检查；
1、评标委员会对投标文件的符合性进行评审，只有对招标文件作出实质性响应的投标文件才能通过符合性评审。评标委员会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻找外部的证据。对是否实质性响应招标文件的要求有争议的投标，评标委员会将以记名方式表决，得票超过半数的投标人有资格进入下一阶段的评审，否则将被淘汰。

2、投标人数必须达到3家，否则作废标处理。 提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

　　非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

3、无效投标的认定按本招标文件23.4.1条款的规定执行。

（二）比较与评价

1.商务评价；评标委员会就投标人对商务要求的响应程度、履约能力、销售业绩、制造商信誉、售后服务承诺等因素进行打分；

2.技术评价 ；评标委员会就投标人对技术要求的响应程度、产品技术水平、产品的可靠性及稳定性、售后服务、技术服务能力、安装维修的便利性等因素进行打分；

评标委员会将依据招标文件第二部分的“采购项目技术规格、参数及要求”逐条进行评审。

3.价格评估；

3.1根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的有关规定，按以下原则处理：

1）对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业（监狱企业视同小型、微型企业，监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位视同小型、微型企业，残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》。监狱企业、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。）产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

2）大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体2%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

3.2对属于优先采购品目清单的节能、环保标志的产品的价格给予2%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

3.3将评标委员会评审后的所有投标人的评标价格，取满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价作为评标基准价，其价格分为满分，其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值×100.

3.4评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
3.5投标报价有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

（五）对投标货物的关键、主要设备，投标人报价漏项的，作非响应性投标处理；

采购人需要的服务和附带备品、配件所需的费用，如果投标人是另外单独报价的话，评标时计入投标报价总价。 

4.综合比较与评价。

技术、商务及价格权重分配
	评分项目
	技术评分
	商务评分
	价格评分

	权    重
	50%
	20%
	30%


评标总得分=F1＋F2＋……+Fn

F1、F2、……Fn分别为各项评分因素的得分；

A1、A2、……An分别为各项评分因素所占的权重（A1+A2+……+An=1）

根据上述技术、商务及价格综合评价的权重分配计算进入详细评审的各投标人的综合得分，并按得分从高到低排名。综合得分相同的优先排列顺序如下 ：1）投标报价由低者；2)技术得分高者。综合得分最高的投标人为第一中标候选供应商，综合得分次高的投标人为第二中标候选供应商。

（三）推荐中标候选供应商名单·

评标委员会将出具评标报告，并按招标文件的规定推荐第一、第二中标候选人。

36.评标标准（经具有法人资格的总公司授权以分支机构名义参加投标的投标人，其总公司及分支机构具有评分项相关证明文件的，该投标人即可得分）
评分标准： 

1、技术评分

	序号
	评分项目
	评分参考及范围
	分值

	1
	技术响应
	完全满足采购项目技术要求的得满分，每项负偏离扣1分 ，带▲号每项负偏离扣2分 ，扣完为止。 
	30

	2
	技术先进性
	1、技术水平在同类产品中领先，技术性能明显优于同类产品，应用广泛得5分；

2、技术水平在同类产品中属于中等，性能一般，应用一般得3分；

3、技术水平在同类产品中较落后，性能较差，较少或未得到应用得1分。
	5

	3
	货物配置、选型的合理性、成熟可靠性
	1、所投货物配置、选型的合理性高、性能稳定性高、成熟可靠性强的得5分；

2、所投货物配置、选型较合理性、具有一定的稳定性、可靠性的得3分；

3、所投货物配置、选型、性能稳定性、可靠性一般的得1分。
	5

	4
	安装调试
	根据技术方案安装调试及验收方案具体、详细、可行，有利于项目实施等情况综合评价。

1、方案详细、合理，可操作性强，符合本项目需求的得10分；
2、方案基本合理，可操作，基本符合本项目需求的得7分；
3、方案一般，可操作性一般的得4分；
4、方案不全面的得2分。
	10

	合计
	50


2、商务评分
	序号
	评分项目
	评分参考及范围
	分值

	1
	商务响应
	完全满足采购项目商务要求的得满分，每项负偏离扣1分，扣完为止。
	4

	2
	售后服务
	根据各投标人的售后服务及培训计划，包括维修响应时间、服务范围、售后服务人员、应急处理方案等综合评价。
1、方案详细、合理，可操作性强，符合本项目需求的得8分；
2、方案基本合理，可操作，基本符合本项目需求的得5分；
3、方案一般，可操作性一般的得2分；
4、方案不全面的得1分。
	8

	3
	经营业绩
	投标人近3年有类似项目每个2分（须提供中标通知书或合同复印件，不能提供的不得分）。4个或以上此项得满分。
	8

	合计
	20


第四部分

合 同 书 格 式
合同书格式（货物类）

市（县、区）政府采购

合 同 书

（货物类）

	采购编号：                                     

	

	项目名称：                           

	


注：本合同仅为合同的参考文本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订。

甲    方：                   

电    话：           　   传  真：           地  址：

乙    方：                    


电    话：                传  真：           地  址：   

项目名称：                                   采购编号：               

    根据               项目的采购结果，按照《中华人民共和国政府采购法》、《合同法》               的规定，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同如下。

货物内容 

	序号
	商品名称
	品牌、规格型号、配置（性能参数）
	产地
	数量
	单价(元)
	金额(元)

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	  合计总额：￥       元；    大写：         


合同总额包括乙方设计、安装、随机零配件、标配工具、运输保险、调试、培训、质保期服务、各项税费及合同实施过程中不可预见费用等。

注：货物名称内容必须与投标文件中货物名称内容一致。

二、合同金额

合同金额为（大写）：_________________元（￥_______________元）人民币。

三、设备要求

1.货物为本次招标/谈判前原制造商制造的非淘汰类全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

2.交付验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合采购文件和响应承诺配置、参数及各项要求；③货物来源国官方标准。    

3.进口产品必须具备原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明。

4.货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。

5.乙方应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给甲方，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

四、交货期、交货方式及交货地点

1.交货期：

2.交货方式：

3.交货地点： 

五、付款方式

由甲方按下列程序付款：

1.预付款：签订合同后，支付合同总价的      %。

2.设备安装调试结束，提交全部报告材料，调试完成并验收合格后，支付至合同金额的      %。

3.从验收合格之日起，正常使用     个月后，支付合同总价的    ％。

六、质保期及售后服务要求

1.本合同的质量保证期（简称“质保期”）为     年，质保期内乙方对所供货物实行包修、包换、包退、包维护保养，期满后可同时提供终身 (免费/有偿) 维修保养服务。

2.质保期内，如设备或零部件因非人为因素出现故障而造成短期停用时，则质保期和免费维修期相应顺延。如停用时间累计超过60天则质保期重新计算。

3.对甲方的服务通知，乙方在接报后响应时间要求在1小时内，12小时内到达现场，48小时内处理完毕。若在48小时内仍未能有效解决，乙方须免费提供同档次的设备予甲方临时使用。

七、安装与调试:乙方必须依照采购文件的要求和报价文件的承诺，将设备、系统安装并调试至正常运行的最佳状态。
八、验收：

1）货物若有国家标准按照国家标准验收，若无国家标准按行业标准验收，为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。 

2）进口产品必须具备原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明。评审小组在各投标人的报价有限期内有权要求投标人提供进口货物的报关单。

3）货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随设备的附件必须齐全。

4）乙方应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给甲方，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

5）甲方组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由甲方承担；否则鉴定费由乙方承担。

九、违约责任与赔偿损失

1) 乙方交付的货物、工程/提供的服务不符合采购文件、报价文件或本合同规定的，甲方有权拒收，并且乙方须向甲方支付本合同总价5%的违约金。

2) 乙方未能按本合同规定的交货时间交付货物的/提供服务，从逾期之日起每日按本合同总价3‰的数额向甲方支付违约金；逾期半个月以上的，甲方有权终止合同，由此造成的甲方经济损失由乙方承担。

3) 甲方无正当理由拒收货物/接受服务，到期拒付货物/服务款项的，甲方向乙方偿付本合同总价的5%的违约金。甲方逾期付款，则每日按本合同总价的3‰向乙方偿付违约金。

4) 其它违约责任按《中华人民共和国合同法》处理。

十、争议的解决

1)合同执行过程中发生的任何争议，如双方不能通过友好协商解决，按相关法律法规处理。

十一、不可抗力：任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后1日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

十二、税费：在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

十三、其它

1) 本合同所有附件、采购文件、投标文件、中标通知书通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

2) 在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。

3) 如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。 

4) 除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

十四、合同生效：

1）本合同在甲乙双方法人代表/负责人或其授权代表签字盖章后生效。

2）合同一式    份。甲乙双方各执    份，政府采购代理机构执一份。

甲方（盖章）：                         乙方（盖章）：

代表：                                 代表： 

签定地点：

签定日期：        年     月    日             签定日期：        年     月     日    

开户名称：

银行帐号：

开 户 行：

政府采购代理机构登记备案（盖章）：

第五部分
投 标 文 件 格 式

投标文件（货物类）

货物类项目投标文件

一、  自查表

二、  资格性文件

三、  商务部分

四、  技术部分

五、  价格部分

注：1. 请投标供应商按照以下文件的要求格式、内容，顺序制作投标文件，并请编制目录及页码，否则可能将影响对投标文件的评价。

    2. 唱标信封另单独分装，按以下顺序装订：
       2.1开标一览表

     2.2投标保证金复印件

       2.3法定代表人/负责人授权书；

2.4被授权人身份证复印件
市（县、区）政府采购

投标文件
（正本/副本）

采购项目编号（包、组号）：                       
采购项目名称：                              
投标供应商名称：                

日期：             年      月      日
一、自查表

	1.1资格性/符合性自查表

	评审内容
	采购文件要求
	自查结论
	证明资料

	资格性检查
	投标函
	按对应格式文件填写、签署、盖章(原件)
	□通过  □不通过
	见投标文件第（）

页

	
	法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书
	按对应格式文件签署、盖章(原件)
	□通过  □不通过
	见投标文件第（）

页

	
	准入条件         

(关于资格的声明函)
	能独立承担民事责任，具有从事本项目的经营范围和能力。(副本复印件加盖公章)
	□通过  □不通过
	见投标文件第（）

页

	
	其他要求
	参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录
	□通过  □不通过
	见投标文件第（）

页

	符合性审查
	保证金（投标保证金交纳凭证）
	人民币     元整（￥     元）（转帐、汇款的提供复印件加盖公章，支票、汇票、银行保函、投标担保函以现场递交为依据）
	□通过  □不通过
	见投标文件第（）

页

	
	技术要求
	实质性响应标书中“★”号参数的技术要求
	□通过  □不通过
	见投标文件第（）

页

	
	商务要求
	实质性响应标书中“★”号参数的商务要求
	□通过  □不通过
	见投标文件第（）

页

	
	报价要求
	报价方案是唯一确定
	□通过  □不通过
	见投标文件第（）

页


注：以上材料将作为投标供应商合格性和有效性审核的重要内容之一，投标供应商必须严格按照其内容及序列要求在投标文件中对应如实提供，对缺漏和不符合项将会直接导致无效投标！在对应的□打“√”。

法定代表人/负责人（或其授权代表）签字：                   

投标供应商名称（签章）：                        

日期：   年   月   日

1.2评审项目投标资料表
	评审分项
	评审细则
	证明文件

	
	
	见投标文件第（）页

	
	
	见投标文件第（）页

	
	
	见投标文件第（）页

	
	
	见投标文件第（）页

	
	
	见投标文件第（）页

	
	
	见投标文件第（）页

	
	
	见投标文件第（）页

	
	
	见投标文件第（）页

	
	
	见投标文件第（）页

	
	
	见投标文件第（）页

	
	
	见投标文件第（）页

	
	
	见投标文件第（）页

	
	
	见投标文件第（）页

	
	
	见投标文件第（）页


法定代表人/负责人（或其授权代表）签字：                   

投标供应商名称（签章）：                        

日期：   年   月   日

二、资格性文件

2.1 投标函

（政府采购代理机构）：

依据贵方（采购项目名称、编号) 招标采购货物及服务的投标邀请，我方代表（姓名、职务）经正式授权并代表（投标供应商名称、地址）提交下述文件正本___份，副本   份。

1. 自查表；

2. 资格性文件；

3. 商务部分；

4. 技术部分；

5. 价格部分。

在此，我方声明如下：

1.同意并接受招标文件的各项要求，遵守招标文件中的各项规定，按招标文件的要求提供报价。

2.投标有效期为递交投标文件之日起60天，中标人投标有效期延至合同验收之日。

3.我方已经详细地阅读了全部招标文件及其附件，包括澄清及参考文件(如果有的话)。我方已完全清晰理解招标文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。

4.我方已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。

5.我方承诺在本次投标文件中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均为真实和准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份，否则，愿承担相应的后果和法律责任。

6.我方完全服从和尊重评委会所作的评定结果，同时清楚理解到报价最低并非意味着必定获得中标资格。

7.我方同意按招标文件规定向招标代理机构缴纳采购服务费。

投标供应商：                              

地址：                                   

传真：                               
电话：                                
电子邮件：                           
法定代表人/负责人（或其授权代表）签字：             

投标供应商名称(公章)：                   

开户银行：                           

帐号：                               

日期：                                   

2.2法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书

（1）法定代表人/负责人资格证明书

致：政府采购代理机构：

               同志，现任我单位          职务，为法定代表人（负责人），特此证明。

签发日期：           单位：           （盖章）

附：代表人性别：            年龄：           身份证号码：

联系电话：

营业执照号码：                       经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

进口物品经营许可证号码：

主营：

兼营：

说明：1.法定代表人（负责人）为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

      2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3.将此证明书提交对方作为合同附件。
  (为避免废标，请供应商务必提供本附件)


（2）法定代表人/负责人授权委托书

致：政府采购代理机构：

兹授权             同志，为我方签订经济合同及办理其他事务代理人，其权限是：

                                                   。

授权单位：          （盖章）     法定代表人/负责人              （签名或盖私章）

有效期限：至        年       月      日       签发日期：

附：代理人性别：        年龄：       职务：         身份证号码：

  联系电话：

营业执照号码：                         经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

进口物品经营许可证号码：

主营：

兼营：

说明：1.法定代表人（负责人）为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

      2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3.将此证明书提交对方作为合同附件。

4.授权权限：全权代表本公司参与上述采购项目的投标响应，负责提供与签署确认一切文书资料，以及向贵方递交的任何补充承诺。

5.有效期限：与本公司投标文件中标注的投标有效期相同，自本单位盖公章之日起生效。

6.投标签字代表为法定代表人/负责人，则本表不适用。


2．3投标保证金交纳凭证

（政府采购代理机构）：
    （投标人全称) 参加贵方组织的、采购项目编号为           的采购活动。按招标文件的规定，已通过（转帐、银行汇款、支票、银行汇票、银行保函、投标担保函等）形式交纳人民币（大写）  　　  元的投标保证金。

投标供应商名称：                     
投标供应商开户银行：                 
投标供应商银行帐号：                 

说明：1.上述要素供银行转账及银行汇款方式填写，其他形式可不填。其他方式以现场递交为依据。

2.上述要素的填写必须与银行转账或银行汇款凭证的要素一致，（政府采购代理机构）依据此凭证信息退还投标保证金。

法定代表人/负责人（或其授权代表）签字：                   

投标供应商名称（签章）：                        

日期：   年   月   日
附： 

	粘贴转帐或汇款的银行凭证复印件


注：1.投标供应商投标响应时，应当按招标文件要求交纳投标保证金。投标保证金可以采转帐、银行汇款、银行汇票、银行保函、投标担保函等形式交纳。

2.代理机构在中标通知书发出后五个工作日内凭投标供应商归还的投标保证金收据退还未中标供应商的投标保证金，在采购合同签订后五个工作日内退还中标供应商的投标保证金。

2．4关于资格的声明函

致：（政府采购代理机构）
关于贵方采购项目名称:____________采购项目编号：        包(组)号：            ）投标邀请，本单位愿意参加投标响应，并按招标文件要求提交所附资格文件且声明和保证如下：

一、我方是依法注册的单位，在法律上、财务上和运作上完全独立于（采购人名称）及广东泽盛咨询有限公司 ；

二、我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

  （一）具有独立承担民事责任的能力；

  （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

  （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

  （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

  （五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

  （六）法律、行政法规规定的其他条件。

   三、根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，本单位如为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，我方承诺不再参加该采购项目的其他采购活动。

   四、我方承诺单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

   五、我方提供本次招标文件中规定的货物及服务，并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的，并保证与原件一致。

1、营业执照副本或事业单位法人证书副本（提供三证合一或五证合一证书）；

2、开标日期前二年度内任一年度（若注册未满一年的，提供开标日期前的月或季度）财务报表或其基本开户行出具的资信证明； 

3、开标日期前半年内任一个月份缴纳社会保障资金证明；

4、开标日期前半年内任一个月份缴纳税收证明；

5、信用中国网站“信用信息”以及中国政府采购网“政府采购严重违法失信行为记录名单”查询结果打印页面；

6、医疗器械生产或经营（经营范围内）资格证书。
（相关证明文件附后）

    本单位承诺在本次招标采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我单位承担。

特此声明！

备注：1.本声明函必须提供且内容不得擅自修改，否则视为无效投标。

      2.本声明函如有虚假或与事实不符的，作无效投标处理。

法定代表人/负责人（或其授权代表）签字：                   
投标供应商名称（签章）：                        

日期：          年      月     日

三、商务部分

3.1投标供应商综合概况

一、投标供应商情况介绍表

	单位名称
	

	地址
	

	主管部门
	
	法人代表
	
	职务
	

	经济类型
	
	授权代表
	
	职务
	

	邮编
	
	电话
	
	传真
	

	单位简介及机构设置
	

	单位优势及特长
	

	单位概况
	注册资本
	万元
	占地面积
	M2

	
	职工总数
	人
	建筑面积
	M2

	
	资产情况
	净资产
	万元
	固定资产原值           万元

	
	
	负债
	万元
	固定资产净值           万元

	财务状况
	年度
	主营收入

（万元）
	收入总额

（万元）
	利润总额（万元）
	净利润（万元）
	资产负债率

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


注： 1) 投标供应商提供提供开标日期前二年度内任一年度财务报表的复印件（加盖公章）。

2）如投标供应商此表数据有虚假，一经查实，自行承担相关责任。
二、供货渠道与合作机构情况
	分项
	基 本 情 况
	联系人/联系电话/传真

	华南地区或

广东省总代理或中国总代理或生产厂家
	单位名称：

地    址：

销售负责人：
	Name:

Tel:

Fax:

	关键设备

合法来源渠道

（1）
	产品名称： 

制造/供应商：

生产地：            

经销总代理：

销售负责人：

产品介绍和报价的权威网站：

产品合法来源验证查询专线：

售后服务管理验证查询专线：
	Tel:

Fax:

	关键设备

合法来源渠道

（2）
	产品名称： 

制造/供应商：

生产地：            

经销总代理：

销售负责人：

产品介绍和报价的权威网站：

产品合法来源验证查询专线：

售后服务管理验证查询专线：
	Tel:

Fax:

	设在广东省内的

售后服务机构情况
	机构名称：

地    址：

负 责 人：

服务机构性质：企业自有 /委托代理
	Name:

Tel:

Fax:


三、同类项目业绩介绍

	序号
	客户名称
	项目名称及合同金额（万元）
	竣工时间
	联系人及电话

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


注：业绩是必须以投标供应商名义完成的项目。投标供应商必须提供合同复印件。

四、拟任执行管理及技术人员情况

	职责分工
	姓名
	现职务
	曾主持/参与的同类项目经历
	职称
	专业工龄
	联系电话/手机

	总负责人
	
	
	
	
	
	

	其他主要技术人员
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	
	


 五、履约进度计划表

	序号
	拟定时间安排
	计划完成的工作内容
	实施方建议或要求

	
	拟定  年  月   日
	签定合同并生效
	

	
	月   日—   月   日
	
	

	
	月   日—   月   日
	
	

	
	月   日—   月   日
	质保期
	


六、其它重要事项说明及承诺
(请扼要叙述)

法定代表人/负责人（或其授权代表）签字：                   
投标供应商名称（签章）：                        

日期：          年      月     日

3.2 DOCVARIABLE  商务条款响应表开始  \* MERGEFORMAT 

 DOCVARIABLE  商务条款响应表开始  \* MERGEFORMAT 商务条款响应表

（1）实质性响应商务条款（“★”项）响应表

	序号
	实质性响应商务条款要求
	是否响应
	偏离说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：1. 投标供应商必须对应招标文件“采购项目商务要求”的“★” 项内容逐条响应。如有缺漏，缺漏项视同不符合投标要求。打“★” 项为不可负偏离(劣于)的重要项。当招标文件未设置“★” 项商务条款时，应在表中第一行填写：本项目未设置“★” 项商务条款。
2.对于上述要求，如投标供应商完全响应，则请在“是否响应”栏内打“√”，对空白或打“×”视为偏离，请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况。

3.此表内容必须与实施方案中所介绍的内容一致。

4.本表内容不得擅自修改。

法定代表人/负责人（或其授权代表）签字：                   
投标供应商名称（签章）：                        

日期：          年      月     日

（2）一般 DOCVARIABLE  商务条款响应表开始  \* MERGEFORMAT 

 DOCVARIABLE  商务条款响应表开始  \* MERGEFORMAT 商务条款响应表

	序号
	一般商务条款要求
	是否响应
	偏离说明

	1
	完全理解并接受合同条款要求
	
	

	2
	完全理解并接受对合格投标供应商、合格的货物、工程和服务要求
	
	

	3
	完全理解并接受对投标供应商的各项须知、规约要求和责任义务
	
	

	4
	可提供制造商出具的供货来源证明 或 供货渠道与品质的合法性证明（均为原件）
	
	

	5
	所提供的主要产品均可提供近期由市级以上法定技术/质检部门出具的检测报告
	
	

	6
	投标有效期：投标有效期为自递交投标文件起至确定正式中标人止不少于60天，中标单位有效期至项目验收之日
	
	

	7
	报价内容均涵盖报价要求之一切费用和伴随服务
	
	

	8
	所提供的报价不高于产品制造商权威网站目前的报价水平和广东省现市场零售价
	
	

	9
	主要关键设备均为本次招标前原厂生产的非淘汰类全新产品
	
	

	10
	交货完工期：合同生效后60天内完成并可交付验收
	
	

	11
	质保期：货物免费保修期    年。保修期内，出现故障，须派出技术工程师到达现场处理故障，并承担一切费用。
	
	

	12
	满足对售后服务的各项要求，在    设有已注册（或合作代理）的售后服务营业性机构
	
	

	13
	同意接受合同范本所列述的各项条款
	
	

	14
	同意按本项目要求缴付相关款项
	
	

	15
	同意采购方以任何形式对我方投标文件内容的真实性和有效性进行审查、验证
	
	


注： 1.对于上述要求，如投标供应商完全响应，则请在“是否响应”栏内打“√”，对空白或打“×”视为偏离，请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况。

 2.本表内容不得擅自修改。

法定代表人/负责人（或其授权代表）签字：                   
投标供应商名称（签章）：                        

日期：     年     月     日

3.3售后服务方案

售后服务须包括但不限于以下内容，主要根据招标需求的要求（格式自定）

1.免费保修期；

2.应急维修时间安排；

3.维修地点、地址、联系电话及技术服务人员（包括厂商认证工程师等人员）；

4.维修服务收费标准；

5.制造商的技术支持；

6.其它服务承诺；

7.培训计划。

投标供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：                   
投标供应商名称（签章）：                        

日期：      年      月     日

四、技术部分

4.1货物说明一览表

	货物名称
	规格及型号
	数量
	交货期
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：附以下材料：

1.设备技术性能条件说明和有关资料，包括产品技术性能说明书（中文）、检测报告及图片、系统软件操作简介等相关证明文件。

2.货物清单，包括备品备件、专用工具和软件。

3.如本表格式内容不能满足需要，投标供应商可根据本表格格式自行划表填写，但必须体现以上内容。

法定代表人/负责人（或其授权代表）签字：                   
投标供应商名称（签章）：                        

日期：   年   月   日

4.2技术条款响应表

（1）实质性响应技术条款（“★” 项）响应表

	序号
	招标规格/要求
	投标实际参数
	是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离）
	偏离简述

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	7
	
	
	
	

	8
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


注：

1.投标供应商必须对应招标文件“采购项目技术规格、参数及要求”的“★” 项内容逐条响应。如有缺漏，缺漏项视同不符合招标要求。打“★” 项为不可负偏离(劣于)的重要项。当招标文件未设置“★” 项技术条款时，应在表中第一行填写：本项目未设置“★” 项技术条款。
2.投标供应商响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。

3.本表内容不得擅自修改。
法定代表人/负责人（或其授权代表）签字：                   
投标供应商名称（签章）：                        

日期：   年   月   日

（2）一般技术条款响应表

	序号
	招标规格/要求
	投标实际参数
	是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离）
	偏离简述

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	7
	
	
	
	

	8
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


注：

1.投标供应商必须对应招标文件“采购项目技术规格、参数及要求”的内容逐条响应。如有缺漏，缺漏项视同不符合招标要求。
2.投标供应商响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。

3.本表内容不得擅自修改。
法定代表人/负责人（或其授权代表）签字：                   
投标供应商名称（签章）：                        

日期：   年   月   日

4.3技术方案

    技术方案设计必须科学合理、真实可行，能充分体现出自身技术和专业优势。其要点和主要内容为：
1.设备配置简介

2.货物技术特点说明及详细方案

3调试及验收

法定代表人/负责人（或其授权代表）签字：                   
投标供应商名称（签章）：                        

日期：   年   月   日

五、价格部分

5.1开标一览表

	分项
	金额(元)

	总报价
	（大写）人民币                      元整（￥           元）

	备注：详细内容见《投标明细报价表》。


注：1.投标供应商须按要求填写所有信息，不得随意更改本表格式。

2.报价中必须包含货物及零配件的购置和安装、运输保险、装卸、培训辅导、质保期售后服务、全额含税发票、雇员费用、合同实施过程中应预见和不可预见费用等。所有价格均应以人民币报价，金额单位为元。

3.此表是投标文件的必要文件，是投标文件的组成部分，还应另附一份封装在一个信封中，作为唱标之用。

法定代表人/负责人（或其授权代表）签字：                   
投标供应商名称（签章）：                        

日期：   年   月   日

5.2投标明细报价表

采购项目名称:____________                             采购项目编号：        包(组)号：            

	： DOCVARIABLE  项目名称  \* MERGEFORMAT 
                                                                                            一、货物、设备及材料类详列

	序号
	分项名称
	品牌、规格型号 
	制造商
	数量
	单价
	合计（元）
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	。。。
	
	
	
	
	
	
	

	合     计
	数量合计：
	报价合计：  元

	二、施工安装工程与服务类详列

	序号
	分项名称
	具体施工工程与服务内容
	单位
	数量
	单价
	合计（元）
	广东省现市场零售价

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	。。。
	
	
	
	
	
	
	

	合     计
	数量合计：
	报价合计：  元

	三、其他费用

	序号
	分项名称
	具体内容
	单位
	数量
	单价
	合计（元）
	说    明

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	。。。
	
	
	
	
	
	
	

	合     计
	数量合计：
	报价合计：  元

	  四、报价汇总：人民币    元。 （以上各合计项与开标/报价一览表中的对应项均一致相符，如不一致以投标/报价一览表为准）

	五、其他参考费用  （下列报价不列入投标/报价总价内）

	分     项
	名      称
	规格型号
	制造商
	单价
	使用周期 /寿命

	常用易损件及配件
	
	
	
	
	

	质保期满后将要发生的必要服务项收费标准：


注：1.以上内容必须与技术方案中所介绍的内容、《开标一览表》一致。

法定代表人/负责人（或其授权代表）签字：                   
投标供应商名称（签章）：                          

日期：   年   月   日

中小企业声明函（投标供应商为中小企业时适用）

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为　（请填写：中型、小型、微型）　企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为　（请填写：中型、小型、微型）　企业。

2.本公司参加　　（采购人）　　的　　（采购项目）　　采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他　（请填写：中型、小型、微型）　企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司属于          行业，有从业人员        人，最近一年营业收入为          元。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：                        

日期：   年   月   日

残疾人福利性单位声明函（投标供应商为残疾人福利性单位时适用）
残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

                             单位名称（盖章）：

                                 日  期：

附件：

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：                                        

地址：                          邮编：                                                   

联系人：                      联系电话：                              

授权代表：                                          

联系电话：                                            

地址：                         邮编：                                                

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：                                      

质疑项目的编号：               包号：                 
采购人名称：                                         

采购文件获取日期：                                           

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：                                         

事实依据：                                          

法律依据：                                          

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：                                               

签字(签章)：                   公章：                      

日期：    

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。









法定代表人/负责人身份证正、反面复印件














代理人身份证正、反面复印件








广东泽盛咨询有限公司                                            89

