揭阳市慈云医院购置发热门诊医疗设备采购项目               445200-202010-107001-0002 

揭阳市慈云医院购置发热门诊医疗设备采购项目

项目编号：445200-202010-107001-0002
招

标

文

件
[image: image1.jpg]


 

   广东泽盛咨询有限公司

       Guangdong Zesheng Consulting Co. , Ltd.
2020年10月

目   录

第一部分: 投标邀请函………………………………………………… 3

第二部分: 采购项目内容………………………………………………5

第三部分: 投标人须知…………………………………………………41
第四部分: 合同书格式…………………………………………………55
第五部分：投标文件格式………………………………………………60
第一部分

投 标 邀 请 函

投 标 邀 请 函

各供应商:

广东泽盛咨询有限公司（以下简称“采购代理机构”）受揭阳市慈云医院（以下简称“采购人”）的委托，对揭阳市慈云医院购置发热门诊医疗设备采购项目进行公开招标采购，欢迎符合资格条件的供应商投标。

一、采购项目编号：445200-202010-107001-0002
二、采购项目名称：揭阳市慈云医院购置发热门诊医疗设备采购项目
三、采购项目预算：人民币8,901,200.00元

四、符合资格的供应商应当在2020年10月23日至2020年10月29日9:00-12:00；下午14:30-17:30（法定节假日除外）到广东泽盛咨询有限公司报名及获取招标文件，招标文件每套售价300元（人民币），售后不退。

五、投标截止时间：2020年11月12日上午9:30（北京时间）(注9:00开始受理投标文件)

六、投标文件送达地点：揭阳市榕城区揭阳大道以东、东升路以北富源汇1302号（广东泽盛咨询有限公司）                

七、开标时间：2020年11月12日上午9:30（北京时间）

八、评标时间：2020年11月12日上午10:00（北京时间）
九、开标评标地点：揭阳市榕城区揭阳大道以东、东升路以北富源汇1302号（广东泽盛咨询有限公司） 

十、采购人、采购代理机构的名称、地址和联系方式
1、采购人名称：揭阳市慈云医院
采购人地址：揭阳市
采购人联系人：史先生

采购人联系电话：0663-8737933
2、采购代理机构名称：广东泽盛咨询有限公司
   采购代理机构地址：揭阳市榕城区揭阳大道以东、东升路以北富源汇1302号
   采购代理机构联系人姓名：陈小姐

采购代理机构联系电话：0663-3322666
采购代理机构传真：0663-3299090
十一、购买标书、退保证金事宜联系方式
联系人：陈小姐

联系电话：0663-3599090
广东泽盛咨询有限公司

2020年10月

第二部分

采 购 项 目 内 容

采购项目内容

一、供应商资格：

1、投标人应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件；

2、投标人必须为具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人、其他组织或自然人；

3、投标人必须具有医疗器械生产或经营（经营范围内）资格证书；

4、投标人在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网站（www.ccgp.gov.cn）没有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

5、前期为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本次采购活动； 

6、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目投标。

7、本项目不接受联合体投标。

二、采购项目技术规格、参数及要求：

（1）采购项目需求一览表：(本项目核心产品为“高性能多层螺旋CT系统”)
	序号
	设备分类
	设备名称
	 单位 
	数量
	备注

	1
	放射类
	高性能多层螺旋CT系统
	台
	1
	

	2
	检验类
	全自动生化分析仪
	台
	1
	

	3
	
	全自动血细胞分析仪
	台
	1
	

	4
	
	全自动尿液分析仪
	台
	1
	

	5
	
	全自动尿沉渣分析仪
	台
	1
	

	6
	
	全自动粪便分析仪
	台
	1
	

	7
	
	全自动血凝分析仪
	台
	1
	

	8
	
	血气分析仪
	台
	1
	

	9
	
	生物安全柜
	台
	1
	

	10
	
	冰箱
	台
	1
	316L

	11
	
	冰箱
	台
	1
	415L

	12
	
	离心机
	台
	1
	

	13
	
	不锈钢立式电热压力蒸汽灭菌器
	台
	1
	50L

	14
	
	纯水机
	台
	1
	80L

	15
	抢救及生命支持类
	可视喉镜
	台
	2
	

	16
	
	输液泵
	台
	10
	

	17
	
	注射泵
	台
	10
	

	18
	
	手持脉搏血氧饱和度测定仪
	台
	1
	

	19
	
	数字式十二道心电图机
	台
	5
	

	20
	
	无创呼吸机
	台
	2
	

	21
	
	转运呼吸机
	台
	2
	

	22
	
	除颤仪
	台
	1
	

	23
	
	病人监护仪
	台
	12
	

	24
	基础类
	负压隔离舱
	台
	1
	

	25
	
	病床
	台
	20
	

	26
	
	转运平车
	辆
	2
	

	27
	
	护理车
	辆
	2
	

	28
	
	仪器车
	辆
	2
	

	29
	
	治疗车
	辆
	2
	

	30
	
	抢救车
	辆
	2
	

	31
	
	输液车
	辆
	2
	

	32
	
	污物车
	辆
	2
	

	33
	
	壁挂空气消毒机
	台
	14
	100立

	34
	
	移动空气消毒机
	台
	6
	100立


（2）主要技术参数要求：

（一）高性能多层螺旋CT系统

1、机架系统

1.1滑环类型：低压滑环

1.2扫描架孔径 ：≥70cm

1.3机架物理倾角（非数字倾角）：具备

1.4扫描架倾角：≥±30°

1.5探测器类型：集成一体化探测器

1.6机架系统可遥控：具备

▲1.7探测器排列数：≥32排

▲1.8探测器单元Z轴最小尺寸：≤0.55mm

▲1.9探测器Z轴总宽度：≥22mm

1.10每排探测器单元数：≥860个

▲1.11探测器物理单元总数：≥34500个

▲1.12探测器采样率：≥4800views/圈

1.13三维激光定位系统：具备

1.14机架冷却方式：风冷

2、扫描参数

2.1最快扫描时间/3600：≤0.75s

▲2.2每圈扫描层数：≥32层

▲2.3最薄扫描层厚：≤0.55mm

2.4最薄图像重建层厚：≤0.55mm

2.5扫描视野：≥50cm

2.6图像显示矩阵：≥512×512

2.7单次螺旋连续最长扫描时间：≥100s

2.8单次螺旋扫描最大范围：≥160cm

2.9 3D锥形束重建：具有

2.10定位像长度：≥160cm

2.11最大螺距：≥2.0

▲2.12最小螺距：≤0.1

2.13螺距自由选择：具备

2.14扫描模式：轴扫、螺旋

2.15自动螺旋：具备

球管及高压系统

3.1球管阳极物理热容量：≥3.5MHU

3.2阳光阳极等效热容量：≥8.0MHU

3.3球管阳极实际冷却率：≥390KHU/min

3.4冷却方法：风冷

3.5最大球管电压：≥140KV

▲3.6最小球管电压：≤70KV

3.7最大输出管电流：≥350mA

3.8最小可调管电流：≤10mA

3.9最小毫安调节范围：≤1mA

3.10球管小焦点（IEC 60336/2005）：≤0.7mm×0.8mm

3.11球管大焦点（IEC 60336/2005）：≤1.2mm×1.4mm

3.12高压发生器实际功率：≥42KW

3.13高压发生器等效最大功率：≥100KW

▲3.14球管可调电压档位数：≥5档

扫描床

4.1可扫描范围：≥1600mm

4.2床升降最高高度：≥900mm

4.3床升降最低高度：≤600mm

4.4最大纵向进床速度：≥200mm/s

4.5最小纵向进床速度：≤2mm/s

4.6扫描床最大载重量：≥205Kg

4.7扫描床控制脚踏开关：具备

图像质量

5.1空间分辨率（X,Y轴) @0%MTF：＞18 LP/CM 

5.2 Z轴空间分辨率@0%MTF：≥18 LP/CM

▲5.3密度分辨率：≤2mm@0.3%
5.4低剂量迭代降噪技术：具备

主控制台计算机系统：

6.1内存：≥32GB

6.2硬盘：≥3TB

6.3主频：≥2.2GHz

6.4CPU内核数目：≥6核

6.5 24寸高分辨率液晶平面显示器，显示矩阵：≥1920×1200

6.6显示器逐行扫描：具备

6.7网络接口DICOM 3.0：具备

6.8永久贮存刻录方式：DVD
6.9激光相机DICOM3.0接口：具备

6.10提供Dicom3.0,所有传出及传入接口功能：具备

6.11自动语音系统及双向语音传输：具备

6.12同步并行图像处理功能：具备

6.13主控制台可以独立完成MPR,SSD,MIP,CTA，三维容积重建等三维后处理功能：具备

原厂后处理工作站

7.1中央处理器CPU：Intel Xeon E5或以上

7.2 CPU主频：≥3.5GHz

7.3 CPU核心数：≥4核

7.4内存：≥24GB

7.5硬盘容量：≥1.0TB

7.6永久贮存刻录方式：DVD

7.7液晶显示器 ：≥24寸

7.8显示屏分辨率：≥1920×1200

7.9图像格式、传输存储：DICOM 3.0：具备

主要临床应用软件

8.1线束硬化伪影校正软件：具备

8.2后颅窝图像优化技术：具备

8.3伪影抑制软件：具备

8.4图像减影功能：具备

8.5 CT电影功能：具备

8.6管电流自动调节功能：具备

8.7MPR/CPR/SSD/MIP/VR：具备

8.8模拟手术刀功能：具备

8.9三维（3D、SSD）软件：具备

8.10最大及最小密度投影（MIP,MinP）：具备

8.11三维容积测量评估功能：具备

8.12 CT血管造影：具备

8.13一键式容积重建：具备

8.14一键式去骨功能：具备

8.15造影剂自动跟踪技术：具备

8.16容积漫游（VRT）：具备

8.17三维CT内镜（CTVE）：具备 

（二）全自动生化分析仪

仪器测试类型：随机任选分立式，要求全新原装，临床生化检测用；

分析方法：终点法、固定时间法、动力学法、支持单/双波长；线性和非线性校准；

▲测试速度：≥800测试/小时（化学比色），含ISE模块时最大检测速度≥1200测试/小时；

样本系统：具有轨道进样系统，一次进样≥300个，冷藏样品位≥20个，有条码扫描功能；

样本针：具有液面探测，堵针检测、空吸检测、立体防撞等功能；

样品量：1.5-35μl，步进量0.1μl；

试剂盘：≥100个具有冷藏功能的试剂位，2-8℃冷藏，仪器具备测试中试剂在线更换功能；

试剂针：双试剂针，有液面感应、气泡检测及立体防撞等功能；

试剂量：15μl -300μl，步进量0.5μl；

可同时分析项目数≥60个；

▲温控系统：非水浴恒温方式，日常免维护；反应温度37℃，温度波动范围：±0.1℃；

搅拌器：2组独立的搅拌系统；

反应位：≥160个，比色杯采用石英玻璃；

清洗装置：带8阶温水自动清洗功能；

反应时间：0-16分钟之内可任意设定；

急诊测定：可随时插入急诊样本，优先测定，仪器可24小时待机并可随时进入分析状态；

具有RPS试剂扩容技术，支持多种试剂测试；

吸光度线性范围：0-3.4Abs，最小反应体积≤100ul；

分光系统：光栅后分光，波长≥12个，波长范围：340-800 nm；

支持全中文或英文触摸屏操作，Windows操作系统，反应全程实时监测，具备防项目交叉污染程序、酶线性拓展功能、水质检测功能等；

▲质量控制：需提供获得SFDA注册合格的原厂家生产配套生化试剂、复合校准品和质控品，且复合校准品项目数不少于23项（提供注册证复印件），支持参数自动导入功能；

▲品质保证：同系列产品获得FDA认证（提供证明文件）

▲溯源结果：厂家有获得CNAS实验室证明，保证结果准确（提供证明文件）

（三）全自动血液细胞分析仪

检测方法及原理：血液分析采用半导体激光法、鞘流电阻抗法、荧光染色法和流式细胞技术原理，CRP检测采用胶乳增强免疫散射比浊法。

▲报告参数：血液分析报告参数≥37个，三维散点图≥3个；体液分析报告参数≥7个；CRP报告参数≥2个。

▲单机检测速度：CBC＋DIFF＋NRBC ＞100个样本/小时；CRP ≥100样本/小时；CBC＋DIFF＋NRBC＋CRP ≥100样本/小时。

▲进样方式及用血量：静脉血和末梢全血均可自动批量进样或手动进样；末梢全血检测CD+CRP用血量≤37μl，预稀释模式CD+CRP用血量≤20μl。

▲标配自动进样器，自动进样器内轨标配回退功能，并可同时选配开放进样或封闭进样装置。

▲末梢血自动批量检测模式支持以下功能：自动扫码进样、自动混匀、异常标本自动回退复检；自动混匀功能可适配主流末梢血采血管。

末梢血预稀释模式也能进行白细胞五分类、有核红细胞、网织红细胞和CRP检测，有急诊插入功能。

具有全自动体液（含胸水、腹水、脑脊液和浆膜液等体液）细胞计数和对体液中的白细胞进行分类的功能；具有通过高荧光体液细胞参数对肿瘤细胞进行提示功能。

使用荧光染料和半导体激光检测WBC五分类，并具有有核红细胞检测功能，能自动进行对白细胞计数的校正。

全自动网织红细胞检测，可对网织红进行分型，提供网织红成熟度指数，网织红细胞检测无需机外染色处理。

具有检测网织红细胞血红蛋白含量的功能，以帮助判断贫血的类型。

血小板检测采用鞘流阻抗法和荧光染色法两种方法，并可转换。

具有低值血小板检测功能，如遇血小板低值时可通过增加计数颗粒数量来保证血小板检测精度。

具有对EDTA依赖性血小板聚集标本的“自解聚”功能，如遇血小板聚集时可自动加测光学血小板，光学血小板对聚集血小板的解聚率≥80%（提供数据证明材料）。

具有低值白细胞检测功能，如遇白细胞低值时自动增加计数颗粒数量来保证检测结果的准确性，无需二次折返检测。

配备原厂中文报告及数据处理系统。

血液分析仪主机自带10.4寸大屏幕彩色液晶触摸屏。

▲血液分析线性范围（静脉血）：白细胞：（0-500）( 109/L，红细胞：（0-8.6）( 1012/L，血小板：（0-5000）( 109/L，血红蛋白：（0-260）g/L。

▲仪器可比性偏差要求：白细胞不超过±3%，红细胞不超过±2%，血红蛋白不超过±2%，血小板不超过±5%，红细胞压积不超过±3%，平均红细胞体积不超过±3%。

▲血液模式空白计数要求：白细胞≤0.1 ( 109/L，红细胞≤0.02 ( 1012/L，血红蛋白≤1g/L，阻抗法血小板≤3 ( 109/L。

CRP线性范围：0.2~320mg/L。

全血CRP检测时可校正红细胞、白细胞、血小板体积的干扰（提供证明文件）

可根据医院的发展需求升级组成血液分析流水线。

提供有溯源性的有证血液校准物，并有配套有证的高、中、低3个水平血液和体液质控物。同一管血液质控品可以覆盖全部报告项目进行质控，满足各等级评审及ISO对质控的要求。具有实时在线网络质控功能。

（四）全自动尿液分析仪

▲自动测定项目：可检测白细胞、尿胆原、蛋白质、胆红素、葡萄糖、维生素C、比重、酮体、亚硝酸盐、PH值、隐血、微量白蛋白、肌酐、尿钙、浊度、颜色、蛋白肌酐比值、微量白蛋白肌酐比值。（支持11、12、14项尿试纸条检测）

测定原理：采用光电比色法和折射法对尿试纸条进行检测分析
▲加样方式：采用定点定量点样
▲装载容量：一次装载100份待检标本
▲检测速度：240测试/小时
急诊功能：有专用的急诊插入检测位置，用于急诊检测
试纸容量：200条
检测用量：1ml
通讯方式：双向通讯功能方便系统与LIS和HIS的连接
扩展功能：支持与全自动尿液有形成分分析系统相连接
（五）全自动尿沉渣分析仪

▲工作原理：采用数字自动识别原理，进行尿液有形成分分析， 采用光电比色法和折射法对尿液化学成分及理学项目检测

▲自动检测项目：有形成分分析仪：可检测尿液中所有有形成分
吸样量：有形成分分析仪：200-1500 µl
加样装置：高精度终身免维护注射器加样
进样方式：采用智能分配轨道系统
加样方式：采用高精度注射器加样
阴性标本筛查：具有低倍镜阴性标本筛查功能（以产品检验报告为准）
▲坐标定位追踪识别技术：具有坐标定位追踪识别技术（可提供知识产权证明文件）
▲审核规则：具有自定义审核规则设定界面
▲自动调焦技术：仪器具有自动调焦技术，无需定焦液进行人工调焦（可提供知识产权证明文件）
检测速度：80测试/小时
计数池清洗：具有对计数池反向冲洗和正向冲洗功能（以产品检验报告为准）
吸样针清洗：采用高效清洗拭子清洗，有效降低吸样针携带污染
条码识别：具有全自动条码扫描功能，自动识别标本信息
急诊功能：具有急诊功能，随时插入标本进行检测
待检区容量：10管/架，一次可装载100份标本
报告方式：检测可提供xx个/µl和xx个/HPF两种报告方式，用户自由选择
网络接口：标准网络接口，可以和LIS及HIS系统联网
（六）全自动粪便分析仪

基本性能

1.1检测速度：连续检查大于等于60样本/小时，或大于等于120测试/小时。

▲1.2 生物安全：样本采集后运送、检测、回收全过程封闭。采样管螺旋拧紧上下硅胶全封闭，闭盖穿刺注入稀释液和取样，隔绝气溶胶传播。
▲1.3加样：吸样针倒置上穿刺“三明治”式定量吸样，样本架循环轨道式流水进样，单次加样大于等于50个采样管，检测卡自动送卡、卡量检测报警、不停机加卡。

1.4检测通道：双通道检测，沉淀时间可调。

▲1.5样本稀释混匀：高频往复气动混匀，无搅拌处理标本，无损标本细胞形态，混匀次数可调，对实验室及人员无污染危害。

▲1.6图像采集：CMOS LED显微镜带焦距记忆功能并自动调焦，自动进行低倍镜（x10）和高倍镜（x40）切换，低倍镜（x10）可检测24个视野，每个视野拍摄3个断层，主要用于寄生虫卵检测。高倍镜（x40）可检测24个视野，每个视野拍摄5个断层，主要用于检测红细胞、白细胞、吞噬细胞、脓细胞、真菌孢子（霉菌）、夏科雷登结晶、脂肪球等。低倍镜和高倍镜均能对同一视野进行多层多焦距采集高清晰图像；全自动数码显微立体扫描采集图像，每个视野高倍图像有5个断层，使每张图像都有一个焦距清晰。
1.7图像处理：配图像初筛软件工作站，基于HOG（方向梯度直方图）和ANN(人工神经网络)计算机图像识别技术，对采集的高倍图像可自动标记提示可疑真菌、红、白细胞等，提供粪便有形成分全景视野图，提高人工终审图片效率。

▲2.试剂耗材

 配套试剂耗材需全部满足开展以下检测项目，检测试剂卡与分析系统设备相同生产商，确保自研自产，保证设备使用延续性，检测项目配套性及准确性。

2.1粪便常规（指颜色、性状、红细胞、白细胞等有形成分）

2.2粪便隐血检测（FOB）

2.3粪便转铁蛋白检测（TF）

2.4血红蛋白与转铁蛋白双联检测（FOB+TF）

2.5粪便形态学质控品

2.6粪便隐血质控品

2.7粪便转铁质控品

2.8钙卫蛋白检测试剂

2.9乳铁蛋白检测试剂

3.配置

3.1主机配置：全自动粪便分析系统一套，需包含主机1台。

（七）全自动血凝分析仪

检测原理：采用双磁路磁珠法、免疫比浊法、发色底物法进行检测；
测试项目：PT、APTT、TT、Fib、FDP、D-Dimer、AT-III等；
最大速度：PT≥ 400 T/h；D-二聚体≥ 200 T/h；
▲4、综合测速：综合四项（PT/APTT/Fib/TT）≥300项目测试总数/小时；综合五项（PT/APTT/Fib/TT/D-Dimer）≥300项目测试总数/小时
▲5、△检测通道：双磁路磁珠法通道4个、免疫比浊法通道10个、发色底物法通道2个；各种方法学检测通道互相独立，可各自同时进行测试；

6、样本位：样本位≥190个，采用自动进样器连续加载进样；

7、样本/试剂扫描:具有内置条码扫描装置，可以实时扫描样本和试剂的条码信息；样本支持随意放入，旋转扫码；

8、预温位：40个预温位，开机升温快速、并能保持温度稳定；

封闭试剂仓：试剂仓封闭设计，避免试剂使用过程中直接曝露在空气中，减少挥发；
▲10、试剂位：48个冷藏试剂位+5个常温试剂位，冷藏试剂位具有搅拌功能；试剂瓶倾斜放置，减少浪费；实时在线试剂更换（一键旋转试剂台，一次多瓶），不暂停测试换试剂；

11、冰箱模式：支持关机后试剂冷藏模式
▲12、加样针：具有1个综合针，2个试剂针及1个样本针；综合针及试剂针具有立体防撞、液面感应以及温度自动补偿功能；样本针具有液位感应和优化的闭盖穿刺功能，适应不同真空采血管；

样本杯：1000个样本杯自动导入，每次独立导入单个样本杯；

LED光源：LED持久光源，无需定期更换；
预约开关机：预设时间，自动完成开机及自检，节省时间，提前进入备测状态 ；

急诊检测：独立急诊位5个；
急诊响应时间：≤30秒；
▲18、试剂：所检测的凝血项目（PT、APTT、TT、Fib、FDP、D-Dimer、AT-III）使用的是全液体试剂；
19、项目预关联：试管架关联项目一次设置，所有样本无需选择项目直接运行；
20、智能洗针策略：根据申请的实验项目及标本数量，自动调整加样针的清洗策略；
21、连锁功能：开盖即停，发现问题及时处理；
22、声光报警：可远距离发现仪器报警信息，实现无人值守；
23、废液排放：支持废液内置或直排；
24、摇臂显示：摇臂可180°旋转，方便用户操作；
25、彩色触摸屏：彩色触屏，界面美观信息量大，易于操作；
26、数据传输：支持LIS/HIS双向通讯；
27、软件功能：配有中文操作系统，图形显示，操作方便；
28、质控体系：具有L-J 及Westgard 质控功能，海量存储质控结果；
（八）血气分析仪

测量原理：干化学法；

测试速度：从开始测量本次样本到给出本次样本结果≤70S；

▲测试项目：PH、PO2、PCO2、Na＋、K＋，CL-,Ca++, Hct，Lac，Glu并且该十项参数只需一张试剂卡即可完成；

计算项目：cH+，HCO3-act，HCO3-std，BE(ecf)，BE(B)，BB(B)，ctCO2，sO2(est)，Ca++(7.4)，AnGap等, 测试+计算项目≥34项；

标本类型：可适用于动脉血、静脉血、毛细血管血、混合动静脉血等≥6种样本类型；

定标方式：无气瓶的气体定标方式（也可称为液体定标）；

电极测量方式：免维护微电极技术，电极内置于试剂卡内；

▲测试卡类型：测试卡带有防止血液外漏装置，有效提高生物安全。试剂卡一次性使用，无交叉污染，结果安全可靠；

试剂卡存储：无需冷藏，常温保存，即取即用；

质量控制：提供原厂配套具有溯源性的三级液体质控品及电子仿真质控；

▲进样方式：测试卡直接连接注射器或毛细血管，自动平行抽吸式进样，不需要手动注入样本，有效降低生物污染；

操作界面：7英寸彩色触摸屏操作,中英文语言自由切换，内置多媒体操作教程；

▲电池配置：内置高容量充电锂电池，充电一次可待机时间≥20h或可连续测量样本数≥50个；

仪器重量：小巧便携，重量< 5Kg（含电池），便于不同病人终端移动及床旁检测；

仪器尺寸：315mm*238mm*153mm（长x宽x高）；

仪器打印：仪器内置二维条码扫描仪及热敏打印机，方便数据管理及结果的打印；

数据接口：串口、网络接口、USB口，有线、无线网络链接，能连接LIS、HIS；

数据存储：仪器自身可自动存储10000个病人结果；

升级：检测参数的升级，无需增加模块就可完成；

使用环境要求：10-31℃；

服务项目：在无人为影响的条件下，仪器自身造成的测试卡报错问题（定标失败，测试卡数值不全等），厂家提供免费测试卡更换服务。
（九）生物安全柜

1、安全柜基本参数：

（1）分类：A2型，30%外排，70%循环；
（2）外部尺寸≥（L×D×H）1500mm×750mm×2250mm；

（3）内部尺寸≥（L×D×H）1350mm ×600mm×660mm；
（4）台面距离地面高度：750mm（尺寸可根据要求订制修改）

（5）风速：平均下降风速：0.33±0.025m/s； 平均吸入口风速0.53±0.025m/s；
（6）系统排风总量：500 m3/h；
（7）额定功率：1800W（包含操作区插座负载500W）；
（8）噪音等级：≤65dB（A）；
（9）照明：≥1000lx；
（10）过滤效率：送风和排风过滤器均采用世界知名品牌的硼硅酸盐玻璃纤维材质的HEPA（ULPA）高效过滤器，对0.3μm（0.12）颗粒过滤效率≥99.999%（99.9995%）；
（11）重量约：毛重316KG  净重 295KG；
（12）使用人数：1—2人；
2、生物安全性：

（1） 人员安全性：用碘化钾（KI）法测试，前窗操作口的保护因子应不小于1×105 ；
（2） 产品安全性：菌落数≤5CFU/次 ；
（3） 交叉污染安全性：菌落数≤2CFU/次；
（十）冰箱（316L）

1、样式：立式；

2、容积：316L；

3、净重：约92.5kg；

4、额定功率：170W；

5、耗电量：1.78kW.h/24h；

6、噪音值：50dB；

7、气候类型：SN/N；

8、制冷方式：风冷；

9、箱内温度：2～8℃；

10、工作条件：环境温度10～32℃，电源220V/50Hz；

11、外部尺寸（宽*深*高）：约640*582*1880（mm）；

12、内部尺寸（宽*深*高）：约540*425*1380（mm）；

13、外部材料：喷涂钢板；

14、内部材料：喷涂钢板；

15、隔热层：无CFC高密度聚氨酯发泡；
▲16、门体数量：1扇；

▲17、门体结构：双层中空保温LOW-E钢化玻璃门；

18、网架：5层，可调高度，浸塑材质，带标识条； 

19、脚轮：4个脚轮，其中2个万向轮带琐止设计，用户可根据需要移动箱体；带2个调平脚，可固定箱体；

▲20、测试孔：1个，方便安装温湿度记录仪；

▲21、冷凝器：外挂式钢丝冷凝器；

▲22、蒸发器：铜管翅片式蒸发器；

▲23、风机类型：采用轴流风机；

24、制冷剂：采用绿色环保制冷剂；

25、压缩机：1个；

▲26、风道设计：循环风冷背吹技术，避免因储存物品的阻挡导致通风不畅或温度不均匀；

▲27、制冷系统：高效的制冷系统设计，通过强制风冷循环系统实现更均匀的温度布局，同时保证更小的温度波动，从而实现样本储存温度的稳定；翅片式蒸发器配合独特的循环风冷背吹技术设计，保证箱内无霜；
▲28、温度控制：微电脑控制系统，LED数码显示温度数据，可确保精确稳定的运行；精准的电子温度控制及显示，精度达到0.1℃； 

29、显示方式：LED数码显示屏，可显示箱内温度及各种报警信息；

▲30、报警系统：高低温报警、温控器故障报警、断电报警、开关门异常报警；

31、报警方式：具备声音蜂鸣和灯光闪烁的报警方式；

32、电器安全：

（1）备用电池确保断电后报警48小时；

（2）温控器探头故障安全运行模式；

▲（3）标配远程报警接口；

▲（4）键盘锁定、密码保护功能，防止随意调整运行参数；

▲（5）断电保护：在恢复供电时，所有设备的同时启动会对电网造成较大冲击，从而可能导致断路器跳闸；针对这种情况特别设计的设备延时启动功能可使设备在恢复期间延时数分钟启动，使设备平稳的重新运行；

▲（6）宽电压带适用，可在187V～242V范围内正常使用。

▲33、特色功能：

（1）标配1个暗锁设计，防止开关门异常；

（2）内设LED冷光源照明灯，使箱体内部一目了然；

（3）标配1个测试孔，方便用户选配温湿度记录仪；

（4）可调节的浸塑网架设计；

34、配件：温湿度记录仪、热敏打印机、防水插座等；

▲35、售后质保：整机质保三年。

（十一）冰箱（415L）

1、样式：立式；

2、容积：415L；

3、净重：约120kg；

4、额定功率：280W；

5、气候类型：SN/N；

6、制冷方式：风冷；

7、箱内温度：2℃～8℃；
8、工作条件：环境温度10～32℃，电源220V/50Hz；

9、外部尺寸（宽*深*高）：约780*580*1920（mm）；

10、内部尺寸（宽*深*高）：约685*429*1380（mm）；

11、外部材料：喷涂钢板；

12、内部材料：喷涂钢板；

13、隔热层：无CFC高密度聚氨酯发泡；
14、门体数量：1扇；

▲15、门体结构：双层中空钢化玻璃门，中间充惰性气体；带电加热膜，防止表面凝露，展示效果更佳；

▲16、网架：6层，可调高度，带标识条；高密度钢丝浸塑搁架（间距小于1公分，防止物品掉落），底部配备储物篮筐（箱内6个搁架＋1个篮筐）；

▲17、篮筐：箱内底部标配一个浸塑篮筐，方便单独储存药品；

18、门锁：门体箱体上下双锁，可加外挂锁；

19、脚轮：4个脚轮，其中2个万向轮带琐止设计，用户可根据需要移动箱体；

▲20、传感器：高精度微电脑温度控制系统，环境温度传感器、湿度传感器、温度控制/报警传感器、内置上部温度传感器、下部温度传感器、冷凝器温度传感器、蒸发器温度传感器、1个备用传感器等8路传感器，确保运行状态安全稳定；

▲21、感温盒：上、下部温度传感器置于模拟液中，真实反映物品实际存储温度，具备箱内空气温度传感器；

22、测试孔：1个，方便安装温湿度记录仪；

23、冷凝器：强制风冷；

24、蒸发器：翅片式蒸发器；

25、风机类型：采用罩极风机；

26、制冷剂：采用绿色环保制冷剂；

27、压缩机：1个；

28、风道设计：独有的风道设计循环风冷背吹技术，避免因储存物品的阻挡导致通风不畅或温度不均匀；
▲29、制冷系统：高效的制冷系统设计，通过强制风冷循环系统实现更均匀的温度布局，同时保证更小的温度波动，从而实现样本储存温度的稳定；翅片式蒸发器配合独特的循环风冷背吹技术设计，保证箱内无霜；
▲30、温度控制：微电脑控制系统，LED数码显示温度数据，可确保精确稳定的运行；精准的电子温度控制及显示，精度达到0.1℃； 

31、显示方式：LED数码显示屏，可显示查阅箱内上、下部温度及各种报警信息；

▲32、报警系统：高低温报警、环温高报警、传感器故障报警、温控器故障报警、断电报警、开关门异常报警、电池电量低报警；
33、报警方式：具备声音蜂鸣和灯光闪烁两种报警方式；

34、电器安全：

（1）备用电池确保断电后报警48小时；

（2）温控器探头故障安全运行模式；

▲（3）键盘锁定、密码保护功能，防止随意调整运行参数；

▲（4）断电保护：在恢复供电时，所有设备的同时启动会对电网造成较大冲击，从而可能导致断路器跳闸；针对这种情况特别设计的设备延时启动功能可使设备在恢复期间延时数分钟启动，使设备平稳的重新运行；

▲（5）宽电压带适用，可在187V～242V范围内正常使用。

▲35、特色功能：

（1）门体箱体上下双锁，可加外挂锁；

（2）门体具备自动回弹功能；

（3）内设LED冷光源照明灯，使箱体内部一目了然；
（4）可调节的浸塑网架设计；

（5）标配1个测试孔，方便用户选配温湿度记录仪；

（6）冷凝水自蒸发设计；

（7）标配USB接口导出数据；

（8）标配RS232接口、远程报警接线端子；

36、配件：温湿度记录仪、防水插座。

▲37、售后质保：整机质保三年。

（十二）离心机

1、仪器特点

1.1真空采血管自动脱盖，脱盖成功率＞90%；
1.2适用于100mm、75mm两种长度；
1.3大屏幕液晶显示、操作简便；
1.4采用交流变频电机，转速控制精度高，具有快速升、降速功能 ；
1.5自动计算RCF值；
1.6采用特殊的减震器，减振效果良好，具有自动平衡功能；
1.7采用电子门锁，安全性能强。门盖未关好，离心机不能启动；运行时门盖如果异常开启,自动停机；
1.8采用高性能环保压缩机；
技术参数：

2.1最高转速：4000r/min；

2.2最大相对离心力：3370×g；

2.3最大离心管数：132支(ɸ13×75/100mm) ；

2.4转速精度：±30r/min；

2.5定时范围：1sec～99min59sec；

2.6温度设置范围：15~25℃；

2.7温度控制精度：±2℃；

2.8整机噪音：≤62dB(A)；

2.9电源：AC220V ±22V  50Hz  10A；

2.10整机功率：≥1100W；

2.11外形尺寸:≥560×660×850mm(L×W×H)；

2.12包装尺寸：≥756×856×1320mm(L×W×H)；

2.13重量：≥98kg；

（十三）不锈钢立式电热压力蒸汽灭菌器

容积：50L；
工作电源:220V  50Hz；
3、功率：3KW；
4、工作温度：+5~126℃；
5、保温时间：1-99.99（分钟或小时）；
6、补水压力：≥0.2MPa；
7、性能特点：

7.1不锈钢材质制成；

▲7.2轻启翻盖结构，上盖自动弹起，轻松省力；

▲7.3微电脑程序控制灭菌程序中的加热和计时过程；

7.4 LED数码管和指示灯，动态显示设备运行状态；

▲7.5电脑板具有PID功能，通过自整定修正加热参数，可以防止冲温，控温精度达到±0.5℃以内；

▲7.6低水位自动补水功能，且有声光报警系统，补完水自动恢复加热；

7.7径向自胀式硅橡胶密封圈；

7.8温度超过设定值2℃，自动停止加热，同时声光报警；

7.9超压到0.17MPa安全阀自动泄放蒸汽；

（十四）纯水机
1、设备名称：超纯水系统；                                       

2、用途：适用于实验器皿冲洗、试剂配制、微生物检查、生化分析等常规实验之定性/定量分析项目；
3、产水量：80L/h/套（25℃）温度每降低1℃，产水量约下降3% ；
4、水利用率 ≥60%；
5、离子截留率＞99%,有机物截留率(MW＞200Dalton)＞99% ；细菌和颗粒去除率＞99%；
6、运行噪声:68±5dB；
7、产水水质电导率 0.055-0.1us/cm（25℃）；
8、设备主要技术要求/标准性能 

8.1采用微电脑全自动运行控制，自动液位保护，自动压力控制，无需专人看管；
8.2预处理系统采用三级级预处理过滤系统，有效去除水中颗粒、余氯和有机物，更换简单方便；
8.3反渗透膜采用进口膜片，具有高脱盐率，低运行压力等优点。并设计有自动冲洗功能，通过脉动水流冲洗，能有效防止膜表面结垢，延长膜的使用寿命。采用快插方式连接，更换简单方便，大大节约了您的时间；
8.4设备配备高精度电导率，具有温度补偿特性，能精确的显示产水水质，提示耗材更换信息。抗震型压力仪表，准确显示设备的工作压力。LED指示灯，分别指示设备处于的各种工作状态，方便判断设备是否处于正常的工作状态； 

▲8.5纯化系统采用纯化柱+树脂罐的方式，增加了填充量，延长了纯水流道，保证了树脂交换的效率，大大提高了使用的寿命；
9、设备具有一机两用功能，可同时满足开放式和压力式用水需求；
10、电源要求：单相AC220V±10%,50Hz；环境要求：适应于环境温度+5℃-+30℃之间，相对湿度≤80%；
11、水位传感器采用304不锈钢材质，灵敏度高，内部微动开关动作10000次无故障；
12、具有一键取水功能，满足少量取水需求，按键采用LED不锈钢按键，连续动作10000次功能无异常；
▲13、系统具有较强的故障诊断能力，可根据压力、水质等参数的偏离情况进行预判告警和指示；设备设有原水缺水、过载、过流的自动保护功能，确保设备自身安全；反渗透膜自动冲洗，开机、关机自动大流量冲洗，排出淤积水，同时运行中自动检测工作状况，提高操作人员的安全性和设备运行的稳定性。

（十五）可视喉镜
1、采用电子成像技术

2、视场角≥90°； 

3、视向角：0°（直视）；

4、景深3～50mm；
5、※内径通道≥1.2 mm，插入部外径：≥3.2 mm；
6、工作管有效长度≥600mm；

7、软性工作管，工作管前端可控制弯曲，前端弯曲角度：向上≥180°，向下≥130°；
▲8、可使用4.3"便携触摸显示屏；

9、显示分辨率：800（RGB）X480 ；

10、显示屏可以上下倾斜0—160°；左右旋转左右各≥150°；

11、具备拍照、录像功能；
▲12、显示屏与操作部采用平面触点式电气连接，使用接触更稳定、耐用；
▲13、显示器与操作部为一键卡口锁定结构，装卸快捷、可靠；

14、提供操作软件系统终身免费升级；
15、采用独有的ADDA（自动清晰显像算法）技术，使显示更加清晰；

16、※光源照明亮度分级调节，优化图像质量；

17、图像真实性：应无明显几何失真；

18、配备便携式测漏器、测漏盖，可随时进行测试，确保消毒彻底；

19、自带光源，具备防雾功能，无需预热；
20、操作手柄完全密封防水，达到IPX7要求；
（十六）输液泵

1、输液准确：紧凑的蠕动泵结构设计、仿真设计的管路导向装置、精确的输液控制；

▲2、输液模式：速度模式、时间模式、滴数模式、体重模式、标准体重模式、多速度模式等六种工作模式；

3、输液速度设定范围：0.1-1200.0mL/h或（1-400d/min）（20d/ml输液器）

0.1-200.0mL/h或（1-200d/min）（60d/ml输液器）

最小增量为0.1mL/h 或(1d/min)

4、输液总量显示范围：0.0-99999.9mL，输液精度±5% ；

5、排气操作：400.0mL/h   （20d/mL输液器）200.0mL/h   （60d/mL输液器）

▲6、快进操作：自定义速度和容量；

35.0-1200.0mL/h   （20d/mL输液器）

35.0-400.0mL/h   （60d/mL输液器）

7、KVO速度0.1-5.0mL/h；

▲8、触摸屏操作，中文显示，方便快捷的人机操作界面；

9、阻塞级别：可以进行≧3级选择，并且可以显示管路的压力状态 ；

10、防药液自流：智能预阻断技术，完全避免泵门打开时的药液自流；

▲11、泵门和止液夹：输液泵有电动止液夹和电动泵门控制；

12、耗材校准：支持符合标准的所有一次性使用输液器，保证输液精度；同时用户可自定义其他符合标准的输液器；

13、报警：输液将完成、输液完成、输液阻塞、电池电量低、电池电量严重短缺、无电池、无外部电源、输液泵门开、气泡、无滴数传感器、无滴液、滴数异常、输液泵自检和运行过程故障自动诊断报警、遗忘操作；

14、特殊功能：

14.1再报警功能：静音报警声音后，若仍然存在报警，约2分钟后，将继续报警；

14.2阻塞降压功能：智能降压防止过量输液；

▲14.3条码扫描：可以连接条码扫描仪，快捷录入患者信息；

14.4夜间模式：自动调节亮度和报警音量；

14.5事件记录功能：能够存储、回放大于1000个事件；

▲14.6WIFI联网功能：连接静脉输注中央站，注射器信息联网，实现科室信息化管理；

14.7护士呼叫功能、语音通话功能；

15、电源参数：

15.1交流电源 100-240V   50Hz/60Hz输入功率25VA；

15.2直流电源：直流12V；

15.3内置锂电池：以25ml/h速度输液时连续供电时间：≥5小时；

（十七）注射泵
1、自动识别注射器：规格为5ml、10ml、20 ml、30 ml、50 ml或60 ml所有符合标准的注射器。

▲2、注射模式≥8种：速度模式、时间模式、体重模式、梯度模式、首剂量模式、序列模式、微量模式、TIVA模式，满足不同科室治疗方案需求。（提供机器界面证明）

3、速率范围：0.1-2000ml/h，以0.1 ml/h递增。

4、注射总量显示范围：0.1-9999.9mL，以0.01 ml/h递增。

5、注射精度：≤±2%、机械精度：≤±1%。

▲6、"快进功能：有三种模式：手动快进、快速定量快进、自动快进。

35.0-300.0ml/h (10ml注射器)     35.0-600.0ml/h (20ml注射器)

35.0-900.0ml/h (30ml注射器)    35.0-2000.0ml/h (50ml(60ml)注射器)

▲7、触摸屏操作，中文显示，方便操控的同时减少误操作风险。

8、KVO流速：0.1-5ml/h，可调。

9、阻塞级别：≥11级选择。

▲10、取得EN1789救护车标准认证，输液的稳定性不受转运的颠簸影响。（提供认证证书材料）

11、耗材校准：精确支持符合国标的各种品牌的一次性使用注射器，保证注射精度；同时支持自定义耗材的校准。

12、报警：注射将完成（残留量）、注射器推空、注射完成、注射阻塞、电池电量低、电池电量严重短缺、无电池、无外部电源、注射器无法识别、推头安装不正确、注射泵自检和运行过程故障自动诊断报警、遗忘操作。

13、特殊功能：

（1）再报警功能：静音报警声音后，若仍然存在报警，约2分钟后，将继续报警。

（2）阻塞降压功能：智能降压防止过量输液。

（3）夜间模式：自动调节亮度和报警音量。

（4）事件记录功能：能够存储、回放大于1000个事件。

14、WIFI联网功能：连接静脉输注中央站、护士呼叫、语音通话、注射器信息联网，可连接医院CIS、HIS系统，实现科室信息化管理。

15、电源参数：

（1）交流电源：100-240V   50Hz/60Hz输入功率25VA

（2）直流电源：12V

（3）内置电池：锂电池11.1V 2900mAh 连续使用时间：≥20小时（5mL/h速度注射时)

（十八）手持脉搏血氧饱和度监测仪
监护参数

标准配置参数：血氧饱和度(SpO2)、脉搏(PR)

显示  

背光、大尺寸的LCD屏幕，实时显示波形、数字；
大字体显示血氧饱和度（SpO2）和脉率（PR），并柱状显示脉搏强度；
数据存储、回顾

长达10分钟的SpO2和脉率趋势图回顾；
性能特点

4节AA普通电池可持续工作超过50小时，可兼容4节1.2vAA镍氢充电电池；
具有三级声光报警功能，报警上下限可调；
▲可实现300个小时数据存储功能, 完全满足睡眠监护的需要；
数据可以传输到PC机，并存储、回顾、打印结果；
抗运动干扰和弱灌注测量；
自动关机功能和实时时钟显示；
具有脉搏调制音，通过心跳声音的音调变化来判断血氧饱和度的高低变化,使医护人员从听觉中获取病人生命体征；
支持掉电数据存储功能；
全面适用于成人、小儿、新生儿；
具有三级声光报警功能，报警上下限可调；
（十九）数字式十二道心电图机
一、工作条件： 

1.1 产品可在电源交流100伏~240伏，50/60赫兹，室温5—40℃和相对湿度25%RH~80%RH的环境下正常工作；
1.2  产品的电源插头符合中国标准，无需适配器；
二、 ECG输入

2.1  ECG输入通道：标准12导联心电信号同步采集；
▲2.2 导联选择：手动/自动可选,（支持Nehb、Cabrera导联体系）；
2.3  输入阻抗：≥100M Ω（10Hz）；
2.4  频率响应：0.01Hz ~ 300Hz （+0.4dB~-3.0dB）；
2.5  定标电压：1mV±2%；
▲2.6  耐极化电压：±900mV（±5%） ；
2.7  内部噪声：≤12.5µVp-p；
2.8  时间常数：≥3.2 s；
▲2.9  共模抑制比：≥140dB（AC滤波开启）；≥123dB（AC滤波关闭）；
2.10 输入电流：≤0.01μA；
2.11 除颤保护：具有抗除颤电击保护功能；
2.12 导联线：导联线内附抗除颤电击保护功能；
▲2.13中文输入及中文操作提示和中文报告语言；
三、波形处理：

▲3.1  A/D转换：24bit；
3.2   采样率：16kHz，每导联 ；
▲3.3  灵敏度选择：1.25、2.5、5、10、20、10/5、自动（AGC）mm/mV；
3.4  抗干扰滤波：具有交流滤波、肌电滤波、基线漂移滤波、低通滤波功能；
3.5  自动分析功能：具有12导联同步自动分析以及RR分析功能；
3.6  自诊断功能：具有设备自诊断及故障提示功能；
四、存储器

▲4.1  设备内置存储器，存储病历800例；
4.2  数据可通过SD卡、USB口导入导出；
4.3  支持外接U盘和SD卡可扩展存储空间；
五、 显示器：

▲5.1 7英寸彩色液晶显示屏，倾斜角设计，支持显示背景网格；
5.2  显示信息：同屏显示12导同步心电波形；
5.3  显示内容应包含波形、心率、导联、走纸速度、增益、滤波器、时间、电池电量指示、输入法、文件、信息提示区、中文患者信息等；
六、记录器：

6.1  热敏式点阵打印机；
6.2  走纸速度：5、6.25、10、12.5、25、50 mm/s （±3%）  ；
6.3  记录通道：3×4、3×4+1R、3×4+3R、6×2、6×2+1R、12×1 ；
6.4  记录纸规格：支持折叠纸打印，打印纸宽度为：210mm；
6.5  打印方式：实时同步或连续12道心电波形，分段打印；
6.6  记录内容：心电波形、分析结果、明尼苏达码、平均模板以及导联名称、走纸速度、增益、滤波器、日期、中文患者信息、标记等；
▲6.7 可直接外接打印机，通过A4纸打印12道心电波形和报告；
▲6.8具备在无网格纸上打印网格功能；
七、功能

▲7.1  具有性别、年龄组快速切换键，减少医生手工输入，提高工作效率；
7.2  可准确判定接触不良的电极并予以指示；
7.3  拥有自动测量功能和自动诊断功能；
7.4  手动、自动、节律、R-R四种工作模式可供选择；
▲7.5  自动模式下可以支持10-60s时间的采集，记录，存储，传输；
7.6  支持实时采样、触发采样、周期采样模式，支持心律失常检测自动延时打印报告；
7.7  长时间波形冻结功能，方便医生对所需区间的波形进行更好的观察、分析、并选择所需要的时间段进行记录；
7.8  具有病历管理功能，可进行病历查询、预览、修改、传输、打印，方便医生调阅病人信息；
▲7.9 可以选配心电向量功能；
7.10可以通过使用有线、无线方式和心电网络相连，实现病人预约信息的下载，检查数据自动上传，实现全方位信息化管理，优化医院工作流程，减少医生工作量；
八、外部输入接口：

8.1  USB接口，网络接口功能，外部输入输出端口，SD卡接口；
▲ 8.2  支持内置WIFI（选配），支持使用有线、无线的方式进行联网；
▲8.3  支持DAT、PDF、SCP(选配)、FDA-XML(选配)、DICOM(选配)格式，满足医院信息化需求；
8.4  支持一维码，二维码扫描仪获取病人信息；
（二十）无创呼吸机

一．基本要求

1.适用于婴幼儿、儿童和成人的呼吸机，中文操作界面；

2.电动电控呼吸机；

3.气体吸入、呼出部分可拆卸并能高温消毒（134℃），以防止交叉感染；

4.视角可调的12.1英寸彩色触摸控制屏，分辨率≥1280*800；

5.可开机自检，进行系统顺应性补偿及泄露补偿；

6.可选病人类型及身高进行参数设置，并可一键选择成人/儿童；

7.参数设置时具有自动计算关联参数，以及超限参数红色提醒功能；

8.压力上升时间和呼气触发灵敏度可调节，呼气灵敏度具有自动触发可供选择；

9.呼吸波形与呼吸环可同屏显示、可冻结及导出，呼吸环可存储（不少于4个）、对比。

二、呼吸模式及功能

1、常规模式：容量控制通气下的辅助控制通气A/C和同步间歇指令通气SIMV、压力控制通气下的A/C和SIMV、CPAP/PSV、窒息通气模式（具有容量和压力两种方式）及SIGH模式；

2、具备双相气道正压通气（如BIPAP或Bi-vent）；

3、肺保护功能：具有低流速PV工具环、ATRC(自动插管阻力补偿)、TV/IBW等功能；

4、氧疗功能：可同时调节吸氧流量及吸氧浓度；

5、其他功能：具备手动呼吸、吸气保持、呼气保持、同步雾化、监测参数的72小时的趋势图、表分析。

三、设置参数要求

1、潮气量：20ml—2000ml；
2、呼吸频率：1-100次/min；
3、压力支持：0—80cmH2O；
4、PEEP：0--45 cmH2O；
5、压力上升时间：0-2s；
6、呼气触发灵敏度：自动或15%-80%；
四、监测参数要求

1、监测参数不少于20个；

2、波形：压力/时间、流速/时间、容量/时间监测；

3、呼吸环:压力/容量、容量/流速、流速/压力环监测；

4、肺力学：吸气阻力、呼气阻力、静态顺应性、动态顺应性、呼吸功、时间常数的监测；

五、其他功能要求

1、便利的锁屏功能；

2、气体检漏塞设计，便于自检及校准；

3、氧电池更换无需拆机及专业工具；

4.、可以和同品牌的监护仪进行监护信息整合；

5、内置电池供电不少于2小时；

（二十一）转运呼吸机

一、性能特点

1、气动、电控控制方式；
2、标配带有雾化功能；
3、VTH   、VTL可两用；
▲4、有15寸以上彩色TFT大屏幕液晶显示器；
5、具有容量控制、压力限制等多种工作方式；
▲6、具有肺的顺应性监测和漏气补偿功能；
7、具有高精度空氧混合器，稳定可靠；
8、配有内部备用电源。工作中外部电源断电，自动转换为备用电源工作；
▲9、标配空气压缩机，同时压缩机拥有独立注册证，与主机为同一厂家生产的同一品牌，可以做统一售后服务；
通气模式

1.
间歇正压通气模式（IPPV）

2.
容量控制辅助/控制通气模式(V-A/C)

3.
压力控制辅助/控制通气模式(P-A/C)

4.
容量控制同步间歇指令通气模式（V-SIMV）

5.
压力控制同步间歇指令通气模式（P-SIMV）

6.
压力控制通气模式（PCV）


7.
压力支持通气模式（PSV）

8.
自主呼吸/持续气道正压通气模式(SPONT/ CPAP)

9.
叹息通气模式（SIGH）

10.
手控通气模式（MAUN）

三、调节参数

1、频率（Freq）



——调节范围1 bpm ～ 100 bpm

(SIMV模式：1 bpm～ 40 bpm

除SIMV模式：VTH时：4 bpm～ 40 bpm

VTL时：20bpm～ 100 bpm )

——允差± 15 %

2、吸气时间（吸呼比）（Tinsp）  

——调节范围0s～ 12s(（除SIMV模式，吸呼比4:1～1:8）

——允差± 15 %

3、潮气量（VT）

——调节范围0，20mL～ 2000 mL

其中：





VTH  250 mL ～ 2000 mL

VTL  0， 20 mL～ 300 mL  

4、分钟最大通气量（MV）
 


                                                                           
——最大通气量







VTH  ≥18 L/min

VTL   ≥10 L/min

5、呼气末正压（PEEP）

——调节范围0 cmH2O ～ 40 cmH2O  

6、持续压力（CPAP）

——调节范围0 cmH2O ～ 20 cmH2O

7、持续气流
——调节范围VTH7 L/min ～ 60 L/min

                VTL2 L/min ～ 30 L/min 

8、压力触发灵敏度（PTr）



——调节范围 －20 cmH2O ～ 20 cmH2O

（基于PEEP为－20 cmH2O ～0 cmH2O） 

——允差 ±（1 cmH2O ＋10 %设置值）
9、压力控制（Pc）





——调节范围5 cmH2O ～ 80 cmH2O
10、压力支持（Ps）

——调节范围0 cmH2O ～ 80 cmH2O 
11、流量触发灵敏度（FTr）


——调节范围OFF，0.5 L/min ～ 30 L/min

——允差


                 

    ＞3L/min时：±15%

≤3L/min时：±0.5 L/min

12、吸入氧浓度调节
——调节范围 21 %～100 %

——允差± 15 %

13、屏气时间（吸气末屏气、吸气平台）（TIP）


——调节范围0 ～ 6s(0%～50 %吸气时间)

14、叹息通气（SIGH）  

——调节范围  1/100 ～ 5/100

（叹息通气的潮气量为1.5 倍 ～ 2 倍潮气量设置值）
15、窒息通气

——调节范围 OFF，5 s　～ 60 s

16、最大吸气流速

——最大吸气流速：≥ 60 L/min。

17、可设定的最大工作压力范围





（压力限制范围）20 cmH2O ～ 100 cmH2O

18、最大极限压力 ≤125 cmH2O
19、手控通气时，输出气体流量 ≥25L/min
20、雾化器气体最大输出压力≤0.2 MPa

最大输出流量≥8 L/min

四、监测参数

1、频率（Freq） 0 bpm ～ 100 bpm
2、潮气量（VT）0 mL ～ 2500 mL

3、分钟通气量（MV） 0 L/min ～ 99 L/min                                                                        
4、气道压力 0 cmH2O ～ 100 cmH2O
5、患者动态肺顺应性监测 1mL/cmH2O ～ 1000 mL/cmH2O

▲6、吸入氧浓度  15 % ～ 100 %

五、图形显示：

1.
气道压力—时间波形图（P-T¬）

2.
流量—时间波形图（F-T）

3.
呼末二氧化碳波形图（CO2-T）、潮气量--时间波形图（V-T）二者任选其一显示

4.
压力容量环（P-V）、流速容量环（F-V）

5.
多参数显示窗口切换

六、报警及保护 

1、交流电源断电报警

2、内部备用电源电池电压欠压报警

3、高（低）氧浓度报警

4、高（低）通气量报警

5、气道高（低）压报警

6、窒息报警

7、断气（无潮气量）报警

8、压力限制

9、持续压力报警

10、压力安全释放阀＜125cmH2O

七、压缩机工作条件及基本配置：

1.供电电压 ～220 V±22 V    

2.电源频率 50 HZ±1 HZ

3.输入功率   675W

4.额定输出压力   0.65Mpa±0.05 Mpa

5.持续输出流量   0.35Mpa时  ≥45 L/min

6.峰值输出流量   ≥120L/min

7.露点（常压）(大气压力范围：860 hPa ～ 1060 hPa)

8.高温报警 当压缩泵箱体内环境温度≥85 ℃±10 ℃时，

声响及空气压缩机面板故障报警指示灯亮。

噪音 ≤50 dB(A)

（二十二）除颤仪
1.具备手动除颤、心电监护、呼吸监护、自动体外除颤（AED）功能。

2.整机带电极板、电池的重量不超过6kg。

3.除颤采用双相波技术，具备自动阻抗补偿功能。

4.手动除颤分为同步和非同步两种方式，能量分20档以上，可通过体外电极板进行能量选择。

5.除颤充电迅速，充电至200J<5s。

6.可配置体外起搏功能，起搏分为固定和按需两种模式。具备慢速起搏功能。

7.CPR辅助功能，可指导CPR操作，符合2010国际CPR指南要求。

8.心电波形扫描时间>10s，扫描长度>100mm。

9.可充电锂电池，支持100次以上200J除颤。

10.最大能量可达到360J。

11.具备生理报警和技术报警功能，通过声音、灯光等多种方式进行报警。

12.成人、小儿一体化电极板。

13.支持中文操作界面、AED中文语音提示。

14.彩色TFT显示屏≥7”, 分辨率640×480，最多可显示3通道监护参数波形，有高对比度显示界面。

15.50mm记录仪，自动打印除颤记录，可延迟打印心电，延迟时间>10s。

16.可存储24小时连续ECG波形，数据可导出至电脑查看。

17.关机状态下设备可自动运行自检，支持大能量自检（不低于150J）、屏幕、按键检测。

18.可在-10ºC环境正常工作，存储温度-30～70ºC。

19.符合除颤国际专用安全标准IEC60601-2-4:2002。

20.具备良好的防水性能，防水级别IPX4。

21.具备优异的抗跌落性能，裸机可承受0.75m跌落冲击。

（二十三）病人监护仪

插件式监护仪,可用于监护成人,儿童,新生儿患者；
▲>10寸彩色LED显示，高分辨率达800*600，8通道波形显示、可升级触摸屏；
▲标配锂电池，支持4小时供电；标配SD卡，防止数据丢失；
360度报警灯，保证任何方向都可观察到报警信息；
标准配置可监测心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏和体温；
3/5导心电测量，算法通过全球权威数据库AHA和MIT-BIH验证；
最多可同屏显示7导/12导ST值，具备ST模版功能；
▲心电和呼吸采用全球领先ASIC芯片技术，功耗更低，稳定性更高；
▲可显示PI血氧灌注指数，有效反映血氧灌注情况；
可升级12导心电监护、ECG可升级全球金标准的Mortara算法；
可升级全球金标准的Masimo血氧算法、Nellcor血氧算法；
可升级主流EtCO2、旁流EtCO2、微流EtCO2；
可升级麻醉气体；有创血压，最多可配置4通道；热稀释法心排量；
支持中/英文字符输入；
具有三级声光报警，参数报警级别可调；
▲具备报警集中设置功能；
具备血液动力学，药物计算功能，氧合计算,通气计算,肾功能计算；
具有掉电存储功能、具备Nurse Call报警功能；
具备120小时趋势图表、100个报警事件、100个心律失常、1000组NIBP测量的数据存储和回顾功能,48小时全息波形回顾；
他床观察功能，无需中央站即可进行隔床跨室观察其他联网床位监护信息；
具备趋势共存界面、呼吸氧合图界面，大字体显示界面，及标准显示界面等多种显示界面；
具备5种科室默认配置，另可存储5种自定义配置，支持U盘导入导出配置；
▲具备有线、无线、有线/无线、有线/无线/遥测混合联网功能；
▲整机无风扇设计，降低环境噪音干扰；
（二十四）负压隔离舱
1、负压隔离舱基本参数：

▲1.1展开尺寸≥（L×D×H）1900mm×680mm×500mm；
1.2内部电源：DC 12V；

1.3换气量：≥50L/min；

1.4负压值：≥15Pa（2min内）；

1.5洁净度：对0.3μm气溶胶微粒过滤效率不小于99.99%；

1.6噪音等级：≤65dB（A）；

1.7充电时间：约12h；

▲1.8放电时间：采用电池供电在正常情况下可连续抽吸（负压）时间大于等于4个小时；

1.9报警：低压力和低电量报警；

1.10包装箱外尺寸（L×D×H）880mm×880mm×840mm；

1.11重量约：毛重42KG  净重 20KG；

1.12使用人数：1人；

2、结构功能特点

2.1、负压隔离舱舱体材质为高质量耐用无污染释放的高强度透明材料制作而成，舱体四周使用防水密封的拉链进行密封。

2.2、负压隔离舱舱体由5个支撑杆支撑为拱形，配备2个输氧口，为病员输液和输氧气；配置10个操作口，套上一次性手套便于对舱内病人进行护理。

2.3、需配合担架或担架推车一块使用，便于对病员进行移动。

2.4、选配担架的情况下承重可达150Kg。

▲2.5、配置8根长铝杆和4根短铝杆支撑舱体，防止舱体晃动塌陷，保持负压稳定。

▲2.6、舱体配置飞机式安全带，强度高，不易断裂。

2.7、舱体配置3个高效过滤器（滤毒罐），安全更有保障。

（二十五）病床
1、 外形尺寸：

     A、2100mm≤长≤2200mm；

     B、900mm≤宽≤1000mm；

     C、500mm≤高≤550mm。

2、 调节范围：65°≤背部倾斜度≤80°。

3、床体承载重量：≥200kg。

4、 床底面整体离地距离：≥43cm，便于临床检查操作及卫生清洁。

5、摇杆要求：采用单组优质摇杆。具备带限位保护装置，隐藏式设计，操作轻松自如，可灵活调节患者背部体位。

6、侧面护栏为全覆式；双按键保险快速定位开关，D型铝合金扶手，表面硬化处理；六支不锈钢护栏支柱，耐磨，不变形，可收缩平放，收缩时略高出床垫，可防止床垫移位。

7、 双按键保险快速定位开关，有防夹手功能，并具有两层保护，第一层保护防止儿童误操作；第二层保护其中之一损坏，另一开关可继续使用，不影响医院正常运行。

8、床面板采用一次冲压成形，具有多孔设计，便于透气。

9、床底具备左右前后4个引流尿袋挂钩，4个点滴架插孔。

10、床架采用70×30×2mm高质冷轧钢管，底梁采用高质双支撑式冷轧钢管。

11、床头尾板采用优质ABS材料，阻燃；高抗拉强度可达380kg/cm2　，抗冲击强度可达１６kg-cm/cm；耐褪色，一次注塑成型，可兼做CPR板应急使用，对称式快速插座，可快速拆卸，满足临床急救需求。

12、床面板采用碳钢金属厚≥1.2mm成型。

13、床体涂覆为抗静电粉体，经汽车烤箱高温200℃,2小时烘干成形，抗酸碱腐蚀，耐褪色，不脱落。

14、床体颜色：米黄色。

（二十六）转运平车
1、规格：外形尺寸：约1900mm(L)X600mm(W)X800mm(H)

床面：约1900mm(L)X550mm(W)X800mm(H)

2、功能：由担架及推车两部分组成，可拆卸床面，用作简易担架；不锈钢护栏，不需要时可轻松旋下，当手术台使用；床面具有多孔设计，便于透气。车身下配有储物框，可盛放所需物品。

3、材质：整车采用不锈钢材料进行弯折、压折、冲压、焊接成型；采用5寸万向轮，高耐磨，无噪音，带刹车装置，稳定性好，方便转运病人。

4、配置：不锈钢输液架一支     优质人造皮革垫 （黑色）一张

（二十七）护理车
1、外形尺寸：

     A、2100mm≤长≤2200mm；

     B、900mm≤宽≤1000mm；

     C、500mm≤高≤550mm。

2、调节范围：75°≤背部倾斜度≤85°；30°≤腿部倾斜度≤40°。

3、床体承载重量：≥200kg。

4、床底面整体离地距离：≥50cm，便于临床检查操作及卫生清洁。

5、摇杆要求：双组优质摇杆。具备带限位保护装置，隐藏式设计，操作轻松自如，可灵活调节患者背部体位。

6、侧面护栏为全覆式；双按键保险快速定位开关，D型铝合金扶手，表面硬化处理；六支不锈钢护栏支柱，耐磨，不变形，可收缩平放，收缩时略高出床垫，可防止床垫移位。

7、双按键保险快速定位开关，有防夹手功能，并具有两层保护，第一层保护防止儿童误操作；第二层保护其中之一损坏，另一开关可继续使用，不影响医院正常运行。

8、床面板采用一次冲压成形，具有多孔设计，便于透气。

9、床底具备左右前后4个引流尿袋挂钩，4个点滴架插孔。

10、床框采用80×40×1.5mm高质冷轧钢管，底梁采用高质双支撑式冷轧钢管。

11、床头尾板采用优质ABS材料，阻燃；高抗拉强度可达380kg/cm2　，抗冲击强度可达16kg-cm/cm；耐褪色，一次注塑成型，可兼做CPR板应急使用，对称式快速插座，可快速拆卸，满足临床急救需求。

12、床面板采用碳钢金属厚≥1.2mm成型。

13、床体涂覆为抗静电粉体，经汽车烤箱高温200℃,2小时烘干成形，抗酸碱腐蚀，耐褪色，不脱落。

14、床体颜色：米黄色。

（二十八）仪器车
1、规格：约550mm*410mm*860mm，整体采用优质不锈钢材质制成，坚固耐磨。

2、不锈钢材质：304#

（二十九）治疗车
1、规格：约600*400*860mm

整体采用优质不锈钢材质制成，坚固耐磨。

2、治疗车分上下两层，三面护栏，安全可靠。

3、配置：一个污物桶，四个耐磨万向脚轮，推动轻松灵活。

4、不锈钢材质：304#
（三十）抢救车
外形尺寸：约650mm(L)X420mm(W)X870mm(H)

2、功能：上盖内装有人造革皮小药格，上盖可后翻到100°；带二个抽屉，抽屉装三折导轨，抽拉轻松顺畅；下柜内无隔板，无层板左侧面上部有一活动抽拉式放物盘；活动拉盘下面有一层板，内可放输液瓶或其它物品；左边配有推手，推手管为φ22X1.2不锈钢圆管；

3、材质：采用不锈钢板进行弯折、压折、焊接成型；面板、柜身料厚T0.6mm，层板、抽屉、拉盘、门料厚T0.6m；抽屉采用三折走珠导轨，推拉顺畅，无燥音；此车采用3寸万向轮，高耐磨，无噪音，稳定性好；桥形拉手，配不锈钢输液杆一支。

（三十一）输液车
规格：约700*450*850/870mm，整体采用优质不锈钢材质制成，坚固耐磨。

不锈钢材质：304#

（三十二）污物车
1、规格：约550*550*850mm   

￠550*800

2、整体采用优质不锈钢材质制成，坚固耐磨。

不锈钢材质：304#

（三十三）壁挂空气消毒机
1、全液晶大屏幕显示，人机对话；

2、等离子体消毒除菌，环保，无二次污染；

3、整机自动累时维护；

4、风机故障自动报警；

5、初效，高效网双重过滤；
6、红外遥控,手动，自动定时，临时定时一小时后自动关机多种运行模式；
7、超静音运行，三档风速可调，风向多向循环；
8、活性炭强力除异味，降解甲醛、苯等污染物；

9、对2.5um 颗粒净化率99%，甲醛净化率99%；

10、白色葡萄球菌杀菌率：99.92%；自然菌消亡率：94.14%；(提供检测报告）

11、噪音:≦45db（A）；

12、循环风量：≧1000 m3/h；

13、细菌指数：≦200cfu/cm3；
14、消毒净化体积：100 m3；

15、工作时臭氧浓度：≦0 mg/m3；
16、负离子浓度：6*106个/cm3；
17、功率：90w；
（三十四）移动空气消毒机
1、适用房间体积：≤100m3；
2、电源：交流220V±22V；
3、电源频率：50HZ±1HZ；
4、输入功率：≤36W；
5、外形尺寸：约87*34*26cm；
6、操作方式：人机同在、循环消毒、程序控制；
7、外表面应平整光洁，无锋棱、毛刺、裂纹等缺陷。喷塑件光亮，色泽均匀，无脱落、流挂、划痕现象。塑料件光洁、无开裂、变形现象。文字标志应清晰准确，各控制键应灵敏可靠；
8、消毒器无线遥控器应能对开/关机、时间调节、风速调节进行控制，其无线遥控距离应不小于5M。

9、定时选择：遥控器定时键可设置1-24小时步进量，按用户需要选择消毒时间；
10、电源开关能清楚地识别通断，并用文字或数字表示。电源开关用“1”表示开，用“0”表示关。定时开关应有数字时间表示；
11、循环消毒风量：≥800m3/h；
12、消毒器工作的噪声≤50db(A)；
▲13、等离子电场电子密度3.3*1017—2.6*1018 m-3，负离子量≥3*107个/m3；
在空气消毒效果试验中，对白色葡萄球菌（8032株）的杀灭率≥99.90%，或对自然菌的消亡率≥90%的消毒时间不超过2h者为合格；
15、消毒时空气中的臭氧量≤0.1mg/m³；
16、类型：移动式，适用环境：动态环境及静态环境；
17、等离子发生器寿命≥25000小时；
18、有程控定时功能，可以预先设置好消毒器的开、关机时间；
19、有过滤网清洗提醒功能；
20、有电机故障自动报警功能；
21、有触摸式手动开机功能；
▲22、当等离子体电场不工作时或集尘模块尘满，影响工作效率时，具有自动报警功能；
▲23、显示屏采用LED点阵背显功能，使亚克力面板和显示屏融为一体，应用多种图标变化，更能体现科技含量；
▲24、本机采用四挡风速：低、中、高、强劲；
▲25、外壳采用冷轧板喷塑而成，使用更安全放心；
▲26、本机采用冷触媒过滤网，能更有效的去除甲醛、氨气、苯类、TVOC、硫化氢等多种有害气体；
三、采购项目商务要求：

1.供货要求：货物为本次招标前原制造商制造的非淘汰类全新产品整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。应附关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等，设备使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。进口产品必须具备原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明。                    

2.经验要求：列出同类项目近三年业绩介绍，业绩是必须以投标人名义的项目。                                    

3.报价要求：报价应包括供货方设计、安装、随机零配件、标配工具、运输保险、调试、培训、质保期服务、各项税费及合同实施过程中不可预见费用等。            

4.完工期：合同签订后60日内通过验收并交付使用。

5.交货地点：采购人指定地点。                

6.质保期（服务期）：货物保修期一年，保修期内，出现故障，须派出技术工程师到达现场处理故障，并承担一切费用。
7.验收要求：交付验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合采购文件和响应承诺的配置、参数及各项要求；③货物来源国官方标准。

8.售后服务：

⑴按厂家承诺进行；⑵免费送货上门，免费安装调试合格。须派出有相应资格的技术工程师到现场负责设备安装调试，直至正常使用；⑶接故障通知2小时内给予答复，12小时内到达现场提供服务（保修期内为免费服务），提供终身维护和保养服务。⑷提供免费培训计划，直至操作人员正常使用。         

9.付款方式：

⑴采购人、中标人共同协商，以合同签订为准。 

⑵付款方式：采用支票、银行汇付（含电汇）等形式。

⑶款项支付时，卖方同时向买方提供相应金额的正式发票。

第三部分

投 标 人 须 知
投标人须知
一、说  明

1．适用范围

1.1本招标文件适用于本投标邀请中所述项目的政府采购。

2. 定义

2.1 “采购人”是指：揭阳市慈云医院。

2.2 “监管部门”是指：揭阳市财政局。

2.3“政府采购代理机构”是指：广东泽盛咨询有限公司。

2.4“招标采购单位”是指：采购人，政府采购代理机构。

2.5合格的投标人 

1) 符合《政府采购法》第二十二条规定的供应商。

2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

3）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

4) 符合招标文件规定的资格要求及特殊条件要求。

2.6 “中标人”是指经法定程序确定并授予合同的投标人。

3. 合格的货物和服务

3.1 “货物”是指投标人制造或组织符合招标文件要求的货物等。招标文件中没有提及招标货物来源地的，根据《政府采购法》的相关规定均应是本国货物，优先采购节能、环保产品。投标的货物必须是其合法生产的符合国家有关标准要求的货物，并满足政府招标文件规定的规格、参数、质量、价格、有效期、售后服务等要求。

3.2 根据财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》【财库〔2019〕9号】，依据财政部、发展改革委、生态环境部发布的品目清单（最新一期）属于政府强制采购节能产品、环境标志产品的，供应商必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，否则，视为无效投标。

★投标供应商报价的产品如涉及：台式计算机，便携式计算机，平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，液晶显示器，制冷压缩机，空调机组，专用制冷、空调设备，镇流器，空调机，电热水器，普通照明用双端荧光灯，电视设备，视频设备，便器，水嘴等产品为政府强制采购节能产品，供应商必须按照上述要求提供资料。
3.3 “服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象,其中包括：投标人须承担的运输、安装、技术支持、培训以及招标文件规定的其它服务。

4．投标费用

4.1 投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，政府采购代理机构和采购人均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标向中标人收取的中标服务费。

中标供应商在收取《中标通知书》时应向采购代理机构交纳中标服务费，收费金额按差额定率累进法计算，具体收费标准按下表计算:

	                  费率

中标金额（万元）
	货物

	100以下
	1.5%

	100－500
	1.1%

	500-1000
	0.8%


例如：某货物中标金额为400万元，计算中标代理服务费收费额如下：

100万元×1.5％＝1.5万元

（400－100）万元×1.1％＝3.3万元

合计收费＝1.5＋3.3＝4.8万元

中标服务费以人民币支付。

中标服务费支付方式：一次性以电汇、支票或现金等形式支付。

中标服务费不在报价中单列。

报价人如果不按规定交纳中标服务费，采购代理机构将在中标人的报价保证金中抵扣服务费。

二、招标文件

5. 招标文件的构成

5.1招标文件由下列文件以及在招标过程中发出的修正和补充文件组成：

1) 投标邀请书

2) 采购项目内容

3) 投标人须知

4) 合同书格式

5) 投标文件格式 

6) 在招标过程中由招标采购单位发出的修正和补充文件等

5.2投标人应认真阅读、并充分理解招标文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等）。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标没有对招标文件在各方面都做出实质性响应是投标人的风险，有可能导致其投标被拒绝，或被认定为无效投标或被确定为投标无效。
6. 招标文件的澄清

6.1任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应以书面形式在投标截止时间十五日以前通知招标采购单位。招标采购单位将组织采购人对投标人所要求澄清的内容均以书面形式予以答复。必要时，招标采购单位将组织相关专家召开答疑会，并将会议内容以书面的形式发给每个购买招标文件的潜在投标人（答复中不包括问题的来源）。

6.2投标人在规定的时间内未对招标文件澄清或提出疑问的，招标采购单位将视其为无异议。对招标文件中描述有歧意或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

7. 招标文件的修改

7.l在投标截止时间十五日以前，无论出于何种原因，招标采购单位可主动地或在解答投标人提出的疑问时对招标文件进行修改。

7.2修改后的内容是招标文件的组成部分，将以书面形式通知所有购买招标文件的潜在投标人，并对潜在投标人具有约束力。潜在投标人在收到上述通知后，应立即以书面形式向招标采购单位确认。

7.3为使投标人准备投标时有充足时间对招标文件的修改部分进行研究，招标采购单位可适当推迟投标截止期，但应在投标截止时间三日前发布公告并书面通知所有购买招标文件的潜在投标人。

三、投标文件的编制和数量

8．投标的语言

8.1投标人提交的投标文件以及投标人与招标采购单位就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标人提交的支持文件或印刷的资料可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件的修改内容时以中文翻译本为准。对中文翻译有异议的，以权威机构的译本为准。

9．投标文件的构成应符合法律法规及招标文件的要求。

10. 投标文件编制

10.1投标人对招标文件中多个包（组）进行投标的，其投标文件的编制应按每个包（组）的要求分别装订和封装。投标人应当对投标文件进行装订，对未经装订的投标文件可能发生的文件散落或缺损，由此产生的后果由投标人承担。

10.2投标人应完整、真实、准确的填写招标文件中规定的所有内容。

10.3投标人必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受招标采购单位及政府采购监督管理部门等对其中任何资料进行核实的要求。投标人必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

10.4如果因为投标人投标文件填报的内容不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，由此造成的后果，其责任由投标人承担。

11. 投标报价

11.1投标人所提供的货物和服务均应以人民币报价，若同时以人民币及外币报价的，以人民币报价为准。

11.2投标人应按照“第二部分” 采购项目技术规格、参数及要求”规定的内容、责任范围以及合同条款进行报价。并按《开标一览表》和《投标明细报价表》确定的格式报出分项价格和总价。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评标时不予核减。投标总价中也不得缺漏招标文件所要求的内容，否则，其投标将可能被视为无效投标或确定为投标无效。

11.3《投标明细报价表》填写时应响应下列要求：

1) 对于报价免费的项目必须标明“免费”；

2) 所有根据合同或其它原因应由投标人支付的税款和其它应交纳的费用都要包括在投标人提交的投标价格中；

3) 应包含货物运至最终目的地的运输、保险和伴随货物服务的其他所有费用。

11.4每一种规格的货物只允许有一个报价，否则将被视为无效投标。

12. 备选方案

12.1只允许投标人有一个投标方案，否则将被视为无效投标。（招标文件允许有备选方案的除外）

13. 联合体投标

13.1本项目不接受联合体投标。

14. 投标人资格证明文件

14.1投标人应按招标文件的要求，提交证明其有资格参加投标和中标后有履行合同能力的文件，并作为其投标文件的组成部分，包括但不限于下列文件：

1) 投标人必须具有健全稳定的组织机构，具备履行合同所需的人力、财力、物力和技术（包括设计、生产和服务等）能力，并提供相关证明文件；

2）投标人应按要求提供有关证明其信誉、资格的文件复印件或其他证明文件（包括经过年审合格的营业执照、税务登记证、组织机构代码及其他有关经营、安装资质证书、生产许可证（仅适用于国内制造商）等）；

3）如果招标文件要求，投标人提供的主要货物不是投标人自己制造的，投标人应得到货物制造商同意其代理或在本次投标中提供该货物的有效授权（提供有效的代理证书或按招标文件提供的格式出具授权函）；

4）如果招标文件有特别注明允许联合体投标，联合体投标的必须按照招标文件规定提供联合体共同投标协议书，联合体各方并就该项目向采购人负责有连带的和各自的法律责任；

5）如果招标文件有特别注明允许、且投标人拟将本招标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成（分包）的，投标人应在投标文件中载明，并按要求提交证明分包人合格的文件，且分包人不得再分包。

如果投标人中标并将项目分包，其就分包项目向采购人负责，分包人就分包项目承担连带责任。 

14.2资格证明文件必须真实有效，复印件必须加盖单位印章。

15. 证明投标标的的合格性和符合招标文件规定的文件：

15.1投标人应提交证明其拟提供的货物及相关服务符合招标文件规定的文件，包括投标报价表中对货物原产地的说明，并作为其投标文件的一部分。

15.2证明货物及相关服务与招标文件的要求相一致的文件，可以是文字资料、图纸、数据和实物，包括如下：

1）货物的型号、规格；

2）货物主要技术指标和性能的详细说明（提供有关部门出具的检验报告，如果招标文件有要求的话）；

3）详细的合同项下提供货物及相关服务的执行时间表及其实施措施，明确标注出影响合同执行的关键时间及因素；

4）采购人在正常、连续地使用货物所必需的备品备件、专用工具的清单，包括其货源及现行价格；

5）对照招标文件要求的技术规格，投标人逐条说明所提供的货物及相关服务已对招标文件中的技术规格作出了实质性的响应；或申明与技术规格条文的偏差和例外。特别是对于有具体参数要求的指标，投标人必须提供所投货物的具体参数值。

15.3按招标文件要求提供行政主管部门或行业协会授予的经销许可证；

16. 投标保证金

16.1投标人必须按招标文件规定的金额和期限提交投标保证金：人民币捌万玖仟元整（￥89,000.00元），并作为其投标文件的一部分。
16.2投标保证金交纳形式和时间：         

1）通过电汇、银行转账、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。
收款人：广东泽盛咨询有限公司
账号：2019002719200063628

开户银行：中国工商银行股份有限公司揭阳东山支行

财务联系人：陈小姐

财务联系电话：0663-3599090
[递交投标保证金请注明：项目编号445200-202010-107001-0002]

2）投标保证金作为供应商投标的组成部分，与投标文件一同递交。
16.3凡未按规定交纳投标保证金的投标，为无效投标。

16.4如无质疑或投诉，未中标的投标人保证金，在中标通知书发出后五个工作日内不计利息原额退还；如有质疑或投诉，将在质疑和投诉处理完毕后不计利息原额退还。

16.5中标人的投标保证金,在中标人与采购人签订采购合同后5个工作日内不计利息原额退还。

16.6有下列情形之一的，投标保证金将被依法没收并上缴同级国库：

1) 中标后无正当理由放弃中标或不与采购人签订合同的；

2) 将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，违反招标文件规定，将中标项目分包给他人的。

17. 投标的截止期 

17.1 投标的截止时点为2020年11月12日上午9：30（北京时间），超过截止时点后的投标为无效投标。

18. 投标文件的数量和签署

18.1 投标人应编制投标文件一式六份，其中正本一份和副本五份，投标文件的副本可采用正本的复印件。每套投标文件须清楚地标明“正本”、“副本”。若副本与正本不符，以正本为准。

18.2 投标文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由法定代表人/负责人或经其正式授权的代表签字。授权代表须出具书面授权证明，其《法定代表人/负责人授权书》应附在投标文件中。

18.3 投标文件中的任何重要的插字、涂改和增删，必须由法定代表人/负责人或经其正式授权的代表在旁边签章或签字才有效。

四、投标文件的递交

19. 投标文件的密封和标记

19.1 为方便开标时唱标，投标人应将《投标一览表》一份单独密封提交，并在信封上清晰标明“投标一览表”字样。投标人应将投标文件正本和所有的副本分别单独密封包装，并在外包装上清晰标明“正本”、“副本”字样。

19.2 信封或外包装上应当注明采购项目名称、采购项目编号和“在（招标文件中规定的开标日期和时点）之前不得启封”的字样，封口处应加盖投标人印章。

19.3如果未按要求密封和标记，招标采购单位对误投或提前启封概不负责。

20. 投标文件的修改、撤回及有效期

20.1投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知招标采购单位。补充、修改的内容应当按招标文件要求签署、盖章，并作为投标文件的组成部分。在投标截止时点之后，投标人不得对其投标文件做任何修改和补充。

20.2 投标人在递交投标文件后，可以撤回其投标，但投标人必须在规定的投标截止时点前以书面形式告知招标采购单位。

20.3投标文件应在投标截止日后  60 天内有效。

20.4投标人所提交的投标文件在评标结束后，无论中标与否都不退还。
五、开标、评标定标

21. 开标

21.1 招标采购单位在《投标邀请书》中规定的日期、时间和地点组织公开开标。开标时原则上应当有采购人代表和投标人代表参加。参加开标的代表应签到以证明其出席。

21.2开标时，由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况，也可以由招标采购单位委托的机构检查并见证，经确认无误后由招标工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标价格、价格折扣、投标文件的其他主要内容和招标文件允许提供的备选投标方案。

21.3 招标采购单位做好开标记录，开标记录由各投标人签字确认。

21.4采购人及采购代理机构依法对投标人的资格进行审查。

21.4.1在资格性审查时，如发现下列情形之一的，投标文件将确定为无效投标：
1）不具备招标文件中规定资格要求的；
2）投标函、法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书不符合招标文件要求的；
3）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中有重大违法记录的；

21.4.2采购人及采购代理机构对各投标人进行资格性审查过程中，对初步被认定为资格性审查不合格者应实行及时告知，由采购人或采购代理机构将意见现场及时告知投标当事人，以让其核证、澄清事实。
21.4.3合格投标人不足3家的，不得评标，作废标处理。
22. 评标委员会的组成和评标方法

22.1 评标由招标采购单位依照政府采购法律、法规、规章、政策的规定，组建的评标委员会负责。评标委员会成员由采购人代表和（技术、经济等）方面的评审专家组成，采购人代表人数、专家人数及专业构成按政府采购规定确定。评标委员会成员依法从政府采购专家库中随机抽取。

22.2 评标委员会将按照招标文件确定的评标方法进行评标。评标委员会对投标文件的评审分为符合性检查和商务评议、技术评议、价格评议。

22.3 本次评标采用（综合评分法）方法，具体见本部分“九 评标方法、步骤及标准”。

23. 投标文件的符合性检查

23.1 评标委员会对大小写金额不一致、单价汇总与总价不一致的，按以下方法更正：

    （一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

　　（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

　　（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

　　（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

    同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。如果投标人不接受对其错误的更正，其投标将被视为无效投标或确定为投标无效。

23.2 评标委员会将依法审查投标文件是否完整、总体编排是否有序、文件签署是否合格、投标人是否提交了投标保证金等。
23.3 在详细评标之前，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标文件应该是与招标文件要求的关键条款、条件和规格相符没有实质偏离的投标文件。评标委员会决定投标文件的响应程度只依据投标文件本身的真实无误的内容，而不依据外部的证据。但投标文件有不真实、不正确内容的除外。

23.4 投标人有下列情形之一的，其投标将被视为无效投标：

    实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离从而使其投标文件成为实质上响应的投标。

23.4.1 在符合性检查时，如发现下列情形之一的，投标文件将确定为无效投标：

1）投标总金额超过本项目采购预算的；

2）未按照招标文件规定提交投标保证金的；
3）投标有效期不足的；
4）未按照招标文件规定要求签署、盖章的；

5）投标报价明显低于其他投标人的报价且不能证明其报价合理性的；

6）投标文件对招标文件的实质性技术与商务（即标注★号条款）产生负偏离的；

7）招标文件中规定的被视为无效投标的其它条款的。

23.4.2评标委员会对各投标人进行符合性审查过程中，对初步被认定为符合性审查不合格或无效投标者应实行及时告知，由评标委员会主任或采购人代表将集体意见现场及时告知投标当事人，以让其核证、澄清事实。
24. 投标文件的澄清

24.1 评标期间，对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会专家签字）要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正，但不得允许投标人对投标报价等实质性内容做任何更改。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。有关澄清的答复均应由投标人的法定代表人/负责人或授权代表签字的书面形式作出。

24.2 投标人的澄清文件是其投标文件的组成部分。

25. 投标的评价

25.1 评标委员会只对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。

26. 授标

26.1 评标委员会按照招标文件确定的评标方法、步骤、标准，对投标文件进行评审，提出书面评标报告，按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人名单。

26.2 采购人在收到评标报告后的法定时间内，按照评标报告中推荐的中标候选人顺序确定中标人，也可以事先授权评标委员会直接确定中标人。

26.3 中标人确定后，招标采购单位将在政府采购监督管理部门指定的媒体上发布中标公告，并向中标人发出《中标通知书》，《中标通知书》对中标人和采购人具有同等法律效力。

27替补候选人的设定与使用。

根据广东省实施《中华人民共和国政府采购法》办法第四十四条规定，中标、成交供应商放弃中标、成交或者中标、成交资格被依法确认无效的，采购人可以按照排序从其他中标、成交侯选供应商中确定中标、成交供应商，没有其他中标、成交侯选供应商的，应当重新组织采购活动。 

六、质疑

28.质疑提出  

28.1供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。针对同一采购程序环节的质疑供应商必须在法定质疑期内一次性提出，否则，采购人、采购代理机构不予受理。

28.2提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

28.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

　　（一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

　　（二）质疑项目的名称、编号；

　　（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

　　（四）事实依据；

　　（五）必要的法律依据；

　　（六）提出质疑的日期。

　　供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

28.4供应商可以委托代理人进行质疑。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

　　代理人提出质疑的，应当提交供应商签署的授权委托书。

29.质疑答复
29.1采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

30.接收质疑函地址和联系方式
地址：揭阳市榕城区揭阳大道以东、东升路以北富源汇1302号（广东泽盛咨询有限公司） 

联系电话：0663-3322666
传真：0663-3299090
七、 合同的订立和履行

31. 合同的订立

31.1  采购人与中标供应商自中标通知书发出之日起三十日内，按招标文件要求和中标人投标文件承诺签订政府采购合同，但不得超出招标文件和中标人投标文件的范围、也不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

31.2 签订政府采购合同后2个工作日内，采购人应将政府采购合同在政府采购指定网站备案。

32. 合同的履行

32.1政府采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。政府采购合同需要变更的，采购人应将有关合同变更内容，以书面形式报政府采购监督管理机关备案；因特殊情况需要中止或终止合同的，采购人应将中止或终止合同的理由以及相应措施，以书面形式报政府采购监督管理机关备案。

32.2 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商签订补充合同，但所补充合同的采购金额不得超过原采购金额的百分之十。签订补充合同的必须按照31.2条的规定备案     

八、适用法律

33. 采购人、政府采购代理机构及投标人的一切招标投标活动均适用《政府采购法》及其配套的法规、规章、政策。工程类项目适用《中华人民共和国招标投标法》及其配套的法规、规章、政策。

九  评标方法、步骤及标准

根据《政府采购法》的相关规定确定以下评标方法、步骤及标准：

34.评标方法
本次评标采用综合评分法，即是指在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为中标候选人的评标方法。

综合评分的主要因素是：价格、技术、财务状况、信誉、业绩、服务、对招标文件的响应程度，以及相应的比重或权值等。

35.评标步骤

评标委员会对投标文件的评审分为符合性检查、比较与评价： 

（一）符合性检查；
1、评标委员会对投标文件的符合性进行评审，只有对招标文件作出实质性响应的投标文件才能通过符合性评审。评标委员会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻找外部的证据。对是否实质性响应招标文件的要求有争议的投标，评标委员会将以记名方式表决，得票超过半数的投标人有资格进入下一阶段的评审，否则将被淘汰。

2、投标人数必须达到3家，否则作废标处理。 提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

　　非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

3、无效投标的认定按本招标文件23.4.1条款的规定执行。

（二）比较与评价

1.商务评价；评标委员会就投标人对商务要求的响应程度、履约能力、销售业绩、制造商信誉、售后服务承诺等因素进行打分；

2.技术评价 ；评标委员会就投标人对技术要求的响应程度、产品技术水平、产品的可靠性及稳定性、售后服务、技术服务能力、安装维修的便利性等因素进行打分；

评标委员会将依据招标文件第二部分的“采购项目技术规格、参数及要求”逐条进行评审。

3.价格评估；

3.1根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的有关规定，按以下原则处理：

1）对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业（监狱企业视同小型、微型企业，监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位视同小型、微型企业，残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》。监狱企业、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。）产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

2）大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体2%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

3.2对属于优先采购品目清单的节能、环保标志的产品的价格给予2%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

3.3将评标委员会评审后的所有投标人的评标价格，取满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价作为评标基准价，其价格分为满分，其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值×100.

3.4评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
3.5投标报价有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

（五）对投标货物的关键、主要设备，投标人报价漏项的，作非响应性投标处理；

采购人需要的服务和附带备品、配件所需的费用，如果投标人是另外单独报价的话，评标时计入投标报价总价。 

4.综合比较与评价。

技术、商务及价格权重分配

	评分项目
	技术评分
	商务评分
	价格评分

	权    重
	50%
	20%
	30%


评标总得分=F1＋F2＋……+Fn

F1、F2、……Fn分别为各项评分因素的得分；

A1、A2、……An分别为各项评分因素所占的权重（A1+A2+……+An=1）

根据上述技术、商务及价格综合评价的权重分配计算进入详细评审的各投标人的综合得分，并按得分从高到低排名。综合得分相同的优先排列顺序如下 ：1）投标报价由低者；2)技术得分高者。综合得分最高的投标人为第一中标候选供应商，综合得分次高的投标人为第二中标候选供应商。

（三）推荐中标候选供应商名单·

评标委员会将出具评标报告，并按招标文件的规定推荐第一、第二中标候选人。

36.评标标准（经具有法人资格的总公司授权以分支机构名义参加投标的投标人，其总公司及分支机构具有评分项相关证明文件的，该投标人即可得分）
评分标准： 
１、技术评分

	序号
	评分项目
	评分参考及范围
	分值

	1
	技术响应
	完全满足采购项目技术要求的得满分，每项负偏离扣1分 ，带▲号每项负偏离扣2分 ，扣完为止。 
	30

	2
	技术先进性
	1、技术水平在同类产品中领先，技术性能明显优于同类产品，应用广泛得5分；

2、技术水平在同类产品中属于中等，性能一般，应用一般得3分；

3、技术水平在同类产品中较落后，性能较差，较少或未得到应用得1分。
	5

	3
	货物配置、选型的合理性、成熟可靠性
	1、所投货物配置、选型的合理性高、性能稳定性高、成熟可靠性强的得5分；

2、所投货物配置、选型较合理性、具有一定的稳定性、可靠性的得3分；

3、所投货物配置、选型、性能稳定性、可靠性一般的得1分。
	5

	4
	安装调试
	根据技术方案安装调试及验收方案具体、详细、可行，有利于项目实施等情况综合评价。

1、方案详细、合理，可操作性强，符合本项目需求的得10分；

2、方案基本合理，可操作，基本符合本项目需求的得7分；

3、方案一般，可操作性一般的得4分；

4、方案不全面的得2分。
	10

	合计
	50


2、商务评分
	序号
	评分项目
	评分参考及范围
	分值

	1
	商务响应
	完全满足采购项目商务要求的得满分，每项负偏离扣1分，扣完为止。
	5

	2
	售后服务
	根据各投标人的售后服务及培训计划，包括维修响应时间、服务范围、售后服务人员、应急处理方案等综合评价。

1、方案详细、合理，可操作性强，符合本项目需求的得10分；

2、方案基本合理，可操作，基本符合本项目需求的得7分；

3、方案一般，可操作性一般的得4分；

4、方案不全面的得1分。
	10

	3
	经营业绩
	投标商3年内有类似项目每个1分（须提供中标通知书或合同复印件，不能提供的不得分）。5个或以上此项得满分。
	5

	合计
	20


第四部分

合 同 书 格 式
合同书格式（货物类）

市（县、区）政府采购

合 同 书

（货物类）

	采购编号：                                     

	

	项目名称：                           

	


注：本合同仅为合同的参考文本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订。

甲    方：                   

电    话：           　   传  真：           地  址：

乙    方：                    


电    话：                传  真：           地  址：   

项目名称：                                   采购编号：               

    根据               项目的采购结果，按照《中华人民共和国政府采购法》、《合同法》               的规定，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同如下。

货物内容 

	序号
	商品名称
	品牌、规格型号、配置（性能参数）
	产地
	数量
	单价(元)
	金额(元)

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	  合计总额：￥       元；    大写：         


合同总额包括乙方设计、安装、随机零配件、标配工具、运输保险、调试、培训、质保期服务、各项税费及合同实施过程中不可预见费用等。

注：货物名称内容必须与投标文件中货物名称内容一致。

二、合同金额

合同金额为（大写）：_________________元（￥_______________元）人民币。

三、设备要求

1.货物为本次招标/谈判前原制造商制造的非淘汰类全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

2.交付验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合采购文件和响应承诺配置、参数及各项要求；③货物来源国官方标准。    

3.进口产品必须具备原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明。

4.货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。

5.乙方应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给甲方，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

四、交货期、交货方式及交货地点

1.交货期：

2.交货方式：

3.交货地点： 

五、付款方式

由甲方按下列程序在        内付款：

1.预付款：签订合同后，支付合同总价的      %。

2.设备安装调试结束，提交全部报告材料，调试完成并验收合格后，支付至合同金额的      %。

3.从验收合格之日起，正常使用     个月后，支付合同总价的    ％。

六、质保期及售后服务要求

1.本合同的质量保证期（简称“质保期”）为     年，质保期内乙方对所供货物实行包修、包换、包退、包维护保养，期满后可同时提供终身 (免费/有偿) 维修保养服务。

2.质保期内，如设备或零部件因非人为因素出现故障而造成短期停用时，则质保期和免费维修期相应顺延。如停用时间累计超过60天则质保期重新计算。

3.对甲方的服务通知，乙方在接报后响应时间要求在2小时内，12小时内到达现场，48小时内处理完毕。若在48小时内仍未能有效解决，乙方须免费提供同档次的设备予甲方临时使用。

七、安装与调试:乙方必须依照采购文件的要求和报价文件的承诺，将设备、系统安装并调试至正常运行的最佳状态。
八、验收：

1）货物若有国家标准按照国家标准验收，若无国家标准按行业标准验收，为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。 

2）进口产品必须具备原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明。评审小组在各投标人的报价有限期内有权要求投标人提供进口货物的报关单。

3）货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随设备的附件必须齐全。

4）乙方应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给甲方，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

5）甲方组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由甲方承担；否则鉴定费由乙方承担。

九、违约责任与赔偿损失

1) 乙方交付的货物、工程/提供的服务不符合采购文件、报价文件或本合同规定的，甲方有权拒收，并且乙方须向甲方支付本合同总价5%的违约金。

2) 乙方未能按本合同规定的交货时间交付货物的/提供服务，从逾期之日起每日按本合同总价3‰的数额向甲方支付违约金；逾期半个月以上的，甲方有权终止合同，由此造成的甲方经济损失由乙方承担。

3) 甲方无正当理由拒收货物/接受服务，到期拒付货物/服务款项的，甲方向乙方偿付本合同总价的5%的违约金。甲方逾期付款，则每日按本合同总价的3‰向乙方偿付违约金。

4) 其它违约责任按《中华人民共和国合同法》处理。

十、争议的解决

1)合同执行过程中发生的任何争议，如双方不能通过友好协商解决，按相关法律法规处理。

十一、不可抗力：任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后1日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

十二、税费：在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

十三、其它

1) 本合同所有附件、采购文件、投标文件、中标通知书通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

2) 在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。

3) 如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。 

4) 除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

十四、合同生效：

1）本合同在甲乙双方法人代表/负责人或其授权代表签字盖章后生效。

2）合同一式    份。甲乙双方各执    份，政府采购代理机构执一份，一份送采购监督部门备案。

甲方（盖章）：                         乙方（盖章）：

代表：                                 代表： 

签定地点：

签定日期：        年     月    日             签定日期：        年     月     日    

开户名称：

银行帐号：

开 户 行：

政府采购代理机构登记备案（盖章）：

第五部分
投 标 文 件 格 式

投标文件（货物类）

货物类项目投标文件

一、  自查表

二、  资格性文件

三、  商务部分

四、  技术部分

五、  价格部分

注：1. 请投标供应商按照以下文件的要求格式、内容，顺序制作投标文件，并请编制目录及页码，否则可能将影响对投标文件的评价。

    2. 唱标信封另单独分装，按以下顺序装订：
       2.1开标一览表

     2.2投标保证金复印件

       2.3法定代表人授权书；

2.4被授权人身份证复印件
市（县、区）政府采购

投标文件
（正本/副本）

采购项目编号（包、组号）：                       
采购项目名称：                              
投标供应商名称：                

日期：             年      月      日
一、自查表

	1.1资格性/符合性自查表

	评审内容
	采购文件要求
	自查结论
	证明资料

	资格性检查
	投标函
	按对应格式文件填写、签署、盖章(原件)
	□通过  □不通过
	见投标文件第（）

页

	
	法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书
	按对应格式文件签署、盖章(原件)
	□通过  □不通过
	见投标文件第（）

页

	
	准入条件         

(关于资格的声明函)
	能独立承担民事责任，具有从事本项目的经营范围和能力。(副本复印件加盖公章)
	□通过  □不通过
	见投标文件第（）

页

	
	其他要求
	参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录
	□通过  □不通过
	见投标文件第（）

页

	符合性审查
	保证金（投标保证金交纳凭证）
	人民币     元整（￥     元）（转帐、汇款的提供复印件加盖公章，支票、汇票、银行保函、投标担保函以现场递交为依据）
	□通过  □不通过
	见投标文件第（）

页

	
	技术要求
	实质性响应标书中“★”号参数的技术要求
	□通过  □不通过
	见投标文件第（）

页

	
	商务要求
	实质性响应标书中“★”号参数的商务要求
	□通过  □不通过
	见投标文件第（）

页

	
	报价要求
	报价方案是唯一确定
	□通过  □不通过
	见投标文件第（）

页


注：以上材料将作为投标供应商合格性和有效性审核的重要内容之一，投标供应商必须严格按照其内容及序列要求在投标文件中对应如实提供，对缺漏和不符合项将会直接导致无效投标！在对应的□打“√”。

法定代表人/负责人（或其授权代表）签字：                   

投标供应商名称（签章）：                        

日期：   年   月   日

1.2评审项目投标资料表
	评审分项
	评审细则
	证明文件

	
	
	见投标文件第（）页

	
	
	见投标文件第（）页

	
	
	见投标文件第（）页

	
	
	见投标文件第（）页

	
	
	见投标文件第（）页

	
	
	见投标文件第（）页

	
	
	见投标文件第（）页

	
	
	见投标文件第（）页

	
	
	见投标文件第（）页

	
	
	见投标文件第（）页

	
	
	见投标文件第（）页

	
	
	见投标文件第（）页

	
	
	见投标文件第（）页

	
	
	见投标文件第（）页


法定代表人/负责人（或其授权代表）签字：                   

投标供应商名称（签章）：                        

日期：   年   月   日

二、资格性文件

2.1 投标函

（政府采购代理机构）：

依据贵方（采购项目名称、编号) 招标采购货物及服务的投标邀请，我方代表（姓名、职务）经正式授权并代表（投标供应商名称、地址）提交下述文件正本___份，副本   份。

1. 自查表；

2. 资格性文件；

3. 商务部分；

4. 技术部分；

5. 价格部分。

在此，我方声明如下：

1.同意并接受招标文件的各项要求，遵守招标文件中的各项规定，按招标文件的要求提供报价。

2.投标有效期为递交投标文件之日起60天，中标人投标有效期延至合同验收之日。

3.我方已经详细地阅读了全部招标文件及其附件，包括澄清及参考文件(如果有的话)。我方已完全清晰理解招标文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。

4.我方已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。

5.我方承诺在本次投标文件中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均为真实和准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份，否则，愿承担相应的后果和法律责任。

6.我方完全服从和尊重评委会所作的评定结果，同时清楚理解到报价最低并非意味着必定获得中标资格。

7.我方同意按招标文件规定向招标代理机构缴纳采购服务费。

投标供应商：                              

地址：                                   

传真：                               
电话：                                
电子邮件：                           
法定代表人/负责人（或其授权代表）签字：             

投标供应商名称(公章)：                   

开户银行：                           

帐号：                               

日期：                                   

2.2法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书

（1）法定代表人/负责人资格证明书

致：政府采购代理机构：

               同志，现任我单位          职务，为法定代表人（负责人），特此证明。

签发日期：           单位：           （盖章）

附：代表人性别：            年龄：           身份证号码：

联系电话：

营业执照号码：                       经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

进口物品经营许可证号码：

主营：

兼营：

说明：1.法定代表人（负责人）为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

      2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3.将此证明书提交对方作为合同附件。
  (为避免废标，请供应商务必提供本附件)


（2）法定代表人/负责人授权委托书

致：政府采购代理机构：

兹授权             同志，为我方签订经济合同及办理其他事务代理人，其权限是：

                                                   。

授权单位：          （盖章）     法定代表人/负责人              （签名或盖私章）

有效期限：至        年       月      日       签发日期：

附：代理人性别：        年龄：       职务：         身份证号码：

  联系电话：

营业执照号码：                         经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

进口物品经营许可证号码：

主营：

兼营：

说明：1.法定代表人（负责人）为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

      2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3.将此证明书提交对方作为合同附件。

4.授权权限：全权代表本公司参与上述采购项目的投标响应，负责提供与签署确认一切文书资料，以及向贵方递交的任何补充承诺。

5.有效期限：与本公司投标文件中标注的投标有效期相同，自本单位盖公章之日起生效。

6.投标签字代表为法定代表人/负责人，则本表不适用。


2．3投标保证金交纳凭证

（政府采购代理机构）：
    （投标人全称) 参加贵方组织的、采购项目编号为           的采购活动。按招标文件的规定，已通过（转帐、银行汇款、支票、银行汇票、银行保函、投标担保函等）形式交纳人民币（大写）  　　  元的投标保证金。

投标供应商名称：                     
投标供应商开户银行：                 
投标供应商银行帐号：                 

说明：1.上述要素供银行转账及银行汇款方式填写，其他形式可不填。其他方式以现场递交为依据。

2.上述要素的填写必须与银行转账或银行汇款凭证的要素一致，（政府采购代理机构）依据此凭证信息退还投标保证金。

法定代表人/负责人（或其授权代表）签字：                   

投标供应商名称（签章）：                        

日期：   年   月   日
附： 

	粘贴转帐或汇款的银行凭证复印件


注：1.投标供应商投标响应时，应当按招标文件要求交纳投标保证金。投标保证金可以采转帐、银行汇款、银行汇票、银行保函、投标担保函等形式交纳。

2.代理机构在中标通知书发出后五个工作日内凭投标供应商归还的投标保证金收据退还未中标供应商的投标保证金，在采购合同签订后五个工作日内退还中标供应商的投标保证金。

2．4关于资格的声明函

致：（政府采购代理机构）
关于贵方采购项目名称:____________采购项目编号：        包(组)号：            ）投标邀请，本单位愿意参加投标响应，并按招标文件要求提交所附资格文件且声明和保证如下：

一、我方是依法注册的单位，在法律上、财务上和运作上完全独立于（采购人名称）及广东泽盛咨询有限公司 ；

二、我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：
  （一）具有独立承担民事责任的能力；

  （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

  （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

  （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

  （五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

  （六）法律、行政法规规定的其他条件。

   三、根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，本单位如为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，我方承诺不再参加该采购项目的其他采购活动。

   四、我方承诺单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

   五、我方提供本次招标文件中规定的货物及服务，并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的，并保证与原件一致。
1、营业执照副本或事业单位法人证书副本（提供三证合一或五证合一证书）；

2、开标日期前二年度内任一年度（若注册未满一年的，提供开标日期前的月或季度）财务报表或其基本开户行出具的资信证明； 

3、开标日期前半年内任一个月份缴纳社会保障资金证明；

4、开标日期前半年内任一个月份缴纳税收证明；

5、信用中国网站“信用信息”以及中国政府采购网“政府采购严重违法失信行为记录名单”查询结果打印页面；

6、医疗器械生产或经营（经营范围内）资格证书。
（相关证明文件附后）

    本单位承诺在本次招标采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我单位承担。

特此声明！

备注：1.本声明函必须提供且内容不得擅自修改，否则视为无效投标。

      2.本声明函如有虚假或与事实不符的，作无效投标处理。

法定代表人/负责人（或其授权代表）签字：                   
投标供应商名称（签章）：                        

日期：          年      月     日

三、商务部分

3.1投标供应商综合概况

一、投标供应商情况介绍表

	单位名称
	

	地址
	

	主管部门
	
	法人代表
	
	职务
	

	经济类型
	
	授权代表
	
	职务
	

	邮编
	
	电话
	
	传真
	

	单位简介及机构设置
	

	单位优势及特长
	

	单位概况
	注册资本
	万元
	占地面积
	M2

	
	职工总数
	人
	建筑面积
	M2

	
	资产情况
	净资产
	万元
	固定资产原值           万元

	
	
	负债
	万元
	固定资产净值           万元

	财务状况
	年度
	主营收入

（万元）
	收入总额

（万元）
	利润总额（万元）
	净利润（万元）
	资产负债率

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


注： 1) 投标供应商提供提供开标日期前二年度内任一年度财务报表的复印件（加盖公章）。

2）如投标供应商此表数据有虚假，一经查实，自行承担相关责任。
二、供货渠道与合作机构情况
	分项
	基 本 情 况
	联系人/联系电话/传真

	华南地区或

广东省总代理或中国总代理或生产厂家
	单位名称：

地    址：

销售负责人：
	Name:

Tel:

Fax:

	关键设备

合法来源渠道

（1）
	产品名称： 

制造/供应商：

生产地：            

经销总代理：

销售负责人：

产品介绍和报价的权威网站：

产品合法来源验证查询专线：

售后服务管理验证查询专线：
	Tel:

Fax:

	关键设备

合法来源渠道

（2）
	产品名称： 

制造/供应商：

生产地：            

经销总代理：

销售负责人：

产品介绍和报价的权威网站：

产品合法来源验证查询专线：

售后服务管理验证查询专线：
	Tel:

Fax:

	设在广东省内的

售后服务机构情况
	机构名称：

地    址：

负 责 人：

服务机构性质：企业自有 /委托代理
	Name:

Tel:

Fax:


三、同类项目业绩介绍

	序号
	客户名称
	项目名称及合同金额（万元）
	竣工时间
	联系人及电话

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


注：业绩是必须以投标供应商名义完成的项目。投标供应商必须提供合同复印件。

四、拟任执行管理及技术人员情况

	职责分工
	姓名
	现职务
	曾主持/参与的同类项目经历
	职称
	专业工龄
	联系电话/手机

	总负责人
	
	
	
	
	
	

	其他主要技术人员
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	
	


 五、履约进度计划表

	序号
	拟定时间安排
	计划完成的工作内容
	实施方建议或要求

	
	拟定  年  月   日
	签定合同并生效
	

	
	月   日—   月   日
	
	

	
	月   日—   月   日
	
	

	
	月   日—   月   日
	质保期
	


六、其它重要事项说明及承诺
(请扼要叙述)

法定代表人/负责人（或其授权代表）签字：                   
投标供应商名称（签章）：                        

日期：          年      月     日

3.2 DOCVARIABLE  商务条款响应表开始  \* MERGEFORMAT 

 DOCVARIABLE  商务条款响应表开始  \* MERGEFORMAT 商务条款响应表

（1）实质性响应商务条款（“★”项）响应表

	序号
	实质性响应商务条款要求
	是否响应
	偏离说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：1. 投标供应商必须对应招标文件“采购项目商务要求”的“★” 项内容逐条响应。如有缺漏，缺漏项视同不符合投标要求。打“★” 项为不可负偏离(劣于)的重要项。当招标文件未设置“★” 项商务条款时，应在表中第一行填写：本项目未设置“★” 项商务条款。
2.对于上述要求，如投标供应商完全响应，则请在“是否响应”栏内打“√”，对空白或打“×”视为偏离，请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况。

3.此表内容必须与实施方案中所介绍的内容一致。

4.本表内容不得擅自修改。

法定代表人/负责人（或其授权代表）签字：                   
投标供应商名称（签章）：                        

日期：          年      月     日

（2）一般 DOCVARIABLE  商务条款响应表开始  \* MERGEFORMAT 

 DOCVARIABLE  商务条款响应表开始  \* MERGEFORMAT 商务条款响应表

	序号
	一般商务条款要求
	是否响应
	偏离说明

	1
	完全理解并接受合同条款要求
	
	

	2
	完全理解并接受对合格投标供应商、合格的货物、工程和服务要求
	
	

	3
	完全理解并接受对投标供应商的各项须知、规约要求和责任义务
	
	

	4
	可提供制造商出具的供货来源证明 或 供货渠道与品质的合法性证明（均为原件）
	
	

	5
	所提供的主要产品均可提供近期由市级以上法定技术/质检部门出具的检测报告
	
	

	6
	投标有效期：投标有效期为自递交投标文件起至确定正式中标人止不少于60天，中标单位有效期至项目验收之日
	
	

	7
	报价内容均涵盖报价要求之一切费用和伴随服务
	
	

	8
	所提供的报价不高于产品制造商权威网站目前的报价水平和广东省现市场零售价
	
	

	9
	主要关键设备均为本次招标前原厂生产的非淘汰类全新产品
	
	

	10
	交货完工期：合同生效后60天内完成并可交付验收
	
	

	11
	质保期：货物免费保修期    年。保修期内，出现故障，须派出技术工程师到达现场处理故障，并承担一切费用。
	
	

	12
	满足对售后服务的各项要求，在    设有已注册（或合作代理）的售后服务营业性机构
	
	

	13
	同意接受合同范本所列述的各项条款
	
	

	14
	同意按本项目要求缴付相关款项
	
	

	15
	同意采购方以任何形式对我方投标文件内容的真实性和有效性进行审查、验证
	
	


注： 1.对于上述要求，如投标供应商完全响应，则请在“是否响应”栏内打“√”，对空白或打“×”视为偏离，请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况。

 2.本表内容不得擅自修改。

法定代表人/负责人（或其授权代表）签字：                   
投标供应商名称（签章）：                        

日期：          年      月     日

3.3售后服务方案

售后服务须包括但不限于以下内容，主要根据招标需求的要求（格式自定）

1.免费保修期；

2.应急维修时间安排；

3.维修地点、地址、联系电话及技术服务人员（包括厂商认证工程师等人员）；

4.维修服务收费标准；

5.制造商的技术支持；

6.其它服务承诺；

7.培训计划。

投标供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：                   
投标供应商名称（签章）：                        

日期：          年      月     日

四、技术部分

4.1货物说明一览表

	货物名称
	规格及型号
	数量
	交货期
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：附以下材料：

1.设备技术性能条件说明和有关资料，包括产品技术性能说明书（中文）、检测报告及图片、系统软件操作简介等相关证明文件。

2.货物清单，包括备品备件、专用工具和软件。

3.如本表格式内容不能满足需要，投标供应商可根据本表格格式自行划表填写，但必须体现以上内容。

法定代表人/负责人（或其授权代表）签字：                   
投标供应商名称（签章）：                        

日期：   年   月   日

4.2技术条款响应表

（1）实质性响应技术条款（“★” 项）响应表

	序号
	招标规格/要求
	投标实际参数
	是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离）
	偏离简述

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	7
	
	
	
	

	8
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


注：

1.投标供应商必须对应招标文件“采购项目技术规格、参数及要求”的“★” 项内容逐条响应。如有缺漏，缺漏项视同不符合招标要求。打“★” 项为不可负偏离(劣于)的重要项。当招标文件未设置“★” 项技术条款时，应在表中第一行填写：本项目未设置“★” 项技术条款。
2.投标供应商响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。

3.本表内容不得擅自修改。
法定代表人/负责人（或其授权代表）签字：                   
投标供应商名称（签章）：                        

日期：   年   月   日

（2）一般技术条款响应表

	序号
	招标规格/要求
	投标实际参数
	是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离）
	偏离简述

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	7
	
	
	
	

	8
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


注：

1.投标供应商必须对应招标文件“采购项目技术规格、参数及要求”的内容逐条响应。如有缺漏，缺漏项视同不符合招标要求。
2.投标供应商响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。

3.本表内容不得擅自修改。
法定代表人/负责人（或其授权代表）签字：                   
投标供应商名称（签章）：                        

日期：   年   月   日

4.3技术方案

    技术方案设计必须科学合理、真实可行，能充分体现出自身技术和专业优势。其要点和主要内容为：
1.设备配置简介

2.货物技术特点说明及详细方案

3调试及验收

法定代表人/负责人（或其授权代表）签字：                   
投标供应商名称（签章）：                        

日期：   年   月   日

五、价格部分

5.1开标一览表

	分项
	金额(元)

	总报价
	（大写）人民币                      元整（￥           元）

	备注：详细内容见《投标明细报价表》。


注：1.投标供应商须按要求填写所有信息，不得随意更改本表格式。

2.报价中必须包含货物及零配件的购置和安装、运输保险、装卸、培训辅导、质保期售后服务、全额含税发票、雇员费用、合同实施过程中应预见和不可预见费用等。所有价格均应以人民币报价，金额单位为元。

3.此表是投标文件的必要文件，是投标文件的组成部分，还应另附一份封装在一个信封中，作为唱标之用。

法定代表人/负责人（或其授权代表）签字：                   
投标供应商名称（签章）：                        

日期：   年   月   日

5.2投标明细报价表

采购项目名称:____________                             采购项目编号：        包(组)号：            

	： DOCVARIABLE  项目名称  \* MERGEFORMAT 
                                                                                            一、货物、设备及材料类详列

	序号
	分项名称
	品牌、规格型号 
	制造商
	数量
	单价
	合计（元）
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	。。。
	
	
	
	
	
	
	

	合     计
	数量合计：
	报价合计：  元

	二、施工安装工程与服务类详列

	序号
	分项名称
	具体施工工程与服务内容
	单位
	数量
	单价
	合计（元）
	广东省现市场零售价

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	。。。
	
	
	
	
	
	
	

	合     计
	数量合计：
	报价合计：  元

	三、其他费用

	序号
	分项名称
	具体内容
	单位
	数量
	单价
	合计（元）
	说    明

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	。。。
	
	
	
	
	
	
	

	合     计
	数量合计：
	报价合计：  元

	  四、报价汇总：人民币    元。 （以上各合计项与开标/报价一览表中的对应项均一致相符，如不一致以投标/报价一览表为准）

	五、其他参考费用  （下列报价不列入投标/报价总价内）

	分     项
	名      称
	规格型号
	制造商
	单价
	使用周期 /寿命

	常用易损件及配件
	
	
	
	
	

	质保期满后将要发生的必要服务项收费标准：


注：1.以上内容必须与技术方案中所介绍的内容、《开标一览表》一致。

法定代表人/负责人（或其授权代表）签字：                   
投标供应商名称（签章）：                          

日期：   年   月   日

中小企业声明函（投标供应商为中小企业时适用）

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为　（请填写：中型、小型、微型）　企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为　（请填写：中型、小型、微型）　企业。

2.本公司参加　　（采购人）　　的　　（采购项目）　　采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他　（请填写：中型、小型、微型）　企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司属于          行业，有从业人员        人，最近一年营业收入为          元。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：                        

日期：   年   月   日

残疾人福利性单位声明函（投标供应商为残疾人福利性单位时适用）
残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

                             单位名称（盖章）：

                                 日  期：

附件：

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：                                        

地址：                          邮编：                                                   

联系人：                      联系电话：                              

授权代表：                                          

联系电话：                                            

地址：                         邮编：                                                

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：                                      

质疑项目的编号：               包号：                 
采购人名称：                                         

采购文件获取日期：                                           

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：                                         

事实依据：                                          

法律依据：                                          

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：                                               

签字(签章)：                   公章：                      

日期：    

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。









法定代表人/负责人身份证正、反面复印件














代理人身份证正、反面复印件








广东泽盛咨询有限公司                                            16

